GARA PER LA FORNITURA DI TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI (TC)

#### DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE DEL MERCATO

QUESTIONARIO GENERALE/TECNICO

#### Da inviare a mezzo mail all’indirizzo:

PEC: dsbsconsip@postacert.consip.it

Roma, 01/04/2019

Premessa

Nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della Pubblica Amministrazione Consip S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha il compito di stipulare Convenzioni ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/99 e s.m.i., dell’art. 58 Legge n. 388/2000, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001 al duplice fine di supportare gli obiettivi di finanza pubblica favorendo l'utilizzo di strumenti informatici nella P.A. e promuovere la semplificazione, l'innovazione e il cambiamento.

Il presente documento di consultazione del mercato ha l’obiettivo di:

- garantire la massima pubblicità alle iniziative per assicurare la più ampia diffusione delle informazioni;

- ottenere la più  proficua  partecipazione da parte dei soggetti interessati;

- pubblicizzare al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi oggetto di analisi;

- ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato.

In merito all’iniziativa “Tomografi Computerizzati (TC), servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali” Vi preghiamo di fornire il Vostro contributo - previa presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata - compilando  il presente questionario e inviandolo entro 21 giorni solari dalla data odierna all’indirizzo PEC  dsbsconsip@postacert.consip.it.

Tutte le informazioni da Voi fornite con il presente documento saranno utilizzate  ai soli fini dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto.

Consip S.p.A., salvo quanto di seguito previsto in materia di trattamento dei dati personali, si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con il presente documento.

L’invio del  documento al nostro recapito implica il consenso al trattamento dei dati forniti.

Dati Azienda

| Azienda |  |
| --- | --- |
| Indirizzo |  |
| Nome e cognome del referente |  |
| Ruolo in azienda |  |
| Telefono |  |
| Fax |  |
| Indirizzo e-mail |  |
| Data compilazione del questionario |  |

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito anche “Regolamento UE”), Vi informiamo che la raccolta ed il trattamento dei dati personali (d’ora in poi anche solo “Dati”) da Voi forniti sono effettuati al fine di consentire la Vostra partecipazione  all’ attività di consultazione del mercato sopradetta, nell’ambito della quale, a titolo esemplificativo, rientrano la definizione della strategia di acquisto della merceologia, le ricerche di mercato nello specifico settore merceologico, le analisi economiche e statistiche.

Il trattamento dei Dati per le anzidette finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di protezione dei dati personali, avrà luogo con modalità sia informatiche, sia cartacee.

Il conferimento di Dati alla Consip S.p.A. non è obbligatorio ma l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di acquisire da parte Vostra, le informazioni per una più compiuta conoscenza del mercato relativamente alla Vostra azienda.

I Dati saranno conservati in archivi informatici e cartacei per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) revocare, in qualsiasi momento, il consenso; ii) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché l’accesso ai propri dati personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

L’invio a Consip S.p.A. del Documento di Consultazione del mercato implica il consenso al trattamento dei Dati personali forniti.

Titolare del trattamento dei dati è Consip S.p.A., con sede in Roma, Via Isonzo 19 D/E. Le richieste per l’esercizio dei diritti riconosciuti di cui agli artt. da 15 a 23 del regolamento UE, potranno essere avanzate al Responsabile della protezione dei dati  al seguente indirizzo di posta elettronica esercizio.diritti.privacy@consip.it.

# Breve descrizione dell’iniziativa

L’iniziativa riguarda la fornitura per le Pubbliche Amministrazioni di Tomografi Computerizzati (TC) in acquisto e/o Pay per Use.

Inclusi nel prezzo della fornitura saranno previsti servizi connessi (quali la consegna, l’installazione, il collaudo, la formazione del personale medico ed infermieristico e l’assistenza in garanzia), dispositivi opzionali (quali l’iniettore del mezzo di contrasto, i software applicativi, il monitor visualizzazione immagini, etc.) e il servizio opzionale di smontaggio non conservativo delle apparecchiature da sostituire.

Domande – Questionario generale e tecnico

- Si chiede di indicare le tipologie di tomografi computerizzati (TC) che la Vostra azienda è in grado di offrire, specificando quanto richiesto in tabella.

# Risposta:

| Tipologia di apparecchiatura | Caratteristiche tecniche principali (detettore, gantry, generatore, tempo di rotazione, etc.) | Ambito clinico di applicazione (Pronto Soccorso, Oncologia, Cardiologia, etc.) | SW/Pacchetti applicativi specifici |
| --- | --- | --- | --- |
| 64 strati |  |  |  |
| 128 strati |  |  |  |
| 256 strati |  |  |  |
| Spectral CT/Dual Energy |  |  |  |
| Altro (TC 16 strati, TC Simulatore) |  |  |  |

Note:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

- Per ogni tipologia di apparecchiatura indicata nella tabella precedente, si chiedono le informazioni riportate nella tabella che segue:

# Risposta:

| Tipologia di apparecchiatura | Numero esami annuo medio per apparecchiatura (strutture pubbliche) |  |  | Numero anni da prevedere in un contratto di approvvigionamento in pay per use/noleggio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 64 strati |  |  |  |  |
| 128 strati |  |  |  |  |
| 256 strati |  |  |  |  |
| Spectral CT/Dual Energy |  |  |  |  |
| Altro (TC 16 strati, TC Simulatore) |  |  |  |  |

Note:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

- Per ciascuna tipologia, indicare il numero di tomografi computerizzati ordinati (sia in vendita diretta che, eventualmente, in pay per use/noleggio) negli ultimi anni (con riferimento al mercato italiano pubblico e privato)*.

# Risposta:

| Tipologia di apparecchiatura | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pubblico | Privato | Pubblico | Privato | Pubblico | Privato |
| 64 strati |  |  |  |  |  |  |
| 128 strati |  |  |  |  |  |  |
| 256 strati |  |  |  |  |  |  |
| Spectral CT/Dual Energy |  |  |  |  |  |  |
| Altro (TC 16 strati, TC Simulatore) |  |  |  |  |  |  |

*Indicare tra parentesi il numero di apparecchiature in pay per use/noleggio

Note:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

- Indicare il fatturato annuo per la fornitura di tomografi computerizzati negli ultimi anni (con riferimento al mercato italiano pubblico e privato)*.

# Risposta:

| Anno | Fatturato annuo (Euro) - Pubblico (tutte le tipologie) | Fatturato annuo (Euro) - Privato (tutte le tipologie) |
| --- | --- | --- |
| 2016 |  |  |
| 2017 |  |  |
| 2018 |  |  |

*Indicare tra parentesi il fatturato relativo al pay per use/noleggio

Note:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

- Indicare, con riferimento alle apparecchiature oggetto del presente questionario, i competitors operanti a livello mondiale, ed attivi sul mercato italiano, e le relative quote di mercato (%)

# Risposta:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

- Si chiede di indicare i bandi pubblicati dalle Pubbliche Amministrazioni nell’ultimo triennio, aventi a oggetto le apparecchiature oggetto di consultazione, per i quali è stata presentata offerta, specificandone le caratteristiche principali: tipologia di apparecchiatura richiesta, base d’asta, modalità di approvvigionamento (acquisto/pay per use/noleggio), etc..

# Risposta:

| Anno | Stazione appaltante | Tipologia di apparecchiature (TC 64 strati, 128 strati, etc.) | Quantitativo di apparecchiature | Modalità di approvvigionamento (acquisto/pay per use/noleggio) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 |  |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |

Note:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

- Nella precedente edizione di gara (AQ TC ed.1 pubblicata in GURI in data 06/10/2017), era previsto che il Fornitore si sarebbe impegnato a riconoscere uno sconto ulteriore, rispetto al prezzo offerto, per le Amministrazioni che avrebbero richiesto lo smaltimento dell’obsoleto. Ritenete ancora attuale questa previsione? Quali incentivi si potrebbero prevedere per favorire la sostituzione del parco apparecchiature obsoleto?

# Risposta:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

- Quali delle caratteristiche tecniche minime e migliorative dei tomografi computerizzati, previste nella precedente edizione di gara (AQ TC ed.1 pubblicata in GURI in data 06/10/2017), ritenete obsolete o implicite nella configurazione dell’apparecchiatura? Indicare nella tabella successiva le relative motivazioni.

Lotto 1 – Tomografo Computerizzato General Purpose

| Caratteristiche tecniche minime |  | Obsoleta o implicita nella configurazione della apparecchiatura (specificare) | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Gantry: |  |  |  |
| Diametro del tunnel non inferiore a 70 cm |  |  |  |
| Inclinazione non inferiore a +/-30° con comando anche dalla consolle |  |  |  |
| Tubo radiogeno: |  |  |  |
| Massima dissipazione termica anodica non inferiore a 800.000 HU/min |  |  |  |
| Raffreddamento dell'anodo non inferiore a 5 MHU o, in alternativa, Raffreddamento dell'anodo in bagno d'olio non inferiore a 0,5 MHU |  |  |  |
| Doppia macchia focale |  |  |  |
| Generatore: |  |  |  |
| Potenza massima selezionabile sul protocollo clinico non inferiore a 48 kW |  |  |  |
| Tensione minima non superiore a 80 KV |  |  |  |
| Tensione massima non inferiore a 130 kV |  |  |  |
| Numero di valori di tensione selezionabili ≥ di 4 |  |  |  |
| Corrente massima selezionabile sul protocollo clinico non inferiore a 400 mA |  |  |  |
| Detettori: |  |  |  |
| Dimensione del detettore lungo l'asse Z misurata all'isocentro ≥ 19 mm |  |  |  |
| Collimazione di strato non superiore a 0,625 mm |  |  |  |
| Numero di elementi per fila/riga di detettori nel piano XY minimo 672 |  |  |  |
| Tavolo porta paziente: |  |  |  |
| Modalità di movimentazione manuale e automatica con comandi all’interno e all’esterno della sala TC |  |  |  |
| Massima lunghezza scansionabile ai raggi X del tavolo in scansione elicoidale non inferiore a 170 cm |  |  |  |
| Incremento minimo nell’escursione longitudinale non superiore a 0,5 mm |  |  |  |
| Minima altezza da terra non superiore a 60 cm |  |  |  |
| Carico massimo, garantendo la massima accuratezza di posizionamento durante la scansione e il movimento verticale del tavolo in fase di posizionamento del paziente ≥ 200 kg |  |  |  |
| Possibilità per le PPAA di ordinare, in alternativa al tavolo offerto, un tavolo di dimensioni diverse |  |  |  |
| Scannogramma: |  |  |  |
| Dimensione del campo di scansione (SFOV) non inferiore a 50 cm |  |  |  |
| Lunghezza della scout (massimo FOV longitudinale) non inferiore a 165 cm |  |  |  |
| Scansione assiale, elicoidale e dinamica: |  |  |  |
| Massimo FOV (Field of View) di acquisizione non inferiore a 50 cm |  |  |  |
| Tempo di rotazione minimo, per tutti i protocolli clinici, non superiore a 0,50 secondi |  |  |  |
| Matrice di ricostruzione non inferiore a 512x512 pixel |  |  |  |
| Tempo massimo di scansione continua in scansione elicoidale e dinamica non inferiore ai 100 secondi |  |  |  |
| Consolle di comando ed elaborazione: |  |  |  |
| Un tavolo idoneo a supportare la consolle di comando |  |  |  |
| Una tastiera alfa-numerica e un mouse |  |  |  |
| Un monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni non inferiori ai 19” |  |  |  |
| Memoria RAM non inferiore a 8 GB |  |  |  |
| Capacità disco per la memorizzazione delle immagini non compresse non inferiore a 250 GB |  |  |  |
| Capacità disco per la memorizzazione dei dati grezzi non inferiore a 500 GB |  |  |  |
| Possibilità di esportazione su CD e/o DVD di immagini in formato DICOM |  |  |  |
| Possibilità di selezione automatica da elenco predefinito di protocolli di scansione |  |  |  |
| Possibilità di impostare dei protocolli di elaborazione associati al tipo di esame e personalizzati in base all’operatore |  |  |  |
| Programmazione di un intero esame con possibilità di ulteriori interventi correttivi da parte dell'operatore |  |  |  |
| Controllo remoto del tavolo dalla consolle |  |  |  |
| Conformità allo standard DICOM 3 con fornitura delle seguenti classi: Storage (Send/Receive), Query/Retrieve, Print, Get Worklist (HIS /RIS), MPPS, Storage Commitment, Viewer on CD/DVD, Structured Report |  |  |  |
| Sistema di comunicazione verbale-bidirezionale tra sala consolle e sala esame, dotato di sistema auto voice |  |  |  |
| Workstation di post-elaborazione: |  |  |  |
| Un tavolo idoneo a supportare la workstation di post-elaborazione |  |  |  |
| Una tastiera alfa-numerica e un mouse |  |  |  |
| Consolle completamente indipendente ed installabile in sede separata dalla consolle di comando ed elaborazione |  |  |  |
| Conformità allo standard DICOM 3 con fornitura delle seguenti classi: Storage (Send/Receive), Query/Retrieve, Print, Storage Commitment, Viewer on CD/DVD |  |  |  |
| Memoria RAM non inferiore a 16 GB |  |  |  |
| Capacità del disco rigido non inferiore ai 500 GB |  |  |  |
| Archivio a lungo termine su CD e/o DVD per il salvataggio di immagini in formato DICOM |  |  |  |
| Due monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni non inferiori ai 19” |  |  |  |
| Software di base richiesti sia nella consolle di comando che nella workstation di post-elaborazione: |  |  |  |
| Archiviazione automatica |  |  |  |
| Stampa automatica |  |  |  |
| Ricostruzioni multiplanari in tempo reale |  |  |  |
| 3D (ricostruzioni tridimensionali) |  |  |  |
| VR (Volume Rendering) |  |  |  |
| MPR (ricostruzioni multiplanari e curvilinee) |  |  |  |
| Angio CT con algoritmo MIP |  |  |  |
| Software di base richiesti nella consolle di comando: |  |  |  |
| Algoritmo iterativo di ultima generazione, basato su modellizzazioni di parti del processo di acquisizione e con elaborazioni nel campo dei dati grezzi e nel campo delle immagini. L'algoritmo deve essere operante sia in assiale che in elicoidale |  |  |  |
| Presenza del dose check secondo gli standard NEMA XR 25-2010 |  |  |  |
| Software che permetta la visualizzazione della dose CTDI, prima di eseguire l’esame, correlata al protocollo selezionato |  |  |  |
| Software di riduzione della dose, con modulazione della corrente lungo gli assi x, y e z in scansione assiale ed elicoidale |  |  |  |
| Visualizzazione del transito del mezzo di contrasto e relativa scansione automatica in relazione alle Hounsfield Unit (HU) |  |  |  |
| Software richiesti nella workstation di post-elaborazione: |  |  |  |
| Software per lo studio automatico dei vasi che comprenda il calcolo del livello di stenosi e la possibilità di misurazione di un trombo |  |  |  |
| Software di rimozione automatica dell'osso |  |  |  |
| Software dedicato per la perfusione cerebrale |  |  |  |
| Software dedicato per la perfusione total body |  |  |  |
| Software oncologico che garantisca una valutazione delle lesioni sulla base del volume e dei criteri internazionali riconosciuti, quali ad es. RECIST, WHO, etc. |  |  |  |
| Dispositivi accessori |  |  |  |
| Software Dentale |  |  |  |
| Software sulla workstation di post elaborazione per il rilevamento e la valutazione dei noduli polmonari completo di modulo CAD |  |  |  |
| Software sulla workstation di post elaborazione di navigazione dedicato allo studio del colon completo di modulo CAD per l'identificazione e segnalazione automatica del polipo e possibilità di rimozione elettronica delle feci marcate con un'acquisizione prona e un'acquisizione supina |  |  |  |
| Software sulla workstation di post elaborazione di fusione immagini almeno PET, TC e RM per la workstation di elaborazione |  |  |  |
| Software sulla consolle di acquisizione per la rimozione dell'artefatto metallico in unica scansione |  |  |  |
| Iniettore di Mezzo di Contrasto per TC a doppia o tripla via di tipo pensile e relativa consolle di comando con: Possibilità di memorizzare almeno 30 protocolli di iniezione; Scelta di flussi compresa almeno tra 0,5 e 9 ml/sec; Alert al raggiungimento della pressione limite |  |  |  |
| Iniettore di Mezzo di Contrasto per TC a doppia o tripla via e relativa consolle di comando con: Possibilità di memorizzare almeno 30 protocolli di iniezione; Scelta di flussi compresa almeno tra 0,5 e 9 ml/sec; Alert al raggiungimento della pressione limite; Carrello con ruote |  |  |  |
| Caratteristiche tecniche migliorative | Obsoleta o implicita nella configurazione dell’apparecchiatura (specificare) |  | Note |
| Gantry: |  |  |  |
| Diametro del tunnel |  |  |  |
| Tubo Radiogeno: |  |  |  |
| Dimensione nominale minima del fuoco fine secondo IEC 60336/2005 |  |  |  |
| Potenza massima utile applicabile sul fuoco fine |  |  |  |
| Generatore: |  |  |  |
| Differenza tra tensione massima e tensione minima |  |  |  |
| Selezione automatica del kV in base alla tipologia di paziente e di esame (dopo la scout) |  |  |  |
| Detettori: |  |  |  |
| Dimensione del detettore lungo l'asse Z misurata all'isocentro ≥ 38 mm |  |  |  |
| Numero di elementi, ad eccezione degli elementi dedicati esclusivamente alla calibrazione, per fila/riga di detettori nel piano XY |  |  |  |
| Frequenza di campionamento per singola rotazione |  |  |  |
| Tavolo porta paziente: |  |  |  |
| Massima lunghezza scansionabile ai raggi x del tavolo in scansione elicoidale |  |  |  |
| Carico massimo, garantendo la massima accuratezza di posizionamento durante la scansione e il movimento verticale del tavolo in fase di posizionamento del paziente |  |  |  |
| Scannogramma: |  |  |  |
| Lunghezza della scout |  |  |  |
| Scansione assiale, elicoidale e dinamica: |  |  |  |
| Massimo pitch utilizzabile con algoritmo di correzione dell’artefatto da fascio conico con la massima apertura del collimatore e al massimo FOV |  |  |  |
| Velocità di ricostruzione per immagini assiali di matrice 512x512, a partire dai dati grezzi, con algoritmo iterativo di ricostruzione delle immagini e al massimo livello di iterazione |  |  |  |
| Consolle di comando ed elaborazione: |  |  |  |
| Secondo monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni non inferiori ai 19”. Il secondo monitor deve consentire anche una visione differente di dati ed immagini rispetto al monitor principale; In alternativa: Seconda consolle di comando ed elaborazione in aggiunta alla prima e alla workstation di post-elaborazione. La seconda consolle deve avere i medesimi software installati sulla consolle principale di comando ed elaborazione |  |  |  |
| Software di base richiesti nella consolle di comando: |  |  |  |
| Possibilità di selezionare, da parte dell’utente nei protocolli di ricostruzione, diversi livelli/livelli percentuali di riduzione della dose dell’algoritmo iterativo, lasciando invariati tutti gli altri parametri |  |  |  |
| Software di riduzione della dose con modulazione d'organo per la riduzione della corrente in direzione anteriore del paziente secondo l'angolazione del tubo |  |  |  |

# Note:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lotto 2 – Tomografo Computerizzato Cardio

| Caratteristiche tecniche minime | Obsoleta o implicita nella configurazione della apparecchiatura (specificare) | Note |
| --- | --- | --- |
| Gantry: |  |  |
| Diametro del tunnel non inferiore a 70 cm |  |  |
| Tubo radiogeno: |  |  |
| Massima dissipazione termica anodica non inferiore a 1.000.000 HU/min |  |  |
| Raffreddamento dell'anodo non inferiore a 7 MHU o, in alternativa, Raffreddamento dell'anodo in bagno d'olio non inferiore a 0,5 MHU |  |  |
| Doppia macchia focale |  |  |
| Generatore: |  |  |
| Potenza massima selezionabile sul protocollo clinico non inferiore a 70 kW |  |  |
| Tensione minima non superiore a 80 KV |  |  |
| Tensione massima non inferiore a 130 kV |  |  |
| Numero di valori di tensione selezionabili ≥ di 4 |  |  |
| Corrente massima selezionabile sul protocollo clinico non inferiore a 600 mA |  |  |
| Detettori: |  |  |
| Dimensione del detettore lungo l'asse Z misurata all'isocentro ≥ 38 mm |  |  |
| Collimazione di strato non superiore a 0,625 mm |  |  |
| Numero di elementi per fila/riga di detettori nel piano XY minimo 672 |  |  |
| Tavolo porta paziente: |  |  |
| Modalità di movimentazione manuale e automatica con comandi all’interno e all’esterno della sala TC |  |  |
| Massima lunghezza scansionabile ai raggi X del tavolo in scansione elicoidale non inferiore a 170 cm |  |  |
| Incremento minimo nell’escursione longitudinale non superiore a 0,5 mm |  |  |
| Minima altezza da terra non superiore a 60 cm |  |  |
| Carico massimo, garantendo la massima accuratezza di posizionamento durante la scansione e il movimento verticale del tavolo in fase di posizionamento del paziente ≥ 200 kg |  |  |
| Possibilità per le PPAA di ordinare, in alternativa al tavolo offerto, un tavolo di dimensioni diverse |  |  |
| Scannogramma: |  |  |
| Dimensione del campo di scansione (SFOV) non inferiore a 50 cm |  |  |
| Lunghezza della scout (massimo FOV longitudinale) non inferiore a 165 cm |  |  |
| Scansione assiale, elicoidale e dinamica: |  |  |
| Massimo FOV (Field of View) di acquisizione non inferiore a 50 cm |  |  |
| Tempo di rotazione minimo, per tutti i protocolli clinici, non superiore a 0,40 secondi |  |  |
| Matrice di ricostruzione non inferiore a 512x512 pixel |  |  |
| Tempo massimo di scansione continua in scansione elicoidale e dinamica non inferiore ai 100 secondi |  |  |
| Minimo 128 strati campionati in singola rotazione su 360°, con 128 file di rivelatori o con 64 file di rivelatori e tecnica di doppio campionamento o sistemi analoghi |  |  |
| Consolle di comando ed elaborazione: |  |  |
| Un tavolo idoneo a supportare la consolle di comando |  |  |
| Una tastiera alfa-numerica e un mouse |  |  |
| Un monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni non inferiori ai 19” |  |  |
| Memoria RAM non inferiore a 8 GB |  |  |
| Capacità disco per la memorizzazione delle immagini non compresse non inferiore a 250 GB |  |  |
| Capacità disco per la memorizzazione dei dati grezzi non inferiore a 500 GB |  |  |
| Possibilità di esportazione su CD e/o DVD di immagini in formato DICOM |  |  |
| Possibilità di selezione automatica da elenco predefinito di protocolli di scansione |  |  |
| Possibilità di impostare dei protocolli di elaborazione associati al tipo di esame e personalizzati in base all’operatore |  |  |
| Programmazione di un intero esame con possibilità di ulteriori interventi correttivi da parte dell'operatore |  |  |
| Controllo remoto del tavolo dalla consolle |  |  |
| Conformità allo standard DICOM 3 con fornitura delle seguenti classi: Storage (Send/Receive), Query/Retrieve, Print, Get Worklist (HIS /RIS), MPPS, Storage Commitment, Viewer on CD/DVD, Structured Report |  |  |
| Sistema di comunicazione verbale-bidirezionale tra sala consolle e sala esame, dotato di sistema auto voice |  |  |
| Workstation di post-elaborazione: |  |  |
| Un tavolo idoneo a supportare la workstation di post-elaborazione |  |  |
| Una tastiera alfa-numerica e un mouse |  |  |
| Consolle completamente indipendente ed installabile in sede separata dalla consolle di comando ed elaborazione |  |  |
| Conformità allo standard DICOM 3 con fornitura delle seguenti classi: Storage (Send/Receive), Query/Retrieve, Print, Storage Commitment, Viewer on CD/DVD |  |  |
| Memoria RAM non inferiore a 16 GB |  |  |
| Capacità del disco rigido non inferiore ai 500 GB |  |  |
| Archivio a lungo termine su CD e/o DVD per il salvataggio di immagini in formato DICOM |  |  |
| Due monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni non inferiori ai 19” |  |  |
| Software di base richiesti sia nella consolle di comando che nella workstation di post-elaborazione: |  |  |
| Archiviazione automatica |  |  |
| Stampa automatica |  |  |
| Ricostruzioni multiplanari in tempo reale |  |  |
| 3D (ricostruzioni tridimensionali) |  |  |
| VR (Volume Rendering) |  |  |
| MPR (ricostruzioni multiplanari e curvilinee) |  |  |
| Angio CT con algoritmo MIP |  |  |
| Software di base richiesti nella consolle di comando: |  |  |
| Algoritmo iterativo di ultima generazione, basato su modellizzazioni di parti del processo di acquisizione e con elaborazioni nel campo dei dati grezzi e nel campo delle immagini. L'algoritmo deve essere operante sia in assiale che in elicoidale |  |  |
| Hardware e software dedicati all’esecuzione di esami coronarici e cardiologici (con acquisizione prospettiva e retrospettiva, in grado di espletare un’analisi quantitativa del calcio e morfologica delle arterie coronarie), con relativo monitor dedicato per la visualizzazione dell’ECG |  |  |
| In caso di aritmia durante l’esecuzione dell’esame, l'apparecchiatura deve poter modificare la sua acquisizione, attendendo il battito successivo o passando da modalità prospettica a retrospettiva in automatico |  |  |
| Possibilità di modulare la velocità di acquisizione sulla base della frequenza cardiaca, ovvero pitch adattivo sulla base della frequenza cardiaca |  |  |
| Presenza del dose check secondo gli standard NEMA XR 25-2010 |  |  |
| Software che permetta la visualizzazione della dose CTDI, prima di eseguire l’esame, correlata al protocollo selezionato |  |  |
| Software di riduzione della dose, con modulazione della corrente lungo gli assi x, y e z in scansione assiale ed elicoidale |  |  |
| Visualizzazione del transito del mezzo di contrasto e relativa scansione automatica in relazione alle Hounsfield Unit (HU) |  |  |
| Software di acquisizione per la rimozione dell'artefatto metallico in unica scansione |  |  |
| Software richiesti nella workstation di post-elaborazione: |  |  |
| Software per lo studio automatico dei vasi che comprenda il calcolo del livello di stenosi e la possibilità di misurazione di un trombo |  |  |
| Software per lo studio del distretto cardiaco che ricostruisca automaticamente il cuore, differenziando le varie strutture (muscolo da coronarie). Possibilità di estrazione automatica e delle coronarie e di individuazione del livello stenosi. Valutazione cinetica sul ventricolo |  |  |
| Software di rimozione automatica dell'osso |  |  |
| Software dedicato per la perfusione cerebrale |  |  |
| Software dedicato per la perfusione total body |  |  |
| Software oncologico che garantisca una valutazione delle lesioni sulla base del volume e dei criteri internazionali riconosciuti, quali ad es. RECIST, WHO, etc. |  |  |
| Dispositivi accessori: |  |  |
| Software Dentale |  |  |
| Software sulla workstation di post elaborazione per il rilevamento e la valutazione dei noduli polmonari completo di modulo CAD |  |  |
| Software sulla workstation di post elaborazione di navigazione dedicato allo studio del colon completo di modulo CAD per l'identificazione e segnalazione automatica del polipo e possibilità di rimozione elettronica delle feci marcate con un'acquisizione prona e un'acquisizione supina |  |  |
| Software sulla workstation di post elaborazione di fusione immagini almeno PET, TC e RM per la workstation di elaborazione |  |  |
| Iniettore di Mezzo di Contrasto per TC a doppia o tripla via di tipo pensile e relativa consolle di comando con: Possibilità di memorizzare almeno 30 protocolli di iniezione; Scelta di flussi compresa almeno tra 0,5 e 9 ml/sec; Alert al raggiungimento della pressione limite |  |  |
| Iniettore di Mezzo di Contrasto per TC a doppia o tripla via e relativa consolle di comando con: Possibilità di memorizzare almeno 30 protocolli di iniezione; Scelta di flussi compresa almeno tra 0,5 e 9 ml/sec; Alert al raggiungimento della pressione limite; Carrello con ruote |  |  |
| Caratteristiche tecniche migliorative | Obsoleta o implicita nella configurazione dell’apparecchiatura (specificare) | Note |
| Gantry: |  |  |
| Diametro del tunnel |  |  |
| Tubo Radiogeno: |  |  |
| Dimensione nominale minima del fuoco fine secondo IEC 60336/2005 |  |  |
| Potenza massima utile applicabile sul fuoco fine |  |  |
| Generatore: |  |  |
| Differenza tra tensione massima e tensione minima |  |  |
| Selezione automatica del kV in base alla tipologia di paziente e di esame (dopo la scout) |  |  |
| Detettori: |  |  |
| Dimensione del detettore lungo l'asse Z misurata all'isocentro ≥ 76 mm |  |  |
| Numero di elementi, ad eccezione degli elementi dedicati esclusivamente alla calibrazione, per fila/riga di detettori nel piano XY |  |  |
| Frequenza di campionamento per singola rotazione |  |  |
| Tavolo porta paziente: |  |  |
| Movimentazione trasversale del lettino per un’ottimale centratura del cuore |  |  |
| Massima lunghezza scansionabile ai raggi x del tavolo in scansione elicoidale |  |  |
| Carico massimo, garantendo la massima accuratezza di posizionamento durante la scansione e il movimento verticale del tavolo in fase di posizionamento del paziente |  |  |
| Scannogramma: |  |  |
| Lunghezza della scout |  |  |
| Scansione assiale, elicoidale e dinamica: |  |  |
| Massimo pitch utilizzabile con algoritmo di correzione dell’artefatto da fascio conico con la massima apertura del collimatore e al massimo FOV |  |  |
| Tempo di rotazione minimo, per protocollo cardio, su 360° |  |  |
| Velocità di ricostruzione per immagini assiali di matrice 512x512, a partire dai dati grezzi, con algoritmo iterativo di ricostruzione delle immagini e al massimo livello di iterazione |  |  |
| Consolle di comando ed elaborazione: |  |  |
| Secondo monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni non inferiori ai 19”. Il secondo monitor deve consentire anche una visione differente di dati ed immagini rispetto al monitor principale; In alternativa: Seconda consolle di comando ed elaborazione in aggiunta alla prima e alla workstation di post-elaborazione. La seconda consolle deve avere i medesimi software installati sulla consolle principale di comando ed elaborazione |  |  |
| Software di base richiesti nella consolle di comando: |  |  |
| Possibilità di selezionare, da parte dell’utente nei protocolli di ricostruzione, diversi livelli/livelli percentuali di riduzione della dose dell’algoritmo iterativo, lasciando invariati tutti gli altri parametri |  |  |
| Hardware e software in grado di migliorare la risoluzione temporale con l'utilizzo di tecniche di multisegmentazione |  |  |
| Software di riduzione della dose con modulazione d'organo per la riduzione della corrente in direzione anteriore del paziente secondo l'angolazione del tubo |  |  |
| Software richiesti nella workstation di post-elaborazione: |  |  |
| Software per le procedure TAVI (valvola aortica). Analisi automatica di tutti i diametri per il calcolo della dimensione della valvola aortica |  |  |
| Software dedicato al preimpianto degli stent con produzione di relativo report |  |  |

# Note:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Quali delle caratteristiche tecniche funzionali dei tomografi computerizzati, previste nella precedente edizione di gara (AQ TC ed.1 pubblicata in GURI in data 06/10/2017), ritenete obsolete o non idonea a differenziare la qualità delle diverse tecnologie offerte? Indicare nella tabella successiva le relative motivazioni.

Lotto 1 – Tomografo Computerizzato General Purpose

| Prova | Obsoleta o non discriminante (specificare) | Note |
| --- | --- | --- |
| A - Indicatore di qualità di risoluzione spaziale e rumore (Q factor) |  |  |
| B - Omogeneità di rumore |  |  |
| C - Risoluzione a basso contrasto |  |  |
| D - Accuratezza spessore di strato |  |  |
| E - Omogeneità di rumore in modulazione volumetrica |  |  |

Lotto 2 – Tomografo Computerizzato Cardio

| Prova | Obsoleta o non discriminante (specificare) | Note |
| --- | --- | --- |
| A – Indicatore di qualità di risoluzione spaziale e di rumore (Q-factor) |  |  |
| B – Omogeneità di rumore |  |  |
| C – Risoluzione a basso contrasto |  |  |
| D – Omogeneità di spessore di strato |  |  |
| E – Omogeneità di rumore in modulazione volumetrica |  |  |
| F – Risoluzione spaziale in modalità cardiaca |  |  |

- Quale delle caratteristiche legate alla qualità delle bioimmagini dei tomografi computerizzati, previste nella precedente edizione di gara (AQ TC ed.1 pubblicata in GURI in data 06/10/2017), ritenete obsolete o non adatte alla valutazione dei tomografi? Indicare nella tabella successiva le relative motivazioni. Inoltre, specificare eventuali osservazioni sul set informativo delle bioimmagini richiesto: Modalità di acquisizione(Assiale/Spirale), Modalità di ricostruzione, Utilizzo di modulazione, Algoritmo iterativo, Livello di utilizzo algoritmo iterativo(Minimo/Medio/Massimo), CTDIvol, DLP, kV, mA, Tempo rotazione, Pitch, FOV, Filtri usati, etc.

Lotto 1 – Tomografo Computerizzato General Purpose

| Distretto anatomico/ tipologia di esame | Obsoleta o non adatta alla valutazione del tomografo (specificare) | Note |
| --- | --- | --- |
| a) TC Cranio senza mdc/ Immagini assiali da 1/1,25 mm |  |  |
| a) TC Cranio senza mdc/ Immagini assiali da 2,5/3 mm |  |  |
| b) TC Torace senza mdc / Immagini assiali da 1/1,25 mm |  |  |
| c) TC Addome senza mdc / Immagini assiali da 1/1,25 mm |  |  |
| c) TC Addome senza mdc / Immagini assiali da 2,5/3 mm |  |  |

Lotto 2 – Tomografo Computerizzato Cardio

| Distretto anatomico/ tipologia di esame | Obsoleta o non adatta alla valutazione del tomografo (specificare) | Note |
| --- | --- | --- |
| a) TC Cranio senza mdc/ Immagini assiali da 1/1,25 mm |  |  |
| a) TC Cranio senza mdc/ Immagini assiali da 2,5/3 mm |  |  |
| b) TC Torace senza mdc / Immagini assiali da 1/1,25 mm |  |  |
| c) TC Addome senza mdc / Immagini assiali da 1/1,25 mm |  |  |
| c) TC Addome senza mdc / Immagini assiali da 2,5/3 mm |  |  |
| d) TC Cuore (Coronaro-TC) / Immagini da 0,4/0,6 mm mm |  |  |
| d) TC Cuore (Coronaro-TC) / Ricostruzioni "Curved MPR" |  |  |

- Relativamente ai tomografi computerizzati, quali ritenete possano essere ulteriori caratteristiche tecniche di particolare interesse per le Amministrazioni?

Risposta:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- In merito alle precedenti edizioni di gara relative alla fornitura in acquisto e in pay per use dei tomografi computerizzati (AQ TC e Convenzione PPU TC-RM), indicare eventuali criticità riscontrate nella definizione dei prezzi/canoni e delle fasce di produttività e in che modo potrebbero essere superate.

Risposta:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Indicare ulteriori elementi/informazioni che ritenete possano essere utili per lo sviluppo dell’iniziativa.

# Risposta:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Con la sottoscrizione del Documento di Consultazione del mercato, l’interessato acconsente espressamente al trattamento dei propri Dati personali più sopra forniti.

Firma operatore economico

_____________________