ALLEGATO 12

RIFERIMENTI DOCUMENTALI

ID 1856

LOTTO 1 – TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI (TC) GENERAL PURPOSE

| CARATTERISTICHE MINIME | NOME FILE ALLEGATO | RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- |
| Gantry: |  |  |
| Diametro del tunnel non inferiore a 70 cm |  |  |
| Inclinazione non inferiore a +/-30° con comando anche dalla consolle |  |  |
| Tubo radiogeno: |  |  |
| Massima dissipazione termica anodica non inferiore a 800.000 HU/min |  |  |
| Raffreddamento dell'anodo non inferiore a 5 MHU o, in alternativa, Raffreddamento dell'anodo in bagno d'olio non inferiore a 0,5 MHU |  |  |
| Doppia macchia focale |  |  |
| Generatore: |  |  |
| Potenza massima selezionabile sul protocollo clinico non inferiore a 48 kW |  |  |
| Tensione minima non superiore a 80 KV |  |  |
| Tensione massima non inferiore a 130 kV |  |  |
| Numero di valori di tensione selezionabili ≥ di 4 |  |  |
| Corrente massima selezionabile sul protocollo clinico non inferiore a 400 mA |  |  |
| Detettori: |  |  |
| Dimensione del detettore lungo l'asse Z misurata all'isocentro ≥ 19 mm |  |  |
| Collimazione di strato non superiore a 0,625 mm |  |  |
| Numero di elementi per fila/riga di detettori nel piano XY minimo 672 |  |  |
| Tavolo porta paziente: |  |  |
| Modalità di movimentazione manuale e automatica con comandi all’interno e all’esterno della sala TC |  |  |
| Massima lunghezza scansionabile ai raggi X del tavolo in scansione elicoidale non inferiore a 170 cm |  |  |
| Incremento minimo nell’escursione longitudinale non superiore a 0,5 mm |  |  |
| Minima altezza da terra non superiore a 60 cm |  |  |
| Carico massimo, garantendo la massima accuratezza di posizionamento durante la scansione e il movimento verticale del tavolo in fase di posizionamento del paziente ≥ 200 kg |  |  |
| Possibilità per le PPAA di ordinare, in alternativa al tavolo offerto, un tavolo di dimensioni diverse |  |  |
| Scannogramma: |  |  |
| Dimensione del campo di scansione (SFOV) non inferiore a 50 cm |  |  |
| Lunghezza della scout (massimo FOV longitudinale) non inferiore a 165 cm |  |  |
| Scansione assiale, elicoidale e dinamica: |  |  |
| Massimo FOV (Field of View) di acquisizione non inferiore a 50 cm |  |  |
| Tempo di rotazione minimo, per tutti i protocolli clinici, non superiore a 0,50 secondi |  |  |
| Matrice di ricostruzione non inferiore a 512x512 pixel |  |  |
| Tempo massimo di scansione continua in scansione elicoidale e dinamica non inferiore ai 100 secondi |  |  |
| Consolle di comando ed elaborazione: |  |  |
| Un tavolo idoneo a supportare la consolle di comando |  |  |
| Una tastiera alfa-numerica e un mouse |  |  |
| Un monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni non inferiori ai 19” |  |  |
| Memoria RAM non inferiore a 8 GB |  |  |
| Capacità disco per la memorizzazione delle immagini non compresse non inferiore a 250 GB |  |  |
| Capacità disco per la memorizzazione dei dati grezzi non inferiore a 500 GB |  |  |
| Possibilità di esportazione su CD e/o DVD di immagini in formato DICOM |  |  |
| Possibilità di selezione automatica da elenco predefinito di protocolli di scansione |  |  |
| Possibilità di impostare dei protocolli di elaborazione associati al tipo di esame e personalizzati in base all’operatore |  |  |
| Programmazione di un intero esame con possibilità di ulteriori interventi correttivi da parte dell'operatore |  |  |
| Controllo remoto del tavolo dalla consolle |  |  |
| Conformità allo standard DICOM 3 con fornitura delle seguenti classi: Storage (Send/Receive), Query/Retrieve, Print, Get Worklist (HIS /RIS), MPPS, Storage Commitment, Viewer on CD/DVD, Structured Report |  |  |
| Sistema di comunicazione verbale-bidirezionale tra sala consolle e sala esame, dotato di sistema auto voice |  |  |
| Workstation di post-elaborazione: |  |  |
| Un tavolo idoneo a supportare la workstation di post-elaborazione |  |  |
| Una tastiera alfa-numerica e un mouse |  |  |
| Consolle completamente indipendente ed installabile in sede separata dalla consolle di comando ed elaborazione |  |  |
| Conformità allo standard DICOM 3 con fornitura delle seguenti classi: Storage (Send/Receive), Query/Retrieve, Print, Storage Commitment, Viewer on CD/DVD |  |  |
| Memoria RAM non inferiore a 16 GB |  |  |
| Capacità del disco rigido non inferiore ai 500 GB |  |  |
| Archivio a lungo termine su CD e/o DVD per il salvataggio di immagini in formato DICOM |  |  |
| Due monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni non inferiori ai 19” |  |  |
| Software di base richiesti sia nella consolle di comando che nella workstation di post-elaborazione: |  |  |
| Archiviazione automatica |  |  |
| Stampa automatica |  |  |
| Ricostruzioni multiplanari in tempo reale |  |  |
| 3D (ricostruzioni tridimensionali) |  |  |
| VR (Volume Rendering) |  |  |
| MPR (ricostruzioni multiplanari e curvilinee) |  |  |
| Angio CT con algoritmo MIP |  |  |
| Software di base richiesti nella consolle di comando: |  |  |
| Algoritmo iterativo di ultima generazione, basato su modellizzazioni di parti del processo di acquisizione e con elaborazioni nel campo dei dati grezzi e nel campo delle immagini. L'algoritmo deve essere operante sia in assiale che in elicoidale |  |  |
| Presenza del dose check secondo gli standard NEMA XR 25-2010 |  |  |
| Software che permetta la visualizzazione della dose CTDI, prima di eseguire l’esame, correlata al protocollo selezionato |  |  |
| Software di riduzione della dose, con modulazione della corrente lungo gli assi x, y e z in scansione assiale ed elicoidale |  |  |
| Visualizzazione del transito del mezzo di contrasto e relativa scansione automatica in relazione alle Hounsfield Unit (HU) |  |  |
| Software richiesti nella workstation di post-elaborazione: |  |  |
| Software per lo studio automatico dei vasi che comprenda il calcolo del livello di stenosi e la possibilità di misurazione di un trombo |  |  |
| Software di rimozione automatica dell'osso |  |  |
| Software dedicato per la perfusione cerebrale |  |  |
| Software dedicato per la perfusione total body |  |  |
| Software oncologico che garantisca una valutazione delle lesioni sulla base del volume e dei criteri internazionali riconosciuti, quali ad es. RECIST, WHO, etc. |  |  |

| CARATTERISTICHE MINIME | NOME FILE ALLEGATO | RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- |
| DISPOSITIVI ACCESSORI |  |  |
| Software Dentale |  |  |
| Software sulla workstation di post elaborazione per il rilevamento e la valutazione dei noduli polmonari completo di modulo CAD |  |  |
| Software sulla workstation di post elaborazione di navigazione dedicato allo studio del colon completo di modulo CAD per l'identificazione e segnalazione automatica del polipo e possibilità di rimozione elettronica delle feci marcate con un'acquisizione prona e un'acquisizione supina |  |  |
| Software sulla workstation di post elaborazione di fusione immagini almeno PET, TC e RM per la workstation di elaborazione |  |  |
| Software sulla consolle di acquisizione per la rimozione dell'artefatto metallico in unica scansione |  |  |
| Iniettore di Mezzo di Contrasto per TC a doppia o tripla via di tipo pensile e relativa consolle di comando con: Possibilità di memorizzare almeno 30 protocolli di iniezione; Scelta di flussi compresa almeno tra 0,5 e 9 ml/sec; Alert al raggiungimento della pressione limite |  |  |
| Iniettore di Mezzo di Contrasto per TC a doppia o tripla via e relativa consolle di comando con: Possibilità di memorizzare almeno 30 protocolli di iniezione; Scelta di flussi compresa almeno tra 0,5 e 9 ml/sec; Alert al raggiungimento della pressione limite; Carrello con ruote |  |  |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE | NOME FILE ALLEGATO | RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- |
| Gantry: |  |  |
| V1 - Diametro del tunnel |  |  |
| Tubo Radiogeno: |  |  |
| V2 - Dimensione nominale minima del fuoco fine secondo IEC 60336/2005 |  |  |
| V3 - Potenza massima utile applicabile sul fuoco fine |  |  |
| Generatore: |  |  |
| V4 - Differenza tra Tensione massima e tensione minima |  |  |
| V5 - Selezione automatica del kV in base alla tipologia di paziente e di esame (dopo la scout) |  |  |
| Detettori: |  |  |
| V6 - Dimensione del detettore lungo l'asse Z misurata all'isocentro ≥ 38 mm |  |  |
| V7 - Numero di elementi, ad eccezione degli elementi dedicati esclusivamente alla calibrazione, per fila/riga di detettori nel piano XY |  |  |
| V8 - Frequenza di campionamento per singola rotazione |  |  |
| Tavolo porta paziente: |  |  |
| V9 - Massima lunghezza scansionabile ai raggi x del tavolo in scansione elicoidale |  |  |
| V10 - Carico massimo, garantendo la massima accuratezza di posizionamento durante la scansione e il movimento verticale del tavolo in fase di posizionamento del paziente |  |  |
| Scannogramma: |  |  |
| V11 - Lunghezza della scout |  |  |
| Scansione assiale, elicoidale e dinamica: |  |  |
| V12 - Massimo pitch utilizzabile con algoritmo di correzione dell’artefatto da fascio conico con la massima apertura del collimatore e al massimo FOV |  |  |
| V13 - Velocità di ricostruzione per immagini assiali di matrice 512x512, a partire dai dati grezzi, con algoritmo iterativo di ricostruzione delle immagini e al massimo livello di iterazione |  |  |
| Consolle di comando ed elaborazione: |  |  |
| V14 - Secondo monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni non inferiori ai 19”. Il secondo monitor deve consentire anche una visione differente di dati ed immagini rispetto al monitor principale; In alternativa: Seconda consolle di comando ed elaborazione in aggiunta alla prima e alla workstation di post-elaborazione. La seconda consolle deve avere i medesimi software installati sulla consolle principale di comando ed elaborazione |  |  |
| Software di base richiesti nella consolle di comando: |  |  |
| V15 - Possibilità di selezionare, da parte dell’utente nei protocolli di ricostruzione, diversi livelli/livelli percentuali di riduzione della dose dell’algoritmo iterativo, lasciando invariati tutti gli altri parametri |  |  |
| V16 - Software di riduzione della dose con modulazione d'organo per la riduzione della corrente in direzione anteriore del paziente secondo l'angolazione del tubo |  |  |

LOTTO 2 – TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI (TC) CARDIO

| CARATTERISTICHE MINIME | NOME FILE ALLEGATO | RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- |
| Gantry: |  |  |
| Diametro del tunnel non inferiore a 70 cm |  |  |
| Tubo radiogeno: |  |  |
| Massima dissipazione termica anodica non inferiore a 1.000.000 HU/min |  |  |
| Raffreddamento dell'anodo non inferiore a 7 MHU o, in alternativa, Raffreddamento dell'anodo in bagno d'olio non inferiore a 0,5 MHU |  |  |
| Doppia macchia focale |  |  |
| Generatore: |  |  |
| Potenza massima selezionabile sul protocollo clinico non inferiore a 70 kW |  |  |
| Tensione minima non superiore a 80 KV |  |  |
| Tensione massima non inferiore a 130 kV |  |  |
| Numero di valori di tensione selezionabili ≥ di 4 |  |  |
| Corrente massima selezionabile sul protocollo clinico non inferiore a 600 mA |  |  |
| Detettori: |  |  |
| Dimensione del detettore lungo l'asse Z misurata all'isocentro ≥ 38 mm |  |  |
| Collimazione di strato non superiore a 0,625 mm |  |  |
| Numero di elementi per fila/riga di detettori nel piano XY minimo 672 |  |  |
| Tavolo porta paziente: |  |  |
| Modalità di movimentazione manuale e automatica con comandi all’interno e all’esterno della sala TC |  |  |
| Massima lunghezza scansionabile ai raggi X del tavolo in scansione elicoidale non inferiore a 170 cm |  |  |
| Incremento minimo nell’escursione longitudinale non superiore a 0,5 mm |  |  |
| Minima altezza da terra non superiore a 60 cm |  |  |
| Carico massimo, garantendo la massima accuratezza di posizionamento durante la scansione e il movimento verticale del tavolo in fase di posizionamento del paziente ≥ 200 kg |  |  |
| Possibilità per le PPAA di ordinare, in alternativa al tavolo offerto, un tavolo di dimensioni diverse |  |  |
| Scannogramma: |  |  |
| Dimensione del campo di scansione (SFOV) non inferiore a 50 cm |  |  |
| Lunghezza della scout (massimo FOV longitudinale) non inferiore a 165 cm |  |  |
| Scansione assiale, elicoidale e dinamica: |  |  |
| Massimo FOV (Field of View) di acquisizione non inferiore a 50 cm |  |  |
| Tempo di rotazione minimo, per tutti i protocolli clinici, non superiore a 0,40 secondi |  |  |
| Matrice di ricostruzione non inferiore a 512x512 pixel |  |  |
| Tempo massimo di scansione continua in scansione elicoidale e dinamica non inferiore ai 100 secondi |  |  |
| Minimo 128 strati campionati in singola rotazione su 360°, con 128 file di rivelatori o con 64 file di rivelatori e tecnica di doppio campionamento o sistemi analoghi |  |  |
| Consolle di comando ed elaborazione: |  |  |
| Un tavolo idoneo a supportare la consolle di comando |  |  |
| Una tastiera alfa-numerica e un mouse |  |  |
| Un monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni non inferiori ai 19” |  |  |
| Memoria RAM non inferiore a 8 GB |  |  |
| Capacità disco per la memorizzazione delle immagini non compresse non inferiore a 250 GB |  |  |
| Capacità disco per la memorizzazione dei dati grezzi non inferiore a 500 GB |  |  |
| Possibilità di esportazione su CD e/o DVD di immagini in formato DICOM |  |  |
| Possibilità di selezione automatica da elenco predefinito di protocolli di scansione |  |  |
| Possibilità di impostare dei protocolli di elaborazione associati al tipo di esame e personalizzati in base all’operatore |  |  |
| Programmazione di un intero esame con possibilità di ulteriori interventi correttivi da parte dell'operatore |  |  |
| Controllo remoto del tavolo dalla consolle |  |  |
| Conformità allo standard DICOM 3 con fornitura delle seguenti classi: Storage (Send/Receive), Query/Retrieve, Print, Get Worklist (HIS /RIS), MPPS, Storage Commitment, Viewer on CD/DVD, Structured Report |  |  |
| Sistema di comunicazione verbale-bidirezionale tra sala consolle e sala esame, dotato di sistema auto voice |  |  |
| Workstation di post-elaborazione: |  |  |
| Un tavolo idoneo a supportare la workstation di post-elaborazione |  |  |
| Una tastiera alfa-numerica e un mouse |  |  |
| Consolle completamente indipendente ed installabile in sede separata dalla consolle di comando ed elaborazione |  |  |
| Conformità allo standard DICOM 3 con fornitura delle seguenti classi: Storage (Send/Receive), Query/Retrieve, Print, Storage Commitment, Viewer on CD/DVD |  |  |
| Memoria RAM non inferiore a 16 GB |  |  |
| Capacità del disco rigido non inferiore ai 500 GB |  |  |
| Archivio a lungo termine su CD e/o DVD per il salvataggio di immagini in formato DICOM |  |  |
| Due monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni non inferiori ai 19” |  |  |
| Software di base richiesti sia nella consolle di comando che nella workstation di post-elaborazione: |  |  |
| Archiviazione automatica |  |  |
| Stampa automatica |  |  |
| Ricostruzioni multiplanari in tempo reale |  |  |
| 3D (ricostruzioni tridimensionali) |  |  |
| VR (Volume Rendering) |  |  |
| MPR (ricostruzioni multiplanari e curvilinee) |  |  |
| Angio CT con algoritmo MIP |  |  |
| Software di base richiesti nella consolle di comando: |  |  |
| Algoritmo iterativo di ultima generazione, basato su modellizzazioni di parti del processo di acquisizione e con elaborazioni nel campo dei dati grezzi e nel campo delle immagini. L'algoritmo deve essere operante sia in assiale che in elicoidale |  |  |
| Hardware e software dedicati all’esecuzione di esami coronarici e cardiologici (con acquisizione prospettiva e retrospettiva, in grado di espletare un’analisi quantitativa del calcio e morfologica delle arterie coronarie), con relativo monitor dedicato per la visualizzazione dell’ECG |  |  |
| In caso di aritmia durante l’esecuzione dell’esame, l'apparecchiatura deve poter modificare la sua acquisizione, attendendo il battito successivo o passando da modalità prospettica a retrospettiva in automatico |  |  |
| Possibilità di modulare la velocità di acquisizione sulla base della frequenza cardiaca, ovvero pitch adattivo sulla base della frequenza cardiaca |  |  |
| Presenza del dose check secondo gli standard NEMA XR 25-2010 |  |  |
| Software che permetta la visualizzazione della dose CTDI, prima di eseguire l’esame, correlata al protocollo selezionato |  |  |
| Software di riduzione della dose, con modulazione della corrente lungo gli assi x, y e z in scansione assiale ed elicoidale |  |  |
| Visualizzazione del transito del mezzo di contrasto e relativa scansione automatica in relazione alle Hounsfield Unit (HU) |  |  |
| Software di acquisizione per la rimozione dell'artefatto metallico in unica scansione |  |  |
| Software richiesti nella workstation di post-elaborazione: |  |  |
| Software per lo studio automatico dei vasi che comprenda il calcolo del livello di stenosi e la possibilità di misurazione di un trombo |  |  |
| SW per lo studio del distretto cardiaco che ricostruisca automaticamente il cuore, differenziando le varie strutture (muscolo da coronarie). Possibilità di estrazione automatica e delle coronarie e di individuazione del livello stenosi. Valutazione cinetica sul ventricolo |  |  |
| Software di rimozione automatica dell'osso |  |  |
| Software dedicato per la perfusione cerebrale |  |  |
| Software dedicato per la perfusione total body |  |  |
| Software oncologico che garantisca una valutazione delle lesioni sulla base del volume e dei criteri internazionali riconosciuti, quali ad es. RECIST, WHO, etc. |  |  |

| CARATTERISTICHE MINIME | NOME FILE ALLEGATO | RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- |
| DISPOSITIVI ACCESSORI |  |  |
| Software Dentale |  |  |
| Software sulla workstation di post elaborazione per il rilevamento e la valutazione dei noduli polmonari completo di modulo CAD |  |  |
| Software sulla workstation di post elaborazione di navigazione dedicato allo studio del colon completo di modulo CAD per l'identificazione e segnalazione automatica del polipo e possibilità di rimozione elettronica delle feci marcate con un'acquisizione prona e un'acquisizione supina |  |  |
| Software sulla workstation di post elaborazione di fusione immagini almeno PET, TC e RM per la workstation di elaborazione |  |  |
| Iniettore di Mezzo di Contrasto per TC a doppia o tripla via di tipo pensile e relativa consolle di comando con: Possibilità di memorizzare almeno 30 protocolli di iniezione; Scelta di flussi compresa almeno tra 0,5 e 9 ml/sec; Alert al raggiungimento della pressione limite |  |  |
| Iniettore di Mezzo di Contrasto per TC a doppia o tripla via e relativa consolle di comando con: Possibilità di memorizzare almeno 30 protocolli di iniezione; Scelta di flussi compresa almeno tra 0,5 e 9 ml/sec; Alert al raggiungimento della pressione limite; Carrello con ruote |  |  |

| CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE | NOME FILE ALLEGATO | RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- |
| Gantry: |  |  |
| V1 - Diametro del tunnel |  |  |
| Tubo Radiogeno: |  |  |
| V2 - Dimensione nominale minima del fuoco fine secondo IEC 60336/2005 |  |  |
| V3 - Potenza massima utile applicabile sul fuoco fine |  |  |
| Generatore: |  |  |
| V4 - Differenza tra Tensione massima e tensione minima |  |  |
| V5 - Selezione automatica del kV in base alla tipologia di paziente e di esame (dopo la scout) |  |  |
| Detettori: |  |  |
| V6 - Dimensione del detettore lungo l'asse Z misurata all'isocentro ≥ 76 mm |  |  |
| V7 - Numero di elementi, ad eccezione degli elementi dedicati esclusivamente alla calibrazione, per fila/riga di detettori nel piano XY |  |  |
| V8 - Frequenza di campionamento per singola rotazione |  |  |
| Tavolo porta paziente: |  |  |
| V9 - Movimentazione trasversale del lettino per un’ottimale centratura del cuore |  |  |
| V10 - Massima lunghezza scansionabile ai raggi x del tavolo in scansione elicoidale |  |  |
| V11 - Carico massimo, garantendo la massima accuratezza di posizionamento durante la scansione e il movimento verticale del tavolo in fase di posizionamento del paziente |  |  |
| Scannogramma: |  |  |
| V12 - Lunghezza della scout |  |  |
| Scansione assiale, elicoidale e dinamica: |  |  |
| V13 - Massimo pitch utilizzabile con algoritmo di correzione dell’artefatto da fascio conico con la massima apertura del collimatore e al massimo FOV |  |  |
| V14 - Tempo di rotazione minimo, per protocollo cardio, su 360° |  |  |
| V15 - Velocità di ricostruzione per immagini assiali di matrice 512x512, a partire dai dati grezzi, con algoritmo iterativo di ricostruzione delle immagini e al massimo livello di iterazione |  |  |
| Consolle di comando ed elaborazione |  |  |
| V16 - Secondo monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni non inferiori ai 19”. Il secondo monitor deve consentire anche una visione differente di dati ed immagini rispetto al monitor principale; In alternativa: Seconda consolle di comando ed elaborazione in aggiunta alla prima e alla workstation di post-elaborazione. La seconda consolle deve avere i medesimi software installati sulla consolle principale di comando ed elaborazione |  |  |
| Software di base richiesti nella consolle di comando: |  |  |
| V17 - Possibilità di selezionare, da parte dell’utente nei protocolli di ricostruzione, diversi livelli/livelli percentuali di riduzione della dose dell’algoritmo iterativo, lasciando invariati tutti gli altri parametri |  |  |
| V18 - Hardware e software in grado di migliorare la risoluzione temporale con l'utilizzo di tecniche di multisegmentazione |  |  |
| V19 - Software di riduzione della dose con modulazione d'organo per la riduzione della corrente in direzione anteriore del paziente secondo l'angolazione del tubo |  |  |
| Software richiesti nella workstation di post-elaborazione: |  |  |
| V20 - Software per le procedure TAVI (valvola aortica). Analisi automatica di tutti i diametri per il calcolo della dimensione della valvola aortica |  |  |
| V21 - Software dedicato al preimpianto degli stent con produzione di relativo report |  |  |