ALLEGATO 12 – Riferimenti documentali

GARA A PROCEDURA APERTA per LA CONCLUSIONE, IN RELAZIONE A OGNI LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA, TRATTAMENTI DI DIALISI PERITONEALE E FILTRI “SPECIALI” PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – IV EDIZIONE

ID 2348

# LOTTO 1 TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA

Per ogni caratteristica tecnica elencata nella colonna “Caratteristica minima” o “Caratteristica migliorativa” compilare le tabelle seguenti riportando nella colonna “Nome file allegato” il nome del file caricato a Sistema a comprova della caratteristica e nella colonna “Riferimento pagina e/o Paragrafo” indicare il riferimento numerico della pagina o del paragrafo del file allegato a Sistema a comprova della suddetta caratteristica.

CARATTERISTICHE MINIME

| Introduttive | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Monitor automatico per l'esecuzione di: - emodialisi a basso ed alto flusso - emodiafiltrazione online |  |  |
| con display in lingua italiana in grado di visualizzare in tempo reale: - Flusso ematico (ml/min) - Flusso di infusione (ml/min) - Velocità di ultrafiltrazione (ml/ora) - Infusione totale (ml) - Ultrafiltrato totale (ml) - Tempo di dialisi effettuato e/o rimanente (min) |  |  |
| Preparazione/Fine lavoro |  |  |
| Programmazione di autoaccensione, priming automatico, lavaggio, autospegnimento a fine disinfezione e funzione autocheck prima dell’inizio trattamento |  |  |
| Preparazione del bagno di dialisi da polvere di bicarbonato, in dose per singola dialisi, e soluzione acida, liquida o in polvere |  |  |
| Disinfezione dell’apparecchio di dialisi termica e/o chimica |  |  |
| Sicurezza |  |  |
| Punto di prelievo del dialisato per controllo elettrolitico, batteriologico, endotossinico durante il trattamento |  |  |
| Batteria tampone che, in caso di assenza di alimentazione elettrica, garantisca il funzionamento dell’apparecchiatura in emergenza (pompa sangue funzionante e tutte le sicurezze attive) per almeno 10 minuti |  |  |
| Sistema per la memorizzazione dei dati del paziente e possibilità di trasferimento dei dati prodotti durante il trattamento dialitico a qualsiasi tipologia di rete informatica |  |  |
| Sicurezza/trattamento |  |  |
| Funzione di gestione rapida delle criticità cliniche del paziente con singolo comando che determini la riduzione immediata del QB (flusso ematico), posizionamento a UF minima |  |  |
| Presenza di un sistema di ultrafiltrazione dei fluidi per dialisi capace di erogare liquido ultrapuro per HD e liquido sterile e apirogeno per HDF secondo normative internazionali. |  |  |
| Sistema per la determinazione dell'efficienza dialitica senza prelievi dal circuito |  |  |
| Sistema inglobato nell’apparecchiatura, con visualizzazione a video, per la misura automatica non invasiva della pressione arteriosa (sistolica e diastolica) e della frequenza cardiaca in corso di trattamento, con possibilità di impostare la soglia di allarme e gli intervalli di misura. Completo di bracciali di varie misure (es. per obesi, per pazienti di piccola taglia) |  |  |
| Trattamento |  |  |
| Range flussi: - Flusso ematico (QB): 0-500 ml/min - Flusso dialisato (QD): 300-700 ml/min |  |  |
| Possibilità di effettuare dialisi extracorporea (HD) anche in modalità ago singolo non solo in modalità click-clack |  |  |
| Possibilità di variare, anche durante il trattamento, la concentrazione di sodio, di bicarbonato e temperatura |  |  |
| Pompa della eparina incorporata, con velocità programmabile, allarme di fine infusione, possibilità di impostare lo spegnimento anticipato rispetto al termine della dialisi |  |  |
| Possibilità di esecuzione di UF isolata |  |  |
| Possibilità di effettuare dialisi con tampone citrato |  |  |
| Filtri |  |  |
| Sterilizzazione non ETO |  |  |
| Coefficiente di Ultrafiltrazione (KUF): < 40 ml/mmHg/h per i trattamenti HD a basso flusso |  |  |
| Coefficiente di Ultrafiltrazione (KUF): ≥ 40 ml/mmHg/h per i trattamenti HD ad alto flusso e per i trattamenti HDF online |  |  |
| Metrature disponibili |  |  |

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE

| Sicurezza | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Possibilità di monitoraggio post pompa dei regimi pressori e/o della reologia del circuito all'ingresso del dializzatore in tutte le tipologie di trattamento oggetto della fornitura |  |  |
| Processi di preparazione dei fluidi per dialisi: sistemi implementati |  |  |
| Trattamento |  |  |
| Software di controllo per l'ottimizzazione dei flussi di reinfusione che, monitorando le variabili di Ultrafiltrazione (UF) e Pressione di TransMembrana (TMP), dia suggerimenti sulle modifiche delle condizioni operative o le modifichi automaticamente attraverso sistemi a retroazione ad ansa chiusa |  |  |
| Sistema integrato per la misura di ricircolo dell’accesso vascolare con visualizzazione del risultato sul display |  |  |
| Sistema dedicato alla prevenzione degli episodi ipotensivi con metodologia in biofeedback con controllo a retroazione dei parametri |  |  |
| Presenza di sensori di volume ematico, saturazione ossigeno, urea rimossa ed altri eventuali, integrati senza disposable aggiuntivo, funzionanti in tutti i tipi di trattamenti, con visualizzazione a display, finalizzati al controllo della stabilità emodinamica e/o della efficienza dialitica |  |  |
| Sistema integrato per la misura del Kt/V in tutte le tipologie di trattamento oggetto della fornitura |  |  |
| Criteri ambientali | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| Sistemi/tecnologie, implementati nella apparecchiatura dialitica, e/o funzioni offerte incluse nel service, finalizzati al risparmio energetico e nell'ottica di una transizione ecologica del trattamento dialitico |  |  |
| Possibilità di collegamento e operatività dell’apparecchiatura con sistemi di distribuzione centralizzata del concentrato acido |  |  |
| Dializzatore |  |  |
| Filtro HD alto flusso Clearance dei fosfati con superficie compresa tra 1,5 mq e 1,89 mq, considerando un valore di Qb=300 ml/min, Qd=500ml/min e Qf=0 |  |  |
| Filtro HD alto flusso Clearance dei fosfati con superficie compresa tra 1,9 mq e 2,3 mq, considerando un valore di Qb=300 ml/min, Qd=500ml/min e Qf=0 |  |  |
| Filtro HD alto flusso Clearance della vitamina B12 con superficie compresa tra 1,5 mq e 1,89 mq, considerando un valore di Qb=300 ml/min, Qd=500ml/min e Qf=0 |  |  |
| Filtro HD alto flusso Clearance della vitamina B12 con superficie compresa tra 1,9 mq e 2,3 mq, considerando un valore di Qb=300 ml/min, Qd=500ml/min e Qf=0 |  |  |
| Filtro HDF online Clearance dei fosfati con superficie compresa tra 1,5 mq e 1,89 mq, considerando un valore di Qb=300 ml/min, Qd=500ml/min e Qf=0 |  |  |
| Filtro HDF online Clearance dei fosfati con superficie compresa tra 1,9 mq e 2,3 mq, considerando un valore di Qb=300 ml/min, Qd=500ml/min e Qf=0 |  |  |
| Filtro HDF online Clearance della vitamina B12 con superficie compresa tra 1,5 mq e 1,89 mq, considerando un valore di Qb=300 ml/min, Qd=500ml/min e Qf=0 |  |  |
| Filtro HDF online Clearance della vitamina B12 con superficie compresa tra 1,9 mq e 2,3 mq, considerando un valore di Qb=300 ml/min, Qd=500ml/min e Qf=0 |  |  |
| Filtro HDF online Coefficiente di Sieving della ß2 microglobulina, considerando un valore di Qb=300 ml/min, Qd=500ml/min e Qf=60ml/min |  |  |

# LOTTO 2 SUB-LOTTO 2.1 TRATTAMENTI DI DIALISI PERITONEALE AUTOMATIZZATA (APD)

Per ogni caratteristica tecnica elencata nella colonna “Caratteristica minima” o “Caratteristica migliorativa” compilare le tabelle seguenti riportando nella colonna “Nome file allegato” il nome del file caricato a Sistema a comprova della caratteristica e nella colonna “Riferimento pagina e/o Paragrafo” indicare il riferimento numerico della pagina o del paragrafo del file allegato a Sistema a comprova della suddetta caratteristica.

CARATTERISTICHE MINIME

| Apparecchiatura | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Unità dialitica semiautomatica in grado di eseguire tutte le metodiche di APD: Tidal, CCPD, NPD, IPD |  |  |
| Funzionamento con corrente elettrica (monofase) della rete domestica a 220 V |  |  |
| Strumento portatile |  |  |
| Possibilità di concentrazione e volume ultima sacca diversa dalle altre |  |  |
| Durata del trattamento fino a 20 ore |  |  |
| Volume totale di trattamento variabile in un range compreso fra un limite minimo non superiore a 500 ml e un limite massimo non inferiore a 30 litri |  |  |
| Volume di carico variabile in un range compreso tra un limite minimo non superiore a 500 ml e un limite massimo non inferiore a 3000 ml |  |  |
| Scarichi totali Tidal programmabili |  |  |
| Presenza di sistemi di allarme per temperatura, difficoltà di infusione, drenaggio insufficiente e interruzione energia elettrica |  |  |
| Possibilità di memorizzazione del programma dialitico |  |  |
| Supporto informatico per la valutazione della cinetica peritoneale |  |  |
| Istruzioni e messaggi sul display in lingua italiana ma con possibilità di seconda lingua per pazienti stranieri |  |  |
| Materiale di consumo |  |  |
| Trattamento con soluzioni di scambio a ph fisiologico, contenenti quale sostanza tampone lattato (range 10 – 40 mmol/l) e/o bicarbonato puro (range 10-40 mmol/l) e/o bicarbonato e lattato (range 10-40 mmol/l), glucosio come agente osmotico a diverse c oncentrazioni (range 1,3-4,3 %) ed elettroliti (Na+ 132-140 mEq/L, K+ 0-3 mEq/l, Ca++ 2,5-3,5 mEq/l, Mg++ 0,5-1,5 mEq/l) |  |  |
| Sacche contenenti 2-5 litri di soluzione dializzante |  |  |
| Sacche apirogene sterilizzate a vapore inserite in un contenitore trasparente plastico non rigido apribile senza l'ausilio di taglienti fornite di tappo o tubicino per l'introduzione di farmaci direttamente nella sacca al fine di miscelarli correttamente alla soluzione |  |  |
| Dispositivi per la raccolta/eliminazione del dialisato (sacche di scarico, tanica, prolunga di scarico) |  |  |

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE

| Apparecchiatura | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Massima leggerezza, compattezza, dimensioni e peso ridotti, di facile trasportabilità anche con autovettura |  |  |
| Profilo di sicurezza nella connessione paziente per il numero di aperture del sistema |  |  |
| Caratteristiche del software gestionale con particolare riferimento alla possibilità di gestione automatizzata del volume di scarico e di personalizzazione del trattamento |  |  |
| Gestione e/o monitoraggio del trattamento domiciliare da remoto (possibilità di controllare da remoto il cycler e modificare il trattamento) |  |  |
| Riconoscimento automatico delle sacche di soluzione dializzante per ridurre la possibilità di errore da parte del paziente |  |  |
| Capacità, in caso di interruzione dell’alimentazione, di mantenere il più a lungo possibile in memoria lo stato di avanzamento del trattamento e di poterlo riprendere dal punto in cui si era interrotto |  |  |
| Dialisi pediatrica: valutazione peso minimo ed età dei pazienti, disponibilità di programmi per la gestione di volumi infusionali ridotti |  |  |
| Disponibilità di software e/o hardware per la gestione e la elaborazione dei dati relativi alla efficienza dialitica |  |  |
| Soluzioni | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| Tipologia di soluzioni e tamponi disponibili |  |  |
| Lattato 35-40 mEq/L in sacca non compartimentata solo per esecuzione PET |  |  |
| Soluzioni con basso contenuto di Prodotti di Degradazione del Glucosio (GPD) |  |  |
| Disponibilità di sacche con altro agente osmotico |  |  |
| Servizi |  |  |
| Frequenza della consegne |  |  |
| Ritiro delle sacche dal domicilio del paziente e consegna all'Ospedale quando il paziente termina la DP (in caso di trapianto, cambio metodica, decesso) |  |  |
| Addestramento al personale della RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) o di altra residenza |  |  |

# LOTTO 2 SUB-LOTTO 2.2 TRATTAMENTI DI DIALISI PERITONEALE MANUALE (CAPD)

Per ogni caratteristica tecnica elencata nella colonna “Caratteristica minima” o “Caratteristica migliorativa” compilare le tabelle seguenti riportando nella colonna “Nome file allegato” il nome del file caricato a Sistema a comprova della caratteristica e nella colonna “Riferimento pagina e/o Paragrafo” indicare il riferimento numerico della pagina o del paragrafo del file allegato a Sistema a comprova della suddetta caratteristica.

CARATTERISTICHE MINIME

| Materiale di consumo | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Trattamento con soluzioni di scambio a ph fisiologico, contenenti quale sostanza tampone lattato (range 10 – 40 mmol/l) e/o bicarbonato puro (range 10-40 mmol/l) e/o bicarbonato e lattato (range 10-40 mmol/l), glucosio come agente osmotico a diverse concentrazioni (range 1,3-4,3 %) ed elettroliti (Na+ 132-140 mEq/L, K+ 0-3 mEq/l, Ca++ 2,5-3,5 mEq/l, Mg++ 0,5-1,5 mEq/l) |  |  |
| Sacche apirogene sterilizzate a vapore inserite in un contenitore trasparente plastico non rigido apribile senza l'ausilio di taglienti fornite di tappo o tubicino per l'introduzione di farmaci direttamente nella sacca al fine di miscelarli correttamente alla soluzione |  |  |
| Doppia sacca con linee di connessione a Y |  |  |
| Assenza di disinfettante in linea |  |  |
| Disponibilità di sacche da 2 litri e/o da 2,5 litri di soluzione di dialisi con annessa sacca di scarico |  |  |

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE

| Soluzioni | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Tipologia di soluzioni e tamponi disponibili |  |  |
| Lattato 35-40 mEq/L in sacca non compartimentata solo per esecuzione PET |  |  |
| Soluzioni con basso contenuto di Prodotti di Degradazione del Glucosio (GPD) |  |  |
| Disponibilità di sacche con altro agente osmotico |  |  |
| Servizi |  |  |
| Frequenza della consegne |  |  |
| Ritiro delle sacche dal domicilio del paziente e consegna all'Ospedale quando il paziente termina la DP (in caso di trapianto, cambio metodica, decesso) |  |  |
| Addestramento al personale della RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) o di altra residenza |  |  |