Allegato 14 – Riferimenti documentali

GARA A PROCEDURA APERTA PER l’AFFIDAMENTo DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI presidi per l’autocontrollo della glicemia per le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – II EDIZIONE

ID 2398

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Correlazione Plasma equivalente |  |  |
| Range di lettura glicemia: minimo ≤ 20 mg/dL; massimo ≥ 500 mg/dL |  |  |
| Range di temperatura operativa: minimo ≤ 10°C ; massimo ≥ 40°C |  |  |
| Range di umidità relativa: minimo ≤ 20%; massimo ≥ 80 % |  |  |
| Range dell’ematocrito: minimo ≤ 30% ; massimo ≥ 55% |  |  |
| Velocità di esecuzione del test < 6 secondi |  |  |
| Volume del campione di sangue sufficiente per analisi glicemia ≤ 0,7 µl |  |  |
| Segnalazione di errore e/o mancato avvio del test della glicemia per "volume del campione di sangue insufficiente" |  |  |
| Calibrazione automatica (che non necessita di intervento manuale da parte del paziente) |  |  |
| Capacità di memoria dei valori glicemici ≥ 300 valori con registrazione automatica della data e dell'ora di misurazione |  |  |
| Trasferimento dei dati di misura su personal computer e/o tablet e/o smartphone con tecnologia senza fili |  |  |
| Software dedicato per la gestione ed elaborazione dei valori glicemici |  |  |
| Funzione di calcolo delle medie dei valori glicemici misurati dal glucometro in intervalli di tempo di 7, 14, 30 giorni |  |  |
| Visualizzazione di un messaggio e/o simbolo grafico (icona) di batteria in esaurimento |  |  |
| Impossibilità di cancellazione dei dati di misura |  |  |
| Livelli di profondità/penetrazione del dispositivo pungidito ≥ 3 |  |  |
| Presenza di sistema di protezione delle lancette prima dell'utilizzo |  |  |

| N | CRITERI DI VALUTAZIONE | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | Range dell’ematocrito Valore minimo < 30% |  |  |  |
| 1b | Range dell’ematocrito Valore massimo > 55% |  |  |  |
| 2a | Accuratezza dei valori entro ± 5 mg/dl per glicemie < 100 mg/dl |  |  |  |
| 2b | Accuratezza dei valori entro ± 5% per glicemie ≥ 100 mg/dl |  |  |  |
| 2c | Accuratezza dei valori entro ± 10 mg/dl per glicemie < 100 mg/dl |  |  |  |
| 2d | Accuratezza dei valori entro ± 10% per glicemie ≥ 100 mg/dl |  |  |  |
| 3 | Coefficiente di variazione per misure ripetute ≤ 5% per valori reali di glicemia ≥ 100 mg/dl |  |  |  |
| 4 | Presenza di Display retroilluminato |  |  |  |
| 5 | Presenza di vano inserimento striscia illuminato |  |  |  |
| 6 | Calcolatore di bolo e/o suggeritore di dose disponibile sullo strumento o su app registrata come dispositivo medico | n/a |  |  |
| 7 | Messaggi di errore descrittivi visualizzati sul display che non siano caratterizzati dal solo codice |  |  |  |
| 8 | Presenza di indicatori, visivi ed acustici, a supporto dell'interpretazione del dato | n/a |  |  |
| 9 | Funzione di espulsione automatica della striscia o internalizzazione della parte reattiva al fine della successiva eliminazione |  |  |  |
| 10 | App registrata come dispositivo medico | n/a |  |  |
| 11 | Funzione di misurazione della chetonemia |  |  |  |
| 12 | Num. livelli di profondità/penetrazione del dispositivo pungidito |  |  |  |
| 13 | Meccanismo di espulsione della lancetta | n/a |  |  |
| 14 | Diametro della lancetta |  |  |  |