ALLEGATO 14 – Riferimenti documentali

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ANGIOGRAFI FISSI IN ACQUISTO E NOLEGGIO, servizi connessi e opzionali PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

(ID 2945)

Per ogni caratteristica tecnica elencata nella colonna “Caratteristica minima” o “Caratteristica migliorativa” compilare le tabelle seguenti riportando nella colonna “Nome file allegato” il nome del file caricato a Sistema a comprova della caratteristica e nella colonna “Riferimento pagina e/o Paragrafo” indicare il riferimento numerico della pagina o del paragrafo del file allegato a Sistema a comprova della suddetta caratteristica.

CARATTERISTICHE MINIME

Lotto 1 – Angiografi Vascolari

| N. | CARATTERISTICHE MINIME LOTTO 1 – ANGIOGRAFI VASCOLARI | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generatore ad alta frequenza con potenza ≥ 100 kW |  |  |
| 2 | Sorgente radiogena con capacità termica anodica ≥ 3,5 MHU e doppia macchia focale con dimensione del fuoco più piccolo ≤ 0,4 mm |  |  |
| 3 | Stativo monoplanare multidirezionale ad arco a C isocentrico (installazione a soffitto, a pavimento, oppure mobile con ruote) con possibilità di effettuare rotazioni e con distanza fuoco - detettore di tipo variabile |  |  |
| 4 | Detettore digitale a pannello piatto con area attiva di acquisizione ≥ 28x38 cm2 |  |  |
| 5 | Monitor medicale a schermo piatto da almeno 55" con risoluzione 8 Mpixel e relativo supporto pensile, in grado di gestire 8 differenti ingressi video in modo dinamico (inclusi eventuali moduli di connessione video) e dotato di controlli a bordo tavolo |  |  |
| 6 | Acquisizione delle immagini (con matrice di 1024x1024 pixel a 12 bit) |  |  |
| 6a | - Tecniche di esposizione: DSA (digital subtraction angiography) con autopixelshift in tempo reale, DA (digital angiography), singola esposizione, road mapping 2D con maschera live e con maschera da run in acquisizione precedente, quantificazione vascolare (analisi stenosi e misurazioni) |  |  |
| 6b | - Cadenza di acquisizione: ≥ 15 p/sec in scopia pulsata; ≥ 15 fr/sec in fluorografia; ≥ 6 fr/sec in scopia in forma sottrattiva (tecnica road-map) con cadenza di acquisizione sottratta |  |  |
| 6c | - Acquisizione in scopia: Last image hold, registrazione con sequenze di almeno 40 secondi con cadenza di 15 p/sec |  |  |
| 7 | Software Clinici |  |  |
| 7a | - Acquisizione rotazionale di immagini (con risoluzione 1024x1024 pixel a 12 bit) e successiva ricostruzione 3D (con matrice cubica fino a 5123) e 3D di tipo CT (CBCT a basso contrasto) |  |  |
| 7b | - Sovrapposizione all'immagine di scopia live di un'immagine di riferimento 3D, derivante da acquisizione rotazionale 3D e altre modalità come CT e MR. Applicativo dotato di sincronizzazione in tempo reale del modello 2D/3D al variare della posizione di tavolo o arco |  |  |
| 7c | - Embolizzazione con funzione di marcatura sulla ricostruzione 3D dei vasi afferenti al tumore da embolizzare, calcolo del volume da embolizzare e sovrapposizione delle immagini 3D dei vasi da trattare con la scopia live durante il trattamento |  |  |
| 7d | - Visualizzazione ottimizzata degli stent gestibile in tutte le sue funzioni in sala esame. |  |  |
| 7e | - Acquisizione con mezzo di contrasto gassoso (ad esempio CO2) |  |  |
| 7f | - Guida 3D nelle procedure di inserimento aghi con visualizzazione della traiettoria di inserimento dell'ago e rendering delle strutture ossee. Visualizzazione su unico monitor ed in tempo reale dell'immagine dell'ago, fusa con l'immagine di riferimento |  |  |
| 8 | Conformità allo standard DICOM 3.0 compreso di: Get worklist, Storage (send/receive), Storage commitment (SC), Modality Performed Procedure Step (MPPS), Query Retrieve, Print, viewer on CD/DVD e Radiation Dose Structured Report |  |  |
| 9 | Sistemi integrati di ottimizzazione e riduzione della dose al paziente a parità di qualità dell'immagine |  |  |
| 10 | Visualizzazione della dose istantanea e cumulativa erogata al paziente (prodotto dose per area, kerma in aria) sia in sala che in consolle comandi |  |  |
| 11 | Tavolo porta paziente radiotrasparente completo di comandi montabili su entrambi i lati |  |  |
| 11a | - Con elevazione in altezza motorizzata, in grado di ruotare sul proprio asse verticale e movimentabile in posizione di trendelemburg e anti-trendelemburg |  |  |
| 11b | - Carico massimo consentito non inferiore a 300 kg (per paziente, pratiche di rianimazione e accessori) |  |  |
| 11c | - Accessori: materassino, stativo per infusioni, morsetti per accessori, reggi braccia, velcro per bloccare le gambe nella tecnica del bolo, cuscino neuro per il posizionamento supino e prono del paziente, pedale di comando per erogazione raggi* | N.A. | N.A. |
| 12 | Consolle di comando dotata di almeno un monitor a schermo piatto, a colori, da almeno 19”, ad alta risoluzione (1280x1024) per la visualizzazione delle immagini radiologiche e la gestione dei parametri di funzionamento dell'angiografo |  |  |
| 13 | Workstation di post-elaborazione 3D, qualora non integrata nella consolle di comando, completamente indipendente dalla consolle di gestione, dotata di almeno un monitor, a schermo piatto, a colori, da almeno 19" ad alta risoluzione (1280x1024) |  |  |
| 14 | Ulteriori dispositivi connessi alla fornitura* |  |  |
| 14a | - Barriera di protezione anti-x di tipo pensile trasparente e da sottotavolo da 0,5mm Pb equivalente | N.A. | N.A. |
| 14b | - Scialitica pensile in tecnologia LED da almeno 50.000 lux | N.A. | N.A. |
| 14c | - Sistema di comunicazione verbale bidirezionale tra sala comando e sala esame | N.A. | N.A. |
| 14d | - Gruppo di continuità dell'angiografo per il mantenimento dei dati e della funzione di scopia e grafia (senza degradazione delle prestazioni) per almeno 5 minuti con segnale di allarme stato batterie in sala controllo e in sala esame | N.A. | N.A. |

Lotto 2 – Angiografi Cardiologici

| N. | CARATTERISTICHE MINIME LOTTO 2 – ANGIOGRAFI CARDIOLOGICI | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generatore ad alta frequenza con potenza ≥ 100 kW |  |  |
| 2 | Sorgente radiogena con capacità termica anodica ≥ 3,5 MHU e doppia macchia focale con dimensione del fuoco più piccolo ≤ 0,5 mm |  |  |
| 3 | Stativo monoplanare multidirezionale ad arco a C isocentrico (installazione a soffitto, a pavimento, oppure mobile con ruote) con possibilità di effettuare rotazioni e con distanza fuoco - detettore di tipo variabile |  |  |
| 4 | Detettore digitale a pannello piatto con area attiva di acquisizione ≤ 23x23 cm2 |  |  |
| 5 | Monitor medicale a schermo piatto da almeno 55" con risoluzione 8 Mpixel e relativo supporto pensile, in grado di gestire 8 differenti ingressi video in modo dinamico (inclusi eventuali moduli di connessione video) e dotato di controlli a bordo tavolo |  |  |
| 6 | Acquisizione delle immagini (con matrice di 1024x1024 pixel a 12 bit) |  |  |
| 6a | - Tecniche di esposizione: DSA (digital subtraction angiography) con autopixelshift in tempo reale, DA (digital angiography), singola esposizione, road mapping 2D con maschera live e con maschera da run in acquisizione precedente, quantificazione cardiologica (analisi stenosi e misurazioni) |  |  |
| 6b | - Cadenza di acquisizione: 30 p/sec in scopia pulsata; 30 fr/sec in fluorografia; ≥ 6 fr/sec in scopia in forma sottrattiva (tecnica road-map) con cadenza di acquisizione sottratta |  |  |
| 6c | - Acquisizione in scopia: Last image hold, registrazione con sequenze di almeno 30 secondi con cadenza di 30 p/sec |  |  |
| 7 | Software Clinici |  |  |
| 7a | - Acquisizione rotazionale di immagini (con risoluzione 1024x1024 pixel a 12 bit) e successiva ricostruzione di tipo 3D dei vasi (con matrice cubica fino a 5123) |  |  |
| 7b | - Sovrapposizione all'immagine di scopia live di un'immagine di riferimento 3D, derivante da acquisizione rotazionale 3D e altre modalità come CT e MR. Applicativo dotato di sincronizzazione in tempo reale del modello 2D/3D al variare della posizione di tavolo o arco |  |  |
| 7c | - Visualizzazione ottimizzata degli stent gestibile in tutte le sue funzioni in sala esame. |  |  |
| 7d | - Guida in tempo reale nelle procedure di tipo TAVI per determinare il corretto inserimento del catetere ed il posizionamento della valvola ortogonale all'anello valvolare. Con funzioni di misura dell’area e della circonferenza della valvola da impiantare |  |  |
| 8 | Conformità allo standard DICOM 3.0 compreso di: Get worklist, Storage (send/receive), Storage commitment (SC), Modality Performed Procedure Step (MPPS), Query Retrieve, Print, viewer on CD/DVD e Radiation Dose Structured Report |  |  |
| 9 | Sistemi integrati di ottimizzazione e riduzione della dose al paziente a parità di qualità dell'immagine |  |  |
| 10 | Visualizzazione della dose istantanea e cumulativa erogata al paziente (prodotto dose per area, kerma in aria) sia in sala che in consolle comandi |  |  |
| 11 | Tavolo porta paziente radiotrasparente completo di comandi montabili su entrambi i lati |  |  |
| 11a | - Con elevazione in altezza motorizzata, in grado di ruotare sul proprio asse verticale e movimentabile in posizione di trendelemburg e anti-trendelemburg |  |  |
| 11b | - Carico massimo consentito non inferiore a 300 kg (per paziente, pratiche di rianimazione e accessori) |  |  |
| 11c | - Accessori: materassino, stativo per infusioni, morsetti per accessori, reggi braccia, pedale di comando per erogazione raggi* | N.A. | N.A. |
| 12 | Consolle di comando dotata di almeno un monitor a schermo piatto, a colori, da almeno 19", ad alta risoluzione (1280x1024) per la visualizzazione delle immagini radiologiche e la gestione dei parametri di funzionamento dell'angiografo |  |  |
| 13 | Workstation di post-elaborazione 3D, qualora non integrata nella consolle di comando, completamente indipendente dalla consolle di gestione, dotata di almeno un monitor, a schermo piatto, a colori, da almeno 19" ad alta risoluzione (1280x1024) |  |  |
| 14 | Ulteriori dispositivi connessi alla fornitura* |  |  |
| 14a | - Barriera di protezione anti-x di tipo pensile trasparente e da sottotavolo da 0,5mm Pb equivalente | N.A. | N.A. |
| 14b | - Scialitica pensile in tecnologia LED da almeno 50.000 lux | N.A. | N.A. |
| 14c | - Sistema di comunicazione verbale bidirezionale tra sala comando e sala esame | N.A. | N.A. |
| 14d | - Gruppo di continuità dell'angiografo per il mantenimento dei dati e della funzione di scopia e grafia (senza degradazione delle prestazioni) per almeno 5 minuti con segnale di allarme stato batterie in sala controllo e in sala esame | N.A. | N.A. |

Lotto 3 – Angiografi Biplanari Neurologici

| N. | CARATTERISTICHE MINIME LOTTO 3 – ANGIOGRAFI BIPLANARI NEUROLOGICI | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generatori ad alta frequenza con potenza ≥ 100 kW |  |  |
| 2 | Sorgente radiogena con capacità termica anodica ≥ 3,5 MHU e doppia macchia focale con dimensione del fuoco più piccolo ≤ 0,5 mm (per entrambe le sorgenti radiogene) |  |  |
| 3 | Doppio sistema ad archi a C isocentrico, costituito da uno stativo motorizzato frontale a pavimento e uno stativo motorizzato laterale di tipo pensile, con possibilità di effettuare rotazioni nei due archi |  |  |
| 3a | - Distanza fuoco - detettore di tipo variabile per entrambi i detettori |  |  |
| 3b | - Possibilità di prevedere un impiego anche in configurazione monoplanare con parcheggio dello stativo pensile in area esterna al paziente |  |  |
| 3c | - Possibilità di movimenti di rotazione e di angolazione effettuabili sia sincronizzati sui due piani che singolarmente, con mantenimento dell'isocentro |  |  |
| 4 | Due detettori digitali a pannello piatto con area attiva di acquisizione ≥ 28x26 cm2 (uno per ogni stativo) |  |  |
| 5 | Monitor medicale a schermo piatto da almeno 55" con risoluzione 8 Mpixel e relativo supporto pensile, in grado di gestire 8 differenti ingressi video in modo dinamico (inclusi eventuali moduli di connessione video) e dotato di controlli a bordo tavolo |  |  |
| 6 | Acquisizione delle immagini (con matrice di 1024x1024 pixel a 16 bit) |  |  |
| 6a | - Tecniche di esposizione: DSA (digital subtraction angiography) con autopixelshift in tempo reale, DA (digital angiography), singola esposizione, road mapping 2D con maschera live e con maschera da run in acquisizione precedente su entrambi i canali di acquisizione, road mapping 3D almeno su canale frontale di acquisizione, quantificazione vascolare (analisi stenosi e misurazioni) |  |  |
| 6b | - Cadenza di acquisizione: ≥ 15 p/sec in scopia pulsata; ≥ 15 fr/sec in fluorografia; ≥ 6 fr/sec in scopia in forma sottrattiva (tecnica road-map) con cadenza di acquisizione sottratta |  |  |
| 7 | Software Clinici |  |  |
| 7a | - Acquisizione rotazionale di immagini (con risoluzione 1024x1024 pixel a 12 bit) e successiva ricostruzione 3D (con matrice cubica fino a 5123) anche in modalità sottratta e 3D di tipo CT (CBCT a basso contrasto) |  |  |
| 7b | - Sovrapposizione all'immagine di scopia live di un'immagine di riferimento 3D, derivante da acquisizione rotazionale 3D e altre modalità come CT e MR. Applicativo dotato di sincronizzazione in tempo reale del modello 2D/3D al variare della posizione di tavolo o arco |  |  |
| 7c | - Analisi quantitativa 3D per aneurismi cerebrali |  |  |
| 8 | Conformità allo standard DICOM 3.0 compreso di: Get worklist, Storage (send/receive), Storage commitment (SC), Modality Performed Procedure Step (MPPS), Query Retrieve, Print, viewer on CD/DVD e Radiation Dose Structured Report |  |  |
| 9 | Sistemi integrati di ottimizzazione e riduzione della dose al paziente a parità di qualità dell'immagine |  |  |
| 10 | Visualizzazione della dose istantanea e cumulativa erogata al paziente (prodotto dose per area, kerma in aria) sia in sala che in consolle comandi |  |  |
| 11 | Tavolo porta paziente radiotrasparente completo di comandi montabili su entrambi i lati |  |  |
| 11a | - Con elevazione in altezza motorizzata e in grado di ruotare sul proprio asse verticale |  |  |
| 11b | - Carico massimo consentito non inferiore a 300 kg (per paziente, pratiche di rianimazione e accessori) |  |  |
| 11c | - Accessori: materassino, stativo per infusioni, morsetti per accessori, reggi braccia, cuscino neuro per il posizionamento supino e prono del paziente, pedale di comando per erogazione raggi* | N.A. | N.A. |
| 12 | Consolle di comando dotata di almeno due monitor a schermo piatto, a colori, da almeno 19", ad alta risoluzione (1280x1024) per la visualizzazione delle immagini radiologiche per singolo piano e la gestione dei parametri di funzionamento dell'angiografo. |  |  |
| 13 | Workstation di post-elaborazione 3D, qualora non integrata nella consolle di comando, dotata di almeno un monitor, a schermo piatto, a colori, da almeno 19" ad alta risoluzione (1280x1024) |  |  |
| 14 | Ulteriori dispositivi connessi alla fornitura* |  |  |
| 14a | - Barriera di protezione anti-x di tipo pensile trasparente e da sottotavolo da 0,5mm Pb equivalente | N.A. | N.A. |
| 14b | - Scialitica pensile in tecnologia LED da almeno 50.000 lux | N.A. | N.A. |
| 14c | - Sistema di comunicazione verbale bidirezionale tra sala comando e sala esame | N.A. | N.A. |
| 14d | - Gruppo di continuità dell'angiografo per il mantenimento dei dati e della funzione di scopia e grafia (senza degradazione delle prestazioni) per almeno 5 minuti con segnale di allarme stato batterie in sala controllo e in sala esame | N.A. | N.A. |

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE

Lotto 1 – Angiografi Vascolari

| n° | criteri di valutazione | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Caratteristiche Tecniche Migliorative e Tabellari |  |  |
| 1.1 | Corrente massima in fluoroscopia in presenza di controllo di griglia per scopia pulsata (mA) |  |  |
| 1.2 | Tripla macchia focale |  |  |
| 1.3 | Dimensioni pixel (micron) |  |  |
| 1.4 | Distanza fuoco detettore massima (cm) |  |  |
| 1.5 | Numero di bit (profondità) delle immagini acquisite con matrice di 1024x1024 pixel: - 14 bit - 16 bit |  |  |
| 1.6 | Area della matrice attiva di acquisizione delle immagini ≥ 4.194.304 pixel |  |  |
| 1.7 | Detective quantum efficiency (DQE) tipica a RQA5 (a ≈2,5 µGy) a ~ 0 lp/mm (IEC 62220 -1) (%) |  |  |
| 1.8 | Detective quantum efficiency (DQE) tipica a RQA5 (a ≈2,5 µGy) a ~ 1 lp/mm (IEC 62220 -1) (%) |  |  |
| 1.9 | Detective quantum efficiency (DQE) tipica a RQA5 (a ≈2,5 µGy) a ~ 2 lp/mm (IEC 62220 -1) (%) |  |  |
| 1.10 | Velocità massima di rotazione in acquisizione Cone Beam CT rotazionale RAO/LAO con arco in posizione di testa (°/sec) |  |  |
| 1.11 | Interfaccia utente touch screen integrata nel sistema angiografico per la gestione diretta dei principali parametri di acquisizione, dei workflow procedurali, e per la revisione delle immagini |  |  |
| 1.12 | Ricostruzione 3D dei vasi con singola scansione |  |  |
| 1.13 | Software di compensazione degli artefatti metallici durante le acquisizioni rotazionali |  |  |
| 1.14 | Software Cone Beam CT comprensivo di acquisizioni Dual Phase (ricostruzione di due volumi separati per fase precoce e tardiva della medesima iniezione) e di ricostruzioni di volumi ottenuti |  |  |
| 1.15 | Impostazione di alert in sala esame al superamento di valori soglia sugli indicatori di dose, prefissati o modificabili dall'utente |  |  |
| 1.16 | Software di calcolo della mappa dose in cute integrato nelle unità radiografiche che informa il medico in merito all'andamento del valore e della posizione della dose cutanea di picco (PSD) - solo offline; - in tempo reale durante le procedure e offline, dopo completamento dell'esame |  |  |
| 1.17 | Modalità di controllo manuale o profilo utente dedicato o impostazioni predefinite che consentano all’utente di verificare in autonomia i parametri correlati alla dose e di esportare le immagini in modalità Dicom “for processing” per la valutazione delle caratteristiche fisiche del rivelatore |  |  |
| 2 | Caratteristiche Dosimetriche |  |  |
| 2.1 | EE - “Fluoro - KAP/time” |  |  |
| 2.2 | EE - “Fluoro - AK/time” |  |  |
| 2.3 | EE - “Acquisition - KAP/time” |  |  |
| 2.4 | EE - “Acquisition - AK/time” |  |  |
| 6 | Relazione Tecnica |  |  |
| 6.1 | Riduzione dell’impatto ambientale |  |  |
| 7 | Parità di genere |  |  |
| 7.1 | Possesso della certificazione per la parità di genere |  |  |

Lotto 2 – Angiografi Cardiologici

| n° | criteri di valutazione | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Caratteristiche Tecniche Migliorative e Tabellari |  |  |
| 1.1 | Corrente massima in fluoroscopia in presenza di controllo di griglia per scopia pulsata (mA) |  |  |
| 1.2 | Tripla macchia focale |  |  |
| 1.3 | Dimensioni pixel (micron) |  |  |
| 1.4 | Distanza fuoco detettore massima (cm) |  |  |
| 1.5 | Numero di bit (profondità) delle immagini acquisite con matrice di 1024x1024 pixel: - 14 bit - 16 bit |  |  |
| 1.6 | Detective quantum efficiency (DQE) tipica a RQA5 (a ≈2,5 µGy) a ~ 0 lp/mm (IEC 62220 -1) (%) |  |  |
| 1.7 | Detective quantum efficiency (DQE) tipica a RQA5 (a ≈2,5 µGy) a ~ 1 lp/mm (IEC 62220 -1) (%) |  |  |
| 1.8 | Detective quantum efficiency (DQE) tipica a RQA5 (a ≈2,5 µGy) a ~ 2 lp/mm (IEC 62220 -1) (%) |  |  |
| 1.9 | Possibilità di configurazione con detettore con almeno un lato di dimensione pari a circa 30 cm, a scelta dell'amministrazione, al medesimo prezzo offerto per l'apparecchiatura |  |  |
| 1.10 | Interfaccia utente touch screen integrata nel sistema angiografico per la gestione diretta dei principali parametri di acquisizione, dei workflow procedurali, e per la revisione delle immagini |  |  |
| 1.11 | Software di sovrapposizione di un'immagine ecografica di riferimento 3D all'immagine di scopia live |  |  |
| 1.12 | Impostazione di alert in sala esame al superamento di valori soglia sugli indicatori di dose, prefissati o modificabili dall'utente |  |  |
| 1.13 | Software di calcolo della mappa dose in cute integrato nelle unità radiografiche che informa il medico in merito all'andamento del valore e della posizione della dose cutanea di picco (PSD) - solo offline, dopo completamento dell'esame: 50% del Punteggio Tecnico - in tempo reale durante le procedure e offline, dopo completamento dell'esame |  |  |
| 1.14 | Modalità di controllo manuale o profilo utente dedicato o impostazioni predefinite che consentano all’utente di verificare in autonomia i parametri correlati alla dose e di esportare le immagini in modalità Dicom “for processing” per la valutazione delle caratteristiche fisiche del rivelatore |  |  |
| 2 | Caratteristiche Dosimetriche |  |  |
| 2.1 | CA - “Fluoro - KAP/time” |  |  |
| 2.2 | CA - “Fluoro - AK/time” |  |  |
| 2.3 | CA - “Acquisition - KAP/time” |  |  |
| 2.4 | CA - “Acquisition - AK/time” |  |  |
| 2.5 | PTCA - “Fluoro - KAP/time” |  |  |
| 2.6 | PTCA - “Fluoro - AK/time” |  |  |
| 2.7 | PTCA - “Acquisition - KAP/time” |  |  |
| 2.8 | PTCA - “Acquisition - AK/time” |  |  |
| 6 | Relazione Tecnica |  |  |
| 6.1 | Riduzione dell’impatto ambientale |  |  |
| 7 | Parità di genere |  |  |
| 7.1 | Possesso della certificazione per la parità di genere |  |  |

Lotto 3 – Angiografi Biplanari Neurologici

| n° | criteri di valutazione | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Caratteristiche Tecniche Migliorative e Tabellari |  |  |
| 1.1 | Corrente massima in fluoroscopia in presenza di controllo di griglia per scopia pulsata (mA) NB: qualora i due generatori dovessero avere valori differenti si chiede di indicare il valore del generatore con corrente massima in fluoroscopia più elevato |  |  |
| 1.2 | Tripla macchia focale su entrambe le sorgenti radiogene |  |  |
| 1.3 | Dimensioni pixel (micron) del detettore sull’arco frontale |  |  |
| 1.4 | Dimensioni pixel (micron) del detettore sull’arco laterale |  |  |
| 1.5 | Area della matrice attiva di acquisizione delle immagini ≥ 3.899.392 pixel NB: qualora i due detettori dovessero avere valori differenti si chiede di indicare il valore del detettore con massima matrice attiva di acquisizione |  |  |
| 1.6 | Detective quantum efficiency (DQE) tipica a RQA5 (a ≈2,5 µGy) a ~ 0 lp/mm (IEC 62220 -1) (%) relativa all’arco frontale |  |  |
| 1.7 | Detective quantum efficiency (DQE) tipica a RQA5 (a ≈2,5 µGy) a ~ 1 lp/mm (IEC 62220 -1) (%) relativa all’arco frontale |  |  |
| 1.8 | Detective quantum efficiency (DQE) tipica a RQA5 (a ≈2,5 µGy) a ~ 2 lp/mm (IEC 62220 -1) (%) relativa all’arco frontale |  |  |
| 1.9 | Interfaccia utente touch screen integrata nel sistema angiografico per la gestione diretta dei principali parametri di acquisizione, dei workflow procedurali, e per la revisione delle immagini |  |  |
| 1.10 | Software di compensazione degli artefatti metallici durante le acquisizioni rotazionali |  |  |
| 1.11 | Software Cone Beam CT comprensivo di acquisizioni Dual Phase (ricostruzione di due volumi separati per fase precoce e tardiva della medesima iniezione) e di ricostruzioni di volumi ottenuti |  |  |
| 1.12 | Possibilità di prevedere un impiego dell'angiografo anche in configurazione monoplanare stand-alone (escursione RAO - LAO > 180°) anche con parcheggio dello stativo a pavimento in area esterna al paziente (e lavoro con stativo pensile) |  |  |
| 1.13 | Impostazione di alert in sala esame al superamento di valori soglia sugli indicatori di dose, prefissati o modificabili dall'utente |  |  |
| 1.14 | Software di calcolo della mappa dose in cute integrato nelle unità radiografiche che informa il medico in merito all'andamento del valore e della posizione della dose cutanea di picco (PSD) - solo offline, dopo completamento dell'esame; - In tempo reale durante le procedure e offline, dopo completamento dell’esame |  |  |
| 1.15 | Modalità di controllo manuale o profilo utente dedicato o impostazioni predefinite che consentano all’utente di verificare in autonomia i parametri correlati alla dose e di esportare le immagini in modalità Dicom “for processing” per la valutazione delle caratteristiche fisiche del rivelatore |  |  |
| 2 | Caratteristiche Dosimetriche |  |  |
| 2.1 | AC - “Fluoro - KAP/time” |  |  |
| 2.2 | AC - “Fluoro - AK/time” |  |  |
| 2.3 | AC - “Acquisition - KAP/time” |  |  |
| 2.4 | AC - “Acquisition - AK/time” |  |  |
| 2.5 | EC - “Fluoro - KAP/time” |  |  |
| 2.6 | EC - “Fluoro - AK/time” |  |  |
| 2.7 | EC - “Acquisition - KAP/time” |  |  |
| 2.8 | EC - “Acquisition - AK/time” |  |  |
| 6 | Relazione Tecnica |  |  |
| 6.1 | Riduzione dell’impatto ambientale |  |  |
| 7 | Parità di genere |  |  |
| 7.1 | Possesso della certificazione per la parità di genere |  |  |