Mammografi digitali con tomosintesi

- RIFERIMENTI DOCUMENTALI

  - Riferimenti documentali Caratteristiche Minime

Per le caratteristiche contrassegnate da un asterisco * nella colonna “COMPROVA DOCUMENTALE OBBLIGATORIA” non è necessario riportare il riferimento documentale qualora sia stata offerta la migliorativa corrispondente, come indicato nella Tabella 3 del paragrafo 8.3.1 del Capitolato d’Oneri.

Tabella 1 - Riferimenti documentali Caratteristiche Minime dei mammografi digitali con tomosintesi

| Descrizione caratteristiche minime | comprova documentale obbligatoria | Nome documento (OPPURE NOME file) | rIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- | --- |
| Generatore |  |  |  |
| Generatore alta frequenza | SI |  |  |
| Tempo massimo di acquisizione di una scansione completa di tomosintesi (dalla prima all'ultima esposizione) per uno spessore di PMMA di 50 mm ≤ 30 s | SI * |  |  |
| Tecniche di lavoro manuali e automatiche sia in mammografia 2D sia in tomosintesi | NO |  |  |
| Tubo radiogeno |  |  |  |
| Doppia macchia focale per la mammografia (LF e SF) | SI |  |  |
| Gantry |  |  |  |
| Dispositivo di compressione manuale, automatico e servoassistito con rilascio automatico ad esposizione avvenuta | NO |  |  |
| Set di piatti di compressione (almeno equivalente 18x24, 24x30, ingrandimento diretto, spot) | NO |  |  |
| Collimazione automatica all'inserimento del relativo piatto di compressione | SI |  |  |
| Display che indica il valore della compressione esercitata e lo spessore della mammella compressa | NO * |  |  |
| Forza di compressione regolabile a stativo e a pedale | NO |  |  |
| Doppia pedaliera per la movimentazione del dispositivo di compressione e dello stativo | NO |  |  |
| Pulsante di arresto d'emergenza | NO |  |  |
| Massima apertura angolare tomosintesi tra 11° e 50° | SI |  |  |
| Numero di proiezioni in tomosintesi > 7 | SI |  |  |
| Intervallo angolare tra due proiezioni successive < 5° | SI |  |  |
| AEC |  |  |  |
| Pre-esposizione e controllo automatico per la mammografia 2D di tutti i fattori tecnici in base all'assorbimento della mammella | NO |  |  |
| Rivelatore |  |  |  |
| Rivelatore full- field o a scansione | SI |  |  |
| Dimensione area attiva campo di acquisizione almeno pari a 23x29 cm2 | SI |  |  |
| Detector element size, ovvero dimensione del pixel fisico, misurato dal centro di un pixel al centro del pixel adiacente ≤ 100 micron | SI |  |  |
| Riduzione dello scattering |  |  |  |
| Griglia antidiffusione focalizzata per i sistemi full-field o con collimazione in ingresso e uscita della mammella per le macchine a scansione (mammografia 2D) | NO * |  |  |
| Workstation di acquisizione/Elaborazione/visualizzazione immagini (in sala mammografica) |  |  |  |
| Monitor LCD dimensione 19' almeno 1MP | SI * |  |  |
| Schermo di protezione anti X per l'operatore | NO |  |  |
| Capacità HD interno per archiviazione bioimmagini ≥ 500 GB | SI |  |  |
| Dotata di dispositivo UPS per salvaguardia dei dati in caso di assenza di alimentazione elettrica | SI |  |  |
| Disponibilità di strumenti di misura sull'immagine | NO |  |  |
| Possibilità di salvare/esportare in formato DICOM FOR PROCESSING FFDM | SI |  |  |
| Visualizzazione automatica dose | NO |  |  |
| Funzioni di windowing / level | NO |  |  |
| Ricostruzione dell'immagine sulla workstation di acquisizione |  |  |  |
| Intervallo campionamento piani tomografici ("spessore" slice) < 2 mm | SI |  |  |
| Dimensione del pixel dell'immagine 2D "sintetica" (micron) ≤ 100 | SI * |  |  |
| Formato immagini mammografiche DICOM MG | NO |  |  |
| Formato immagini tomografiche DICOM BTO e/o DICOM CT | NO |  |  |
| Possibilità di ricostruire mammografie 2D "sintetiche" a partire dalle immagini di tomosintesi | NO |  |  |
| Conformità completa allo standard DICOM | SI |  |  |
| Workstation di refertazione (in sala refertazione per il radiologo) |  |  |  |
| Workstation di refertazione con doppio Monitor LCD di dimensione minima 21', almeno 5MP (o un monitor unico da almeno 10 MP) con applicativo per immagini di Tomosintesi | SI |  |  |
| Stazione di refertazione conforme al technical framework mammografico IHE | SI |  |  |
| Completa conformità allo standard DICOM | SI |  |  |

La Pubblica Amministrazione che ordina l’apparecchiatura in configurazione minima potrà ordinare i dispositivi accessori di seguito indicati:

Tabella 2 – Riferimenti documentali Caratteristiche Minime dei Dispositivi accessori

| Descrizione dispositivo accessorio ordinabile dalla PA | comprova documentale obbligatoria | Nome documento (OPPURE NOME file) | rIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- | --- |
| Lettino o poltrona per pazienti ipocollaboranti completa di: - Meccanismo di bloccaggio delle ruote - Poltrona dotata di poggiatesta/schienale alto che permetta di poggiare la testa - Poltrona regolabile in altezza | NO |  |  |
| Sistema per esecuzione biopsie con metodo stereotassico integrabile con il mammografo, utilizzabile con metodo VABB | NO * |  |  |
| Workstation di refertazione addizionale con doppio Monitor LCD di dimensione min 21', almeno 5MP (o un monitor unico da almeno 10 MP) con applicativo per immagini di Tomosintesi | SI |  |  |
| Software CAD (Computer Aided Detection) specifico per l'identificazione assistita di lesioni sospette | NO |  |  |
| Software di quantificazione della densità della mammella sulla base dei dati della mammografia 2D o di tomosintesi. | NO |  |  |

  - Riferimenti documentali Caratteristiche Migliorative

Tabella 3 - Riferimenti documentali Caratteristiche Migliorative dei mammografi digitali con tomosintesi

| Caratteristiche Migliorative dei mammografi digitali con tomosintesi | comprova documentale obbligatoria | Nome documento (OPPURE NOME file) | rIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 - Tempo massimo di acquisizione di una scansione completa di tomosintesi (dalla prima all'ultima esposizione) per uno spessore di PMMA di 50 mm < 30 sec | SI |  |  |
| M2 - Accuratezza dell'indicazione dello spessore compresso <= 5 mm | NO |  |  |
| M3 - Pre-esposizione e controllo automatico in tomosintesi di tutti i fattori tecnici in base all'assorbimento della mammella | NO |  |  |
| M4 - Presenza di più di un programma automatico di esposizione per la mammografia 2D | NO |  |  |
| M5 - Presenza di più di un programma automatico di esposizione per la tomosintesi | NO |  |  |
| M6 - Possibilità di scelta dell'area di misura per la pre-esposizione da parte dell'operatore per la mammografia 2D | NO |  |  |
| M7 - Possibilità di scelta dell'area di misura per la pre-esposizione da parte dell'operatore per la tomosintesi | NO |  |  |
| M8 - "Tempo morto 2D", ovvero intervallo di tempo tra due proiezioni consecutive [sec]. Indica quanto tempo impiega il rivelatore ad essere pronto per una nuova esposizione dalla fine dell'ultima esposizione. | SI |  |  |
| M9 - "Tempo morto 3D", ovvero intervallo di tempo tra due acquisizioni consecutive per una mammella di 50 mm di spessore [sec]. | SI |  |  |
| M10 - Griglia antidiffusione adattata alla geometria della tomosintesi per i sistemi full-field o collimazione in ingresso e uscita della mammella per i sistemi a scansione o altri metodi di riduzione dello scattering | NO |  |  |
| M11 - Metodi ulteriori e/o alternativi alla griglia antidiffusione in mammografia 2D per la riduzione dello scattering. | SI |  |  |
| M12 - Monitor LCD dimensione almeno 19' > 1MP | SI |  |  |
| M13 - Tempo di ricostruzione di tutte le slice della tomosintesi CC per 50 mm di PMMA sulla stazione di acquisizione misurato dall'ultima esposizione [sec] | SI |  |  |
| M14 - Presenza di algoritmo di ricostruzione con riduzione degli artefatti per la tomosintesi | NO |  |  |
| M15 - Possibilità di salvare/esportare in formato DICOM FOR PROCESSING le proiezioni di tomosintesi | SI |  |  |
| M16 - Dimensione del pixel dell'immagine 2D "sintetica" (micron) < 100 | SI |  |  |
| M17 - Possibilità, per gli esami di tomosintesi, di ricostruire slab di spessore predefinito o a scelta dell'operatore | NO |  |  |
| M18 - Tools di navigazione per una facile localizzazione di aree sospette, che consentano almeno la correlazione topografica automatica tra immagini 2D sintetiche e tra strato di tomosintesi mediante puntatore e/o ROI, finalizzata a ridurre i tempi refertazione | NO |  |  |
| M19 - Fornitura di algoritmi di compressione delle immagini senza perdita di informazioni (lossless) | SI |  |  |
| M20 - Possibilità di selezionare più di un angolo di scansione a scelta dell’operatore | SI |  |  |
| M21 - Possibilità di utilizzare la tecnica a doppia energia con software di integrazione delle immagini CESM (contrast enhanced spectral mammography) | SI |  |  |
| M22 - Cartella dosimetrica paziente integrabile con PACS aziendale | SI |  |  |
| M23 - Numero di sopralluoghi, consegne e installazioni totali mensili che il concorrente dovrà garantire | Non applicabile |  |  |
| M24 - Sistema per esecuzione biopsie con metodo stereotassico integrabile con il mammografo, utilizzabile con metodo VABB con accesso laterale e verticale | NO |  |  |
| M25 - Sistema per biopsia sotto guida tomosintesi | SI |  |  |
| M26 - Possibilità di effettuare biopsie con paziente in posizione prona | NO |  |  |

GLOSSARIO DENOMINAZIONI E/O ACRONIMI PROPRIETARI

| DENOMINAZIONE e/o ACRONIMO | DESCRIZIONE |
| --- | --- |

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.