Allegato 11 – Riferimenti documentali

Gara a PROCEDURA APERTA, in 5 lotti, PER LA CONCLUSIONE, in relazione a ciascun lotto, DI UN ACCORDO QUADRO ex art.54 del D.LGS. N. 50/2016 CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA di pacemaker e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni – id sigef 1765

Lotto 1 – pacemaker monocamerale standard e relativi elettrocateteri

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Modo di stimolazione: SSIR, SSI, SOO |  |  |
| Frequenza di stimolazione programmabile da 40 a 120 bpm |  |  |
| Output: ≥ 5 V di uscita in ampiezza e ≥ 1 ms di durata |  |  |
| Sistema di connessione IS-1 o 3,2 mm |  |  |
| Disponibilità di connessione 5/6 mm UNI per sostituzioni ottenuta anche con adattatore |  |  |
| Peso inferiore ai 28 grammi |  |  |
| Funzione di isteresi programmabile |  |  |
| Programmazione del valore di sensing fino ad un valore minimo di 0,5 mV |  |  |
| Longevità di almeno 5 anni con output 2.5V/0.5 ms a 100% di pacing, 500 Ohm di impedenza |  |  |
| Elettrocatetere bipolare con disponibilità di: - Sistema di fissazione sia attiva che passiva - Diametro massimo 8 Fr |  |  |

| Caratteristiche migliorative Vi | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| V1 – Algoritmo automatico per la gestione della soglia ventricolare (autosoglia) |  |  |
| V2 – Sensore di tipo accelerometrico |  |  |
| V3 – Commutazione automatica delle polarità di pacing/sensing in caso di impedenza rilevata al di fuori dei range programmati |  |  |
| V4 – Elettrocatetere a rilascio di steroide |  |  |
| V5 – Misurazione automatica dell’impedenza dell’elettrocatetere |  |  |
| V6 – Gestione automatica del sensing |  |  |
| V7 – Servizio di assistenza tecnica e post-vendita | N/A |  |
| V8 – Servizio di formazione | N/A |  |

Lotto 2 – pacemaker monocamerale funzioni avanzate e relativi elettrocateteri

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Modo di stimolazione: SSIR, SSI, SOO |  |  |
| Frequenza di stimolazione programmabile da 40 a 120 bpm |  |  |
| Output: ≥ 5 V di uscita in ampiezza e ≥ 1 ms di durata |  |  |
| Sistema di connessione IS-1 o 3,2 mm |  |  |
| Peso inferiore ai 25 grammi |  |  |
| Funzione di isteresi programmabile |  |  |
| Programmazione del valore di sensing fino ad un valore minimo di 0,5 mV |  |  |
| Longevità di almeno 5 anni con output 2.5V/0.5 ms a 100% di pacing, 500 Ohm di impedenza |  |  |
| Algoritmo automatico per la gestione della soglia ventricolare (auto soglia) |  |  |
| Sensore di tipo accelerometrico |  |  |
| Misurazione automatica della impedenza dell’elettrocatetere |  |  |
| Gestione automatica del sensing (autosensing) |  |  |
| Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1.5 Tesla con soddisfazione dei criteri “MR-conditional” |  |  |
| Elettrocatetere bipolare con disponibilità di: - Curvatura retta e/o preformata a J - Sistema di fissazione attiva e/o passiva - Sistema di rilascio di steroide - Diametro massimo 7 Fr - Labeling di compatibilità per utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1.5 Tesla |  |  |
| Longevità di almeno 5 anni con output 2.5V/0.5 ms a 100% di pacing, 500 Ohm di impedenza |  |  |

| Caratteristiche migliorative Vi | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| V1 – Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio) |  |  |
| V2 – Sistema di doppi sensori programmabili in grado di integrarsi tra loro |  |  |
| V3 – Commutazione automatica delle polarità di pacing/sensing in caso di impedenza rilevata al di fuori dei range programmati |  |  |
| V4 – Possibilità di monitoraggio delle apnee respiratorie |  |  |
| V5 – Algoritmi automatici per la gestione della regolarità del ritmo in corso di fibrillazione atriale |  |  |
| V6 – Compatibilità con risonanza magnetica (MRI-Conditional) total-body |  |  |
| V7 – Compatibilità con risonanza magnetica (MRI-Conditional) a 3.0 Tesla |  |  |
| V8 – Servizio di assistenza tecnica e post-vendita | N/A |  |
| V9 – Servizio di formazione | N/A |  |

Lotto 3 – pacemaker BICAMERALE standard COMPLETO DI ELETTROCATETERI BIPOLARI

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Modo di stimolazione: DDD, DDI, VDD, VVI, DOO, VOO, DDDR, DDIR, VDDR, VVIR |  |  |
| Peso non superiore ai 28 grammi |  |  |
| Programmabilità disgiunta di sensing e pacing atriale e ventricolare |  |  |
| Output: ≥ 5 V di uscita in ampiezza e ≥ 1 ms di durata |  |  |
| Sistema di connessione IS-1 o 3,2 mm |  |  |
| Disponibilità di connessione 5/6 mm UNI per sostituzioni ottenuta anche con adattatore |  |  |
| Ritardo AV variabile programmabile almeno fino a 250 ms provvisto di isteresi con funzione di ricerca del ritmo intrinseco, continuativa nel tempo |  |  |
| Memorizzazione EGM |  |  |
| Cambio modo in caso di aritmia atriale con commutazione in modalità di non trascinamento |  |  |
| Misura in telemetria del valore dell'impedenza degli elettrocateteri, dello stato della batteria, e indicazione della vita teorica residua |  |  |
| Longevità di almeno 5 anni con output 2.5V/0.5 ms a 100% di pacing, 500 Ohm di impedenza |  |  |
| Elettrocateteri bipolari con disponibilità di: - Sistema di fissazione sia attiva che passiva - Diametro massimo 8 Fr |  |  |

| Caratteristiche migliorative Vi | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| V1 – Algoritmo automatico per la gestione delle soglie atriali e ventricolari (autosoglia) |  |  |
| V2 – Sensore di tipo accelerometrico |  |  |
| V3 – Commutazione automatica delle polarità di pacing e sensing in caso di impedenza rilevata al di fuori dei range programmati |  |  |
| V4 – Elettrocatetere a rilascio di steroide |  |  |
| V5 – Misurazione automatica dell’impedenza dell’elettrocatetere |  |  |
| V6 – Gestione automatica del sensing |  |  |
| V7 – Servizio di assistenza tecnica e post-vendita | N/A |  |
| V8 – Servizio di formazione |  |  |

Lotto 4 – pacemaker BICAMERALE funzioni avanzate COMPLETO DI ELETTROCATETERI BIPOLARI

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Modo di stimolazione: DDD, DDI, VDD, VVI, DOO, VOO, DDDR, DDIR, VDDR, VVIR |  |  |
| Peso non superiore ai 28 grammi |  |  |
| Sensore di tipo accelerometrico |  |  |
| Programmabilità disgiunta di sensing e pacing atriale e ventricolare |  |  |
| Output: ≥ 5 V di uscita in ampiezza e ≥ 1 ms di durata |  |  |
| Sistema di connessione IS-1 o 3,2 mm |  |  |
| Disponibilità di connessione 5/6 mm UNI per sostituzioni ottenuta anche con adattatore |  |  |
| Ritardo AV variabile programmabile almeno fino a 250 ms provvisto di isteresi con funzione di ricerca del ritmo intrinseco, continuativa nel tempo |  |  |
| Cambio modo in caso di aritmia atriale con commutazione in modalità di non trascinamento |  |  |
| Misura in telemetria del valore dell’impedenza dell’elettrocatetere, dello stato della batteria e indicazione della vita teorica residua |  |  |
| Memorizzazione EGM |  |  |
| Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1,5 Tesla con soddisfazione dei criteri “MR – conditional” |  |  |
| Longevità di almeno 5 anni con output 2.5V/0.5 ms a 100 di pacing, 500 Ohm di impedenza |  |  |
| Algoritmo automatico per la gestione delle soglie atriali e ventricolari (autosoglia) |  |  |
| Gestione automatica del sensing (autosensing) |  |  |
| Misurazione automatica dell’impedenza dell’elettrocatetere |  |  |
| Elettrocateteri bipolari con disponibilità di: - Curvatura retta e/o preformata a J - Sistema di fissazione attiva e/o passiva - Sistema di rilascio di steroide - Diametro massimo 7 Fr - Labeling di compatibilità per l’utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1.5 Tesla |  |  |

| Caratteristiche migliorative Vi | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| V1 – Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio) |  |  |
| V2 – Algoritmo specifico di commutazione automatica AAI-DDD e viceversa in caso di blocco |  |  |
| V3 – Sistema di doppi sensori programmabili in grado di integrarsi tra di loro |  |  |
| V4 – Commutazione automatica delle polarità di pacing e sensing in caso di impedenza rilevata al di fuori dei range programmati |  |  |
| V5 – Algoritmi di prevenzione della fibrillazione atriale |  |  |
| V6 – Compatibilità con risonanza magnetica (MRI-Conditional) total-body |  |  |
| V7 – Compatibilità con risonanza magnetica (MRI-Conditional) a 3.0 Tesla |  |  |
| V8 – Servizio di assistenza tecnica e post-vendita | N/A |  |
| V9 – Servizio di formazione | N/A |  |

Lotto 5 – pacemaker BICAMERALE funzioni avanzate con algoritmi dedicati COMPLETO DI ELETTROCATETERI BIPOLARI

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Modo di stimolazione: DOO, VOO, DDDR, DDIR, VDDR, VVIR |  |  |
| Peso non superiore ai 28 grammi |  |  |
| Sensore di tipo accelerometrico |  |  |
| Programmabilità disgiunta di sensing e pacing atriale e ventricolare |  |  |
| Output: ≥ 5 V di uscita in ampiezza e ≥ 1 ms di durata |  |  |
| Sistema di connessione IS-1 o 3,2 mm |  |  |
| Ritardo AV variabile programmabile almeno fino a 250 ms provvisto di isteresi con funzione di ricerca del ritmo intrinseco, continuativa nel tempo |  |  |
| Cambio modo in caso di aritmia atriale con commutazione in modalità di non trascinamento |  |  |
| Misura in telemetria del valore dell’impedenza degli elettrocateteri, dello stato della batteria e indicazione della vita teorica residua. |  |  |
| Registrazione automatica degli episodi di aritmia atriale e ventricolare con memorizzazione automatica del segnale EGM |  |  |
| Algoritmo automatico per la gestione delle soglie atriali e ventricolari (auto soglia) |  |  |
| Gestione automatica del sensing (autosensing) |  |  |
| Misurazione automatica dell’impedenza dell’elettrocatetere |  |  |
| Commutazione automatica delle polarità di pacing e sensing in caso di impedenza rilevata al di fuori dei range programmati |  |  |
| Algoritmi di prevenzione della fibrillazione atriale |  |  |
| Sensibilità atriale almeno < 0,25 mV |  |  |
| Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio) |  |  |
| Possibilità di eseguire SEF da programmatore |  |  |
| Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1.5 Tesla con soddisfazione dei criteri “MR-Conditional” |  |  |
| Longevità di almeno 5 anni con output 2.5V/0.5 ms a 100% di pacing, 500 Ohm di impedenza |  |  |
| Elettrocateteri bipolari con disponibilità di: - Curvatura retta e/o preformata a J - Sistema di fissazione attiva e/o passiva - Sistema di rilascio di steroide - Diametro massimo 7 Fr - Labeling di compatibilità per l’utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1.5 Tesla |  |  |

| Caratteristiche migliorative Vi | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| V1 – Algoritmo specifico di commutazione automatica AAI-DDD e viceversa in caso di blocco |  |  |
| V2 – Terapia di terminazione automatica delle aritmie atriali (ATP) |  |  |
| V3 – Sistema di doppi sensori programmabili in grado di integrarsi tra di loro |  |  |
| V4 – Possibilità di monitoraggio delle apnee respiratorie |  |  |
| V5 – Algoritmi per la prevenzione della sincope neuromediata |  |  |
| V6 – Compatibilità con risonanza magnetica (MRI-Conditional) total-body |  |  |
| V7 – Compatibilità con risonanza magnetica (MRI-Conditional) a 3.0 Tesla |  |  |
| V8 – Servizio di assistenza tecnica e post-vendita | N/A |  |
| V9 – Servizio di formazione | N/A |  |

Le caratteristiche contrassegnate con “N/A” saranno oggetto di valutazione discrezionale della Commissione giudicatrice esclusivamente sulla base della Relazione Tecnica conforme all'Allegato 3.

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.