ALLEGATO 13 - RIFERIMENTI DOCUMENTALI

GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. N.50/2016, IN UNDICI LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO, IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI DISPOSITIVI IMPIANTABILI ATTIVI PER FUNZIONALITA’ CARDIACA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – I EDIZIONE

ID 2113

# LOTTO 1 – PACEMAKER MONOCAMERALI STANDARD

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Modo di stimolazione: SSIR, SSI, SOO |  |  |
| Sensore per funzione RR |  |  |
| Frequenza di stimolazione programmabile da 35 a 90 bpm |  |  |
| Output: ≥ 5 V di uscita in ampiezza e ≥ 1 ms di durata |  |  |
| Sistema di connessione IS-1 |  |  |
| Disponibilità di connessione 5/6 mm UNI mediante adattatore |  |  |
| Peso ≤ 28 grammi |  |  |
| Funzione di isteresi programmabile |  |  |
| Programmazione del valore di sensing fino ad un valore minimo di almeno 1 mV |  |  |
| Commutazione automatica delle polarità di pacing/sensing in caso di impedenza rilevata al di fuori dei range programmati |  |  |
| Longevità ≥ 5 anni con output 2,5V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), 100% di pacing, 500 Ohm di impedenza, 60 bpm, sensori attivi |  |  |
| Elettrocatetere bipolare con disponibilità di: - Sistema di fissazione sia attiva che passiva; - Diametro massimo 8 Fr |  |  |
| Caratteristiche migliorative | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| Algoritmo automatico per la gestione della soglia ventricolare (auto soglia) mediante test periodico dei parametri di stimolazione; o in alternativa Algoritmo automatico per la gestione della soglia ventricolare (auto soglia) con verifica della cattura di tipo battito-battito e stimolo di back up in caso di perdita della cattura. La verifica deve essere possibile anche al di fuori dei controlli ambulatoriali |  |  |
| Elettrocatetere a rilascio di steroide |  |  |
| Misurazione automatica della impedenza dell’elettrocatetere al di fuori dei controlli ambulatoriali e visualizzazione dei trend di impedenza nel tempo in forma grafica |  |  |
| Gestione automatica del sensing |  |  |
| Attivazione automatica dell'algoritmo di autosensing all'impianto |  |  |
| Doppio sensore per funzione RR: attivabili in modo integrato in un unico algoritmo che integri le differenti informazioni o in alternativa Doppio sensore per funzione RR: non attivabili in modo integrato |  |  |
| Longevità≥7 anni con output 2,5V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), 100% di pacing, 500 Ohm di impedenza, 60 bpm, sensori attivi |  |  |
| Compatibilità con risonanza magnetica (MRI-Conditional) total-body 1,5 Tesla, SAR almeno 2W/kg, EC sia a fissazione attiva che passiva |  |  |
| Volume massimo |  |  |
| Peso |  |  |

# LOTTO 2 – PACEMAKER MONOCAMERALI FUNZIONI AVANZATE

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Modo di stimolazione: SSIR, SSI, SOO |  |  |
| Frequenza di stimolazione programmabile da 35 a 90 bpm |  |  |
| Output: ≥ 5 V di uscita in ampiezza e ≥ 1 ms di durata |  |  |
| Sistema di connessione IS-1 |  |  |
| Peso ≤ 28 grammi |  |  |
| Funzione di isteresi programmabile |  |  |
| Programmazione del valore di sensing fino ad un valore minimo di almeno 1 mV |  |  |
| Longevità ≥ 6 anni con output 2,5V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), 100% di pacing, 500 Ohm di impedenza, 60 bpm, sensori, memorie e monitoraggio remoto (qualora offerto) attivi |  |  |
| Algoritmo automatico per la gestione della soglia di cattura ventricolare |  |  |
| Sensore per funzione RR |  |  |
| Misurazione automatica della impedenza dell’elettrocatetere al di fuori dei controlli ambulatoriali e visualizzazione dei trend di impedenza nel tempo in forma grafica |  |  |
| Commutazione automatica delle polarità di pacing/sensing in caso di impedenza rilevata al di fuori dei range programmati |  |  |
| Memorizzazione EGM |  |  |
| Gestione automatica del sensing |  |  |
| Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1,5 Tesla total body (MR-conditional) estesa a tutte le tipologie di elettrocateteri offerti |  |  |
| Elettrocatetere bipolare con disponibilità di: - Curvatura retta e/o preformata a J - Sistema di fissazione attiva e/o passiva - Sistema di rilascio di steroide - Diametro massimo 7 Fr - Labeling di compatibilità per utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1,5 Tesla |  |  |
| Caratteristiche migliorative | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio) |  |  |
| Sistema di controllo remoto: Trasmissione automatica degli allarmi |  |  |
| Sistema di controllo remoto: Fornitura di trasmettitore portatile dotato di batteria |  |  |
| Controllo remoto: Comunicazione RF tra dispositivo e trasmettitore |  |  |
| Algoritmo automatico per la gestione della soglia ventricolare (auto soglia) con verifica della cattura di tipo battito-battito e stimolo di back up in caso di perdita della cattura. La verifica deve essere possibile anche al di fuori dei controlli ambulatoriali. |  |  |
| Attivazione automatica degli algoritmi di autosensing e autosoglia all'impianto |  |  |
| Doppio sensore per funzione RR: attivabili in modo integrato in un unico algoritmo che integri le differenti informazioni; o in alternativa Doppio sensore per funzione RR: non attivabili in modo integrato |  |  |
| Possibilità di monitoraggio delle apnee respiratorie – comprova tramite LS |  |  |
| Almeno 2 algoritmi automatici per la gestione della regolarità del ritmo in corso di fibrillazione atriale |  |  |
| Memorizzazione EGM superiore ai 10 minuti |  |  |
| Possibilità di impostare la modalità di stimolazione "off" o "OOO" |  |  |
| Sensibilità atriale programmabile fino ad un valore ≤0,3 mV |  |  |
| Longevità ≥ 7 anni con output 2,5V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), 100% di pacing, 500 Ohm di impedenza, 60 bpm, sensori, memorie e monitoraggio remoto (qualora offerto) attivi |  |  |
| Compatibilità con risonanza magnetica (MRI-Conditional) a 3.0 Tesla total body estesa a tutte le tipologie di elettrocateteri offerti |  |  |
| Riconoscimento automatico dell'ambiente RM con riprogrammazione automatica in modalità permanente al termine dell'esame |  |  |
| Volume massimo |  |  |
| Peso |  |  |

# LOTTO 3 – PACEMAKER BICAMERALI STANDARD

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Modo di stimolazione: DDD, DDI, VVI, DOO, VOO, DDDR, DDIR, VVIR |  |  |
| Sensore per funzione RR |  |  |
| Programmabilità disgiunta di sensing e pacing atriale e ventricolare |  |  |
| Output: ≥ 5 V di uscita in ampiezza e ≥ 1 ms di durata |  |  |
| Sistema di connessione IS-1 |  |  |
| Peso ≤ 28 grammi |  |  |
| Disponibilità di connessione 5/6 mm UNI mediante adattatore |  |  |
| Ritardo AV variabile programmabile almeno fino a 250 ms provvisto di isteresi con funzione di ricerca del ritmo intrinseco, continuativa nel tempo |  |  |
| Memorizzazione EGM |  |  |
| Cambio modo in caso di aritmia atriale con commutazione in modalità di non trascinamento |  |  |
| Commutazione automatica delle polarità di pacing e sensing in caso di impedenza rilevata al di fuori dei range programmati |  |  |
| Misura in telemetria del valore dell'impedenza degli elettrocateteri, dello stato della batteria, e indicazione della vita teorica residua |  |  |
| Longevità ≥ 5 anni con output 2,5V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), 100% di pacing, 500 Ohm di impedenza, 60 bpm, sensori e memorie attivi |  |  |
| Elettrocatetere bipolare con disponibilità di: - Sistema di fissazione sia attiva che passiva; - Diametro massimo 8 Fr |  |  |
| Caratteristiche migliorative | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| Algoritmo automatico per la gestione della soglia ventricolare (auto soglia) mediante test periodico; o in alternativa Algoritmo automatico per la gestione della soglia atriale e ventricolare (auto soglia) mediante test periodico; o in alternativa Algoritmo automatico per la gestione della soglia ventricolare (auto soglia) con verifica della cattura di tipo battito-battito e stimolo di back up in caso di perdita della cattura |  |  |
| Doppio sensore per funzione RR: attivabili in modo integrato in un unico algoritmo che integri le differenti informazioni; o in alternativa Doppio sensore per funzione RR: non attivabili in modo integrato |  |  |
| Elettrocatetere a rilascio di steroide |  |  |
| Misurazione automatica della impedenza dell’elettrocatetere al di fuori dei controlli ambulatoriali e visualizzazione dei trend di impedenza nel tempo in forma grafica |  |  |
| Gestione automatica del sensing |  |  |
| Attivazione automatica dell'algoritmo di autosensing all'impianto |  |  |
| Memorizzazione EGM superiore ai 10 minuti |  |  |
| Possibilità di impostare la modalità di stimolazione "off" o "OOO" |  |  |
| Sensibilità atriale < 0,25 mV |  |  |
| Longevità ≥ 7 anni con output 2,5V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), 100% di pacing, 500 Ohm di impedenza, 60 bpm, sensori e memorie attivi |  |  |
| Compatibilità con risonanza magnetica (MRI-Conditional) total-body 1,5 Tesla: SAR almeno 2W/kg, EC sia a fissazione attiva che passiva |  |  |
| Volume massimo |  |  |
| Peso |  |  |

# LOTTO 4 – PACEMAKER BICAMERALI FUNZIONI AVANZATE

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Modo di stimolazione: DDD, DDI, VVI, DOO, VOO, DDDR, DDIR, VVIR |  |  |
| Sensore per funzione RR |  |  |
| Programmabilità disgiunta di sensing e pacing atriale e ventricolare |  |  |
| Output: ≥ 5 V di uscita in ampiezza e ≥ 1 ms di durata |  |  |
| Sistema di connessione IS-1 |  |  |
| Peso ≤ 28 grammi |  |  |
| Sensibilità atriale < 0,25 mV |  |  |
| Disponibilità di connessione 5/6 mm UNI mediante adattatore |  |  |
| Ritardo AV variabile programmabile almeno fino a 250 ms provvisto di isteresi con funzione di ricerca del ritmo intrinseco, continuativa nel tempo |  |  |
| Cambio modo in caso di aritmia atriale con commutazione in modalità di non trascinamento |  |  |
| Misura in telemetria del valore dell’impedenza dell’elettrocatetere, dello stato della batteria e indicazione della vita teorica residua |  |  |
| Commutazione automatica delle polarità di pacing/sensing in caso di impedenza rilevata al di fuori dei range programmati |  |  |
| Memorizzazione EGM |  |  |
| Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1,5 Tesla total body (MR-conditional) estesa a tutte le tipologie di elettrocateteri offerti |  |  |
| Longevità ≥ 6 anni con output 2,5V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), 100% di pacing, 500 Ohm di impedenza 60 bpm, sensori, memorie e monitoraggio remoto (qualora offerto) attivi |  |  |
| Algoritmo automatico per la gestione della soglia di cattura ventricolare |  |  |
| Gestione automatica del sensing |  |  |
| Misurazione automatica dell’impedenza dell’elettrocatetere |  |  |
| Elettrocatetere bipolare con disponibilità di: - Curvatura retta e/o preformata a J - Sistema di fissazione attiva e/o passiva - Sistema di rilascio di steroide - Diametro massimo 7 Fr - Labeling di compatibilità per utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1,5 Tesla |  |  |
| Caratteristiche migliorative | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio) |  |  |
| Sistema di controllo remoto: trasmissione automatica degli allarmi |  |  |
| Sistema di controllo remoto: fornitura di trasmettitore portatile dotato di batteria |  |  |
| Sistema di controllo remoto: comunicazione RF tra dispositivo e trasmettitore |  |  |
| Algoritmo specifico (in aggiunta all'isteresi del ritardo AV) di commutazione automatica AAI-DDD (o ADI-DDD) e viceversa in caso di blocco: sistema automatico (senza necessità di programmazione) AAI-DDD (o ADI-DDD) e viceversa in caso di blocco; o in alternativa sistema con necessità di programmazione AAI-DDD (o ADI-DDD) e viceversa in caso di blocco |  |  |
| Doppio sensore per funzione RR: attivabili in modo integrato in un unico algoritmo che integri le differenti informazioni; o in alternativa non attivabili in modo integrato |  |  |
| Algoritmo automatico per la gestione della soglia ventricolare (auto soglia) con verifica della cattura di tipo battito-battito e stimolo di back up in caso di perdita della cattura. La verifica deve essere possibile anche al di fuori dei controlli ambulatoriali |  |  |
| Attivazione automatica degli algoritmi di autosensing e autosoglia all'impianto |  |  |
| Memorizzazione EGM superiore ai 10 minuti |  |  |
| Possibilità di impostare la modalità di stimolazione "off" o "OOO" |  |  |
| Longevità≥7anni con output 2,5V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), 100% di pacing, 500 Ohm di impedenza 60 bpm, sensori, memorie e monitoraggio remoto (qualora offerto) attivi |  |  |
| Compatibilità con risonanza magnetica (MRI-Conditional) a 3,0 Tesla total body estesa a tutte le tipologie di elettrocateteri offerti |  |  |
| Riconoscimento automatico dell'ambiente RM con riprogrammazione automatica in modalità permanente al termine dell'esame |  |  |
| Volume massimo |  |  |
| Peso |  |  |

# LOTTO 5 – PACEMAKER BICAMERALI FUNZIONI AVANZATE E ALGORITMI DEDICATI

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Modo di stimolazione: DDD, DDI, VVI, DOO, VOO, DDDR, DDIR, VVIR |  |  |
| Sensore per funzione RR |  |  |
| Programmabilità disgiunta di sensing e pacing atriale e ventricolare |  |  |
| Output: ≥ 5 V di uscita in ampiezza e ≥ 1 ms di durata |  |  |
| Sistema di connessione IS-1 |  |  |
| Peso ≤ 28 grammi |  |  |
| Ritardo AV variabile programmabile almeno fino a 250 ms provvisto di isteresi con funzione di ricerca del ritmo intrinseco, continuativa nel tempo |  |  |
| Cambio modo in caso di aritmia atriale con commutazione in modalità di non trascinamento |  |  |
| Misura in telemetria del valore dell’impedenza degli elettrocateteri, dello stato della batteria e indicazione della vita teorica residua. |  |  |
| Registrazione automatica degli episodi di aritmia atriale e ventricolare con memorizzazione automatica del segnale EGM |  |  |
| Algoritmo automatico per la gestione della soglia di cattura ventricolare |  |  |
| Gestione automatica del sensing |  |  |
| Misurazione automatica dell’impedenza dell’elettrocatetere |  |  |
| Commutazione automatica delle polarità di pacing e sensing in caso di impedenza rilevata al di fuori dei range programmati |  |  |
| Algoritmi di prevenzione della fibrillazione atriale |  |  |
| Sensibilità atriale < 0,25 mV |  |  |
| Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio) |  |  |
| Possibilità di eseguire SEF da programmatore |  |  |
| Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1,5 Tesla total body (MR-conditional) estesa a tutte le tipologie di elettrocateteri offerti |  |  |
| Longevità ≥ 6 anni con output 2,5V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), 100% di pacing, 500 Ohm di impedenza, 60 bpm, sensori, memorie e monitoraggio remoto attivi |  |  |
| Elettrocatetere bipolare con disponibilità di: - Curvatura retta e/o preformata a J - Sistema di fissazione attiva e/o passiva - Sistema di rilascio di steroide - Diametro massimo 7 Fr - Labeling di compatibilità per utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1,5 Tesla |  |  |
| Caratteristiche migliorative | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| Algoritmo specifico (in aggiunta all'isteresi del ritardo AV) di commutazione automatica AAI-DDD (o ADI-DDD) e viceversa in caso di blocco: sistema automatico (senza necessità di programmazione) AAI-DDD (o ADI-DDD) e viceversa in caso di blocco; o in alternativa sistema con necessità di programmazione AAI-DDD (o ADI-DDD) e viceversa in caso di blocco |  |  |
| Terapia di terminazione automatica delle aritmie atriali (ATP) - comprova tramite LS |  |  |
| Doppio sensore per funzione RR: attivabili in modo integrato in un unico algoritmo che integri le differenti informazioni; o in alternativa non attivabili in modo integrato |  |  |
| Algoritmo automatico per la gestione della soglia ventricolare (auto soglia) con verifica della cattura di tipo battito-battito e stimolo di back up in caso di perdita della cattura. La verifica deve essere possibile anche al di fuori dei controlli ambulatoriali |  |  |
| Attivazione automatica degli algoritmi di autosensing e autosoglia all'impianto |  |  |
| Possibilità di monitoraggio delle apnee respiratorie – comprova tramite LS |  |  |
| Algoritmi per la prevenzione della sincope neuro mediata – comprova tramite LS |  |  |
| Memorizzazione EGM superiore ai 10 minuti |  |  |
| Possibilità di impostare la modalità di stimolazione "off" o "OOO" |  |  |
| Longevità ≥7 anni con output 2,5V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), 100% di pacing, 500 Ohm di impedenza, 60 bpm, sensori, memorie e monitoraggio remoto attivi |  |  |
| Compatibilità con risonanza magnetica (MRI-Conditional) a 3,0 Tesla total body estesa a tutte le tipologie di elettrocateteri offerti |  |  |
| Riconoscimento automatico dell'ambiente RM con riprogrammazione automatica in modalità permanente al termine dell'esame |  |  |
| Sistema di controllo remoto: Trasmissione automatica degli allarmi |  |  |
| Sistema di controllo remoto: Fornitura di trasmettitore portatile dotato di batteria |  |  |
| Sistema di controllo remoto: Comunicazione RF tra dispositivo e trasmettitore |  |  |
| Volume massimo |  |  |
| Peso |  |  |

# LOTTO 6 – DEFIBRILLATORI MONOCAMERALI STANDARD

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Modo di stimolazione VVI-VVIR |  |  |
| Volume massimo ≤37 cc |  |  |
| Massima energia erogata di almeno 35 J |  |  |
| Connessione DF4 |  |  |
| Disponibilità di modelli con attacco DF1 |  |  |
| Regolazione automatica della sensibilità |  |  |
| Criteri per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie ventricolari (minimo onset e/o stability) |  |  |
| Possibilità di esclusione via software del coil SVC e/o della cassa dal circuito di shock |  |  |
| Sistema diagnostico con memorizzazione EGM su più canali |  |  |
| Possibilità di visualizzare trend diagnostici e trend dei parametri elettrici |  |  |
| Funzione di avviso su parametri elettrici e/o clinici o direttamente da device o da monitoraggio remoto consultabile dal medico |  |  |
| Longevità ≥ 6 anni con output 2,5 V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), 15% stimolazione ventricolare, almeno 2 shock/anno, 500 ohm di impedenza, 60 bpm, monitoraggio remoto, diagnostiche, onset e egm sempre attivi |  |  |
| Terapia ATP (Anti-Tachy-Pacing) ventricolare prima o durante la carica dei condensatori |  |  |
| Comunicazione RF e/o wireless tra programmatore e dispositivo |  |  |
| Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio) |  |  |
| Elettrocatetere ventricolare con disponibilità di fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil |  |  |
| Caratteristiche migliorative | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| Almeno un algoritmo aggiuntivo per la discriminazione delle aritmie ventricolari basato sull’analisi del QRS |  |  |
| Algoritmo specifico per la riduzione degli shock inappropriati basato su riprogrammazione automatica del dispositivo in caso di rilevata anomalia dell'elettrocatetere |  |  |
| Monitoraggio dello scompenso cardiaco mediante valutazione poliparametrica (frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, peso paziente, variabilità frequenza cardiaca, frequenza respiratoria): almeno due parametri; o in alternativa almeno tre parametri |  |  |
| Massima energia erogata di almeno 40 J |  |  |
| Longevità ≥ 8 anni (15% stimolazione ventricolare, 2,5 V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), almeno 2 shock/anno, 500 ohm, monitoraggio remoto acceso e diagnostiche accese, 60 bpm, onset e egm sempre attivi) |  |  |
| Compatibilità con risonanza magnetica (MRI-Conditional) total-body 1,5 Tesla; o in alternativa Compatibilità con risonanza magnetica (MRI-Conditional) total-body 1,5 Tesla estesa a tutte le tipologie di elettrocateteri |  |  |
| Riconoscimento automatico dell'ambiente RM con riprogrammazione automatica in modalità permanente al termine dell'esame |  |  |
| Compatibilità con risonanza magnetica (MRI-Conditional) a 3,0 Tesla total body |  |  |
| Sistema di controllo remoto: trasmissione automatica degli allarmi |  |  |
| Sistema di controllo remoto: fornitura di trasmettitore portatile dotato di batteria |  |  |
| Volume massimo |  |  |
| Spessore massimo |  |  |

# LOTTO 7 – DEFIBRILLATORI MONOCAMERALI FUNZIONI AVANZATE

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Modo di stimolazione VVI-VVIR |  |  |
| Volume massimo ≤37 cc |  |  |
| Massima Energia erogata di almeno 35 J |  |  |
| Connessione DF4 |  |  |
| Disponibilità di modelli con attacco DF1 |  |  |
| Regolazione automatica della sensibilità |  |  |
| Criteri per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie ventricolari (minimo onset e/o stability) |  |  |
| Possibilità di esclusione via software del coil SVC e/o della cassa dal circuito di shock |  |  |
| Sistema diagnostico con memorizzazione EGM su più canali |  |  |
| Possibilità di visualizzare trend diagnostici e trend dei parametri elettrici |  |  |
| Funzione di avviso su parametri elettrici e/o clinici o direttamente da device o da monitoraggio remoto consultabile dal medico |  |  |
| Terapia ATP (Anti-Tachy-Pacing) ventricolare prima o durante la carica dei condensatori |  |  |
| Comunicazione RF e/o wireless tra programmatore e dispositivo |  |  |
| Monitoraggio dello scompenso cardiaco mediante valutazione poliparametrica (almeno tre parametri tra: frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, peso paziente, variabilità frequenza cardiaca) |  |  |
| Longevità ≥ 6 anni con output 2,5 V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), 15% stimolazione ventricolare, almeno 2 shock/anno, 500 ohm di impedenza, 60 bpm, monitoraggio remoto, diagnostiche, onset e egm sempre attivi |  |  |
| Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio) |  |  |
| Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1,5 Tesla total body (MR-conditional) estesa a tutte le tipologie di elettrocateteri offerti |  |  |
| Elettrocatetere ventricolare con disponibilità di fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil, labeling di compatibilità per l’utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1,5 Tesla |  |  |
| Caratteristiche migliorative | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| Almeno un algoritmo aggiuntivo per la discriminazione delle aritmie ventricolari basato sull’analisi del QRS |  |  |
| Algoritmi per la diagnostica della fibrillazione atriale e relativi avvisi acustici/vibrazionali in caso di insorgenza della stessa |  |  |
| Algoritmo specifico per la riduzione degli shock inappropriati basato su riprogrammazione automatica in caso di rilevata anomalia dell'elettrocatetere |  |  |
| Algoritmo specifico per il riconoscimento di oversensing di onda T senza riduzione/modifica della soglia di sensibilità |  |  |
| Diagnostica del monitoraggio delle apnee notturne |  |  |
| Massima energia erogata di almeno 40 J |  |  |
| Possibilità di visualizzare l'egm atriale |  |  |
| Longevità ≥ 8 anni (15% stimolazione ventricolare, 2,5 V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), almeno 2 shock/anno, 500 ohm, mon acceso e diagnostiche accese, 60 bpm, onset e egm sempre attivi) |  |  |
| Compatibilità con risonanza magnetica (MRI-Conditional) total-body 1,5 Tesla estesa a tutte le tipologie di elettrocateteri |  |  |
| Compatibilità con risonanza magnetica (MRI-Conditional) a 3,0 Tesla total body |  |  |
| Riconoscimento automatico dell'ambiente RM con riprogrammazione automatica in modalità permanente al termine dell'esame |  |  |
| Sistema di controllo remoto: trasmissione automatica degli allarmi |  |  |
| Sistema di controllo remoto: fornitura di trasmettitore portatile dotato di batteria |  |  |
| Volume massimo |  |  |
| Spessore massimo |  |  |

# LOTTO 8 – DEFIBRILLATORI BICAMERALI STANDARD

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Modo di stimolazione DDD-DDDR |  |  |
| Volume massimo ≤ 41 cc |  |  |
| Massima Energia erogata di almeno 35 J |  |  |
| Connessione DF4 |  |  |
| Disponibilità di modelli con attacco DF1 |  |  |
| Regolazione automatica della sensibilità |  |  |
| Criteri per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie ventricolari (minimo onset e/o stability e criteri bicamerali) |  |  |
| Possibilità di esclusione via software del coil SVC e/o della cassa dal circuito di shock |  |  |
| Sistema diagnostico con memorizzazione EGM su più canali |  |  |
| Possibilità di visualizzare trend diagnostici e trend dei parametri elettrici |  |  |
| Funzione di avviso su parametri elettrici e/o clinici direttamente da device o da monitoraggio remoto consultabile dal medico |  |  |
| Terapia ATP (Anti-Tachy-Pacing) ventricolare prima o durante la carica dei condensatori |  |  |
| Comunicazione RF e/o wireless tra programmatore e dispositivo |  |  |
| Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio) |  |  |
| Ritardo AV variabile programmabile almeno fino a 250 ms provvisto di isteresi con funzione di ricerca del ritmo intrinseco o altro algoritmo dedicato per minimizzare la stimolazione ventricolare non necessaria |  |  |
| Longevità ≥ 6 anni con output 2,5 V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), 15% stimolazione ventricolare e 50% stimolazione atriale, almeno 2 shock/anno, 500 ohm di impedenza, 60 bpm, monitoraggio remoto, diagnostiche, onset e egm sempre attivi |  |  |
| Cambio modo in caso di aritmia atriale, con commutazione in modalità di non trascinamento |  |  |
| Elettrocatetere ventricolare con disponibilità di fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil |  |  |
| Elettrocatetere atriale bipolare con disponibilità di: - Curvatura retta e/o preformata a J - Sistema di fissazione attiva e/o passiva - Sistema di rilascio di steroide - Diametro massimo 8 Fr |  |  |
| Caratteristiche migliorative | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| Algoritmo specifico per la riduzione degli shock inappropriati basato su riprogrammazione automatica in caso di rilevata anomalia dell'elettrocatetere |  |  |
| Algoritmo specifico (in aggiunta all'isteresi del ritardo AV) di commutazione automatica AAI-DDD (o ADI-DDD) e viceversa in caso di blocco: sistema automatico (senza necessità di programmazione) AAI-DDD (o ADI-DDD) e viceversa in caso di blocco; o in alternativa sistema con necessità di programmazione AAI-DDD (o ADI-DDD) e viceversa in caso di blocco |  |  |
| Monitoraggio dello scompenso cardiaco mediante valutazione poliparametrica (frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, peso paziente, variabilità frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, sleep apnea): almeno due parametri; o in alternativa almeno tre parametri |  |  |
| Massima energia erogata di almeno 40 J |  |  |
| Possibilità di programmare una frequenza massima di stimolazione anche all’interno della zona di detezione di tachicardia |  |  |
| Longevità ≥ 7 anni (50% stimolazione atriale, 15% stimolazione ventricolare, 2,5 V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), almeno 2 shock/anno, 500 ohm, monitoraggio remoto acceso e diagnostiche accese, 60 bpm) |  |  |
| Compatibilità con risonanza magnetica (MRI-Conditional) total-body 1,5 Tesla; o in alternativa Compatibilità con risonanza magnetica (MRI-Conditional) total-body 1,5 Tesla estesa a tutte le tipologie di EC |  |  |
| Compatibilità con risonanza magnetica (MRI-Conditional) a 3,0 Tesla total body |  |  |
| Riconoscimento automatico dell'ambiente RM con riprogrammazione automatica in modalità permanente al termine dell'esame |  |  |
| Sistema di controllo remoto: trasmissione automatica degli allarmi |  |  |
| Sistema di controllo remoto: fornitura di trasmettitore portatile dotato di batteria |  |  |
| Volume massimo |  |  |
| Spessore massimo |  |  |

# LOTTO 9 – DEFIBRILLATORI BICAMERALI FUNZIONI AVANZATE

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Modo di stimolazione DDD-DDDR |  |  |
| Volume massimo ≤ 41 cc |  |  |
| Massima Energia erogata di almeno 35 J |  |  |
| Connessione DF4 |  |  |
| Disponibilità di modelli con attacco DF1 |  |  |
| Regolazione automatica della sensibilità |  |  |
| Criteri per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie ventricolari (minimo onset e/o stability e criteri bicamerali) |  |  |
| Possibilità di esclusione via software del coil SVC e/o della cassa dal circuito di shock |  |  |
| Sistema diagnostico con memorizzazione EGM su più canali |  |  |
| Possibilità di visualizzare trend diagnostici e trend dei parametri elettrici |  |  |
| Funzione di avviso su parametri elettrici e/o clinici o direttamente da device o da monitoraggio remoto consultabile dal medico |  |  |
| Terapia ATP (Anti-Tachy-Pacing) ventricolare prima o durante la carica dei condensatori |  |  |
| Comunicazione RF e/o wireless tra programmatore e dispositivo |  |  |
| Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio) |  |  |
| Ritardo AV variabile programmabile almeno fino a 250 ms provvisto di isteresi con funzione di ricerca del ritmo intrinseco o altro algoritmo dedicato per minimizzare la stimolazione ventricolare non necessaria |  |  |
| Cambio modo in caso di aritmia atriale, con commutazione in modalità di non trascinamento |  |  |
| Monitoraggio dello scompenso cardiaco mediante valutazione poliparametrica (almeno tre parametri tra: frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, peso paziente, variabilità frequenza cardiaca, sleep apnea) |  |  |
| Longevità ≥ 6 anni con output 2,5 V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), 15% stimolazione ventricolare e 50% stimolazione atriale, almeno 2 shock/anno, 500 ohm di impedenza, 60 bpm, monitoraggio remoto, diagnostiche, onset e egm sempre attivi |  |  |
| Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1,5 Tesla total body (MR-conditional) estesa a tutte le tipologie di elettrocateteri offerti |  |  |
| Elettrocatetere ventricolare con disponibilità di fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil, labeling di compatibilità per utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1,5 Tesla |  |  |
| Elettrocatetere atriale bipolare con disponibilità di: - Curvatura retta e/o preformata a J - Sistema di fissazione attiva e/o passiva - Sistema di rilascio di steroide - Diametro massimo 8 Fr - Labeling di compatibilità per utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1,5 Tesla |  |  |
| Caratteristiche migliorative | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| Algoritmo specifico (in aggiunta all'isteresi del ritardo AV) di commutazione automatica AAI-DDD (o ADI-DDD) e viceversa in caso di blocco: sistema automatico (senza necessità di programmazione) AAI-DDD (o ADI-DDD) e viceversa in caso di blocco; o in alternativa sistema con necessità di programmazione AAI-DDD (o ADI-DDD) e viceversa in caso di blocco |  |  |
| Possibilità di trattamento automatico delle aritmie atriali con ATP |  |  |
| Algoritmo specifico per la riduzione degli shock inappropriati basato su riprogrammazione automatica in caso di rilevata anomalia dell'elettrocatetere |  |  |
| Algoritmo specifico per il riconoscimento di oversensing di onda T senza riduzione/modifica della soglia di sensibilità |  |  |
| Diagnostica del monitoraggio delle apnee notturne |  |  |
| Algoritmo per la prevenzione dello scompenso cardiaco in grado di integrare misurazioni provenienti da diversi sensori in un unico indice diagnostico visualizzabile dal medico attraverso il monitoraggio remoto - comprova tramite LS |  |  |
| Massima energia erogata di almeno 40 J |  |  |
| Longevità ≥ 7 anni (50% stimolazione atriale, 15% stimolazione ventricolare, 2,5 V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), almeno 2 shock/anno, 500 ohm, monitoraggio remoto acceso e diagnostiche accese, 60 bpm) |  |  |
| Compatibilità con risonanza magnetica (MRI-Conditional) total-body 1,5 Tesla estesa a tutte le tipologie di elettrocateteri |  |  |
| Compatibilità con risonanza magnetica (MRI-Conditional) a 3,0 Tesla total body |  |  |
| Riconoscimento automatico dell'ambiente RM con riprogrammazione automatica in modalità permanente al termine dell'esame |  |  |
| Sistema di controllo remoto: trasmissione automatica degli allarmi |  |  |
| Sistema di controllo remoto: fornitura di trasmettitore portatile dotato di batteria |  |  |
| Volume massimo |  |  |
| Spessore massimo |  |  |

# LOTTO 10 – LOOP RECORDER IMPIANTABILI

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Peso ≤ 15 gr |  |  |
| Longevità ≥ 2 anni |  |  |
| Volume massimo ≤ 10 cc |  |  |
| Discriminatori del ritmo cardiaco |  |  |
| Capacità di memorizzazione ECG almeno fino a 30 minuti |  |  |
| Frequenza di campionamento del segnale ≥ 128 Hz |  |  |
| Registrazioni manuali attivabili da paziente tramite telecomando o altro sistema esterno al dispositivo |  |  |
| Sensing automatico |  |  |
| Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1,5 Tesla (MR-conditional) |  |  |
| Caratteristiche migliorative | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| Sistema di controllo remoto basato su tecnologia GSM compreso fornitura di trasmettitore e servizio |  |  |
| Criteri di discriminazione tra VT e SVT con due finestre di riconoscimento VT e VFT |  |  |
| Peso ≤ 12 g |  |  |
| Volume massimo ≤7 cc |  |  |
| ECG memorizzati almeno fino a 45 minuti |  |  |
| Frequenza di campionamento del segnale ≥256 Hz |  |  |
| Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1,5 Tesla (MR-conditional) |  |  |
| Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 3,0 Tesla (MR-conditional) |  |  |
| Longevità ≥ 3 anni |  |  |

# LOTTO 11 – LOOP RECORDER INIETTABILI

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Sistema iniettabile "a pistone" compreso di kit di impianto con strumento di incisione e strumento per l’inserimento sottocutaneo |  |  |
| Longevità ≥ 2 anni |  |  |
| Peso ≤ 5 gr |  |  |
| Volume massimo ≤ 5 cc |  |  |
| Discriminatori del ritmo cardiaco |  |  |
| Capacità di memorizzazione ECG almeno fino a 50 minuti |  |  |
| Frequenza di campionamento del segnale ≥ 128 Hz |  |  |
| Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio) |  |  |
| Sensing automatico |  |  |
| Registrazioni manuali attivabili da paziente tramite telecomando o altro sistema esterno al dispositivo |  |  |
| Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1,5 Tesla (MR-conditional) |  |  |
| Caratteristiche migliorative | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| Comunicazione tramite sistema bluetooth |  |  |
| Controllo remoto: automatico attraverso trasmettitore esterno (diverso da cellulare/smartphone) fornito al paziente |  |  |
| Controllo remoto: trasmissione quotidiana automatica dei dati di default |  |  |
| Criteri di discriminazione tra VT e SVT con due finestre di riconoscimento VT e VFT |  |  |
| Algoritmi per il riconoscimento automatico della fibrillazione atriale |  |  |
| Volume massimo ≤ 2 cc |  |  |
| Lunghezza complessiva ≤ 50 mm |  |  |
| Longevità ≥ 3 anni |  |  |
| Frequenza di campionamento del segnale ≥ 256 Hz |  |  |
| Possibilità di dotazione di tablet dedicato che permetta la programmazione all’impianto e l’eventuale follow up anche al di fuori dalla sala operatoria |  |  |
| Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1,5 Tesla (MR-conditional) |  |  |
| Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 3,0 Tesla (MR-conditional) |  |  |