ALLEGATO 13

RIFERIMENTI DOCUMENTALI

ID 2098

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Introduttive |  |  |
| Monitor automatico per l'esecuzione di: - emodialisi a basso ed alto flusso - emodiafiltrazione online con display in lingua italiana |  |  |
| Preparazione/Fine lavoro |  |  |
| Programmazione di autoaccensione, priming automatico, lavaggio, autospegnimento a fine disinfezione e funzione autocheck prima dell’inizio trattamento |  |  |
| Preparazione del bagno di dialisi da polvere di bicarbonato, in dose per singola dialisi, e soluzione acida, liquida o in polvere |  |  |
| Disinfezione dell’apparecchio di dialisi termica e/o chimica |  |  |
| Sicurezza |  |  |
| Punto di prelievo del dialisato per controllo elettrolitico, batteriologico, endotossinico |  |  |
| Batteria tampone che, in caso di assenza di alimentazione elettrica, garantisca il funzionamento dell’apparecchiatura in emergenza (pompa sangue funzionante e tutte le sicurezze attive) per almeno 10 minuti |  |  |
| Controllo e visualizzazione in tempo reale di calo ponderale e Ultrafitrato rimosso; tempo di dialisi effettuato e/o rimanente |  |  |
| Sistema per la memorizzazione dei dati del paziente e possibilità di trasferimento dei dati prodotti durante il trattamento dialitico a qualsiasi tipologia di rete informatica |  |  |
| Sicurezza/Trattamento |  |  |
| Funzione di gestione rapida delle criticità cliniche del paziente con singolo comando che determini la riduzione immediata del QB, posizionamento a UF minima |  |  |
| Presenza di un sistema di ultrafiltrazione del bagno dialisi capace di erogare un liquido di dialisi ultrapuro, secondo linee guida SIN |  |  |
| Lettura continua del flusso ematico e della Ultrafiltrazione (UF) |  |  |
| Misura continua del totale della soluzione infusa nelle metodiche convettive o miste |  |  |
| Sistema per la determinazione dell'efficienza dialitica senza prelievi dal circuito |  |  |
| Sistema inglobato nell’apparecchiatura, con visualizzazione a video, per la misura automatica non invasiva della pressione arteriosa (sistolica e diastolica) e della frequenza cardiaca in corso di trattamento, con possibilità di impostare la soglia di allarme e gli intervalli di misura. Completo di bracciali di varie misure (es. per obesi, per pazienti di piccola taglia) |  |  |
| Trattamento |  |  |
| Range flussi: - Flusso ematico (QB): 0-500 ml/min - Flusso dialisato (QD): 300-700 ml/min |  |  |
| Possibilità di effettuare dialisi extracorporea (HD) anche in modalità ago singolo |  |  |
| Possibilità di variare, anche durante il trattamento, la concentrazione di sodio e di bicarbonato |  |  |
| Pompa della eparina incorporata, con velocità programmabile, allarme di fine infusione, possibilità di impostare lo spegnimento anticipato rispetto al termine della dialisi |  |  |
| Possibilità di variare la temperatura del dialisato durante tutte le fasi del trattamento |  |  |
| Possibilità di esecuzione di UF isolata |  |  |
| Possibilità di effettuare dialisi con tampone citrato |  |  |

| Caratteristiche migliorative | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Sicurezza |  |  |
| Possibilità di monitoraggio postpompa dei regimi pressori e/o della reologia del circuito all'ingresso del dializzatore |  |  |
| Presenza di una vaschetta di raccolta con sensore di umidità integrato |  |  |
| Trattamento |  |  |
| Possibilità di passare da metodica con ago doppio a quella ad ago singolo (no sistema click-clack) |  |  |
| Presenza di un sistema di gestione automatizzata (senza manovre da parte dell'operatore) delle procedure di inizio e fine trattamento e restituzione |  |  |
| Software di controllo per l'ottimizzazione dei flussi di reinfusione che, monitorando le variabili di Ultrafiltrazione (UF) e Pressione di TransMembrana (TMP), dia suggerimenti sulle modifiche delle condizione operative o le modifichi automaticamente attraverso sistemi a retroazione ad ansa chiusa | N/A |  |
| Misura di ricircolo dell'accesso vascolare con eventuale visualizzazione del risultato sul display | N/A |  |
| Sistema dedicato alla prevenzione degli episodi ipotensivi con metodologia in biofeedback con controllo a retroazione dei parametri | N/A |  |
| Sistema per la determinazione del volume ematico critico (RBV critico) | N/A |  |
| Presenza di sensori di volume ematico, saturazione ossigeno e spettrofotometro integrati senza disposable aggiuntivo, funzionanti in tutti i tipi di trattamenti, con visualizzazione a display |  |  |
| Presenza di un sistema integrato per la misurazione continua della concentrazione ureica nel dialisato esausto, in grado di determinare Kt/V e URR | N/A |  |
| Possibilità durante un trattamento di HDF online di passare in HD e successivamente di tornare in HDF online |  |  |
| Sicurezza/Trattamento |  |  |
| Possibilità di effettuare trattamenti emodialitici isotermici con biofeedback in continuo della temperatura ematica del paziente senza intervento manuale dell'operatore |  |  |
| Criteri ambientali |  |  |
| Sistema programmabile automatico di risparmio del concentrato in attesa del collegamento al paziente (somma Flusso Dialisato e Flusso Pompa Sangue) |  |  |
| Possibilità di regolazione del flusso del dialisato in relazione al reale flusso sangue |  |  |
| Peso e volume delle soluzioni concentrate offerte | N/A |  |
| Dializzatore |  |  |
| Filtro HD basso flusso Clearance dell’urea con superficie compresa tra 1,4 mq e 1,6 mq, considerando un valore di Qb=300 ml/min, Qd=500ml/min e Qf=0 |  |  |
| Filtro HD basso flusso Clearance dell’urea con superficie compresa tra 1,61 mq e 1,89 mq, considerando un valore di Qb=300 ml/min, Qd=500ml/min e Qf=0 |  |  |
| Filtro HD basso flusso Clearance dell’urea con superficie compresa tra 1,9 mq e 2,3 mq, considerando un valore di Qb=300 ml/min, Qd=500ml/min e Qf=0 |  |  |
| Filtro HD basso flusso Clearance della creatinina con superficie compresa tra 1,4 mq e 1,6 mq, considerando un valore di Qb=300 ml/min, Qd=500ml/min e Qf=0 |  |  |
| Filtro HD basso flusso Clearance della creatinina con superficie compresa tra 1,61 mq e 1,89 mq, considerando un valore di Qb=300 ml/min, Qd=500ml/min e Qf=0 |  |  |
| Filtro HD basso flusso Clearance della creatinina con superficie compresa tra 1,9 mq e 2,3 mq, considerando un valore di Qb=300 ml/min, Qd=500ml/min e Qf=0 |  |  |
| Filtro HD alto flusso Clearance dei fosfati con superficie compresa tra 1,5 mq e 1,89 mq, considerando un valore di Qb=300 ml/min, Qd=500ml/min e Qf=0 |  |  |
| Filtro HD alto flusso Clearance dei fosfati con superficie compresa tra 1,9 mq e 2,3 mq, considerando un valore di Qb=300 ml/min, Qd=500ml/min e Qf=0 |  |  |
| Filtro HD alto flusso Clearance della vitamina B12 con superficie compresa tra 1,5 mq e 1,89 mq, considerando un valore di Qb=300 ml/min, Qd=500ml/min e Qf=0 |  |  |
| Filtro HD alto flusso Clearance della vitamina B12 con superficie compresa tra 1,9 mq e 2,3 mq, considerando un valore di Qb=300 ml/min, Qd=500ml/min e Qf=0 |  |  |
| Filtro HDF online Clearance dei fosfati con superficie compresa tra 1,5 mq e 1,89 mq, considerando un valore di Qb=300 ml/min, Qd=500ml/min e Qf=0 |  |  |
| Filtro HDF online Clearance dei fosfati con superficie compresa tra 1,9 mq e 2,3 mq, considerando un valore di Qb=300 ml/min, Qd=500ml/min e Qf=0 |  |  |
| Filtro HDF online Clearance della vitamina B12 con superficie compresa tra 1,5 mq e 1,89 mq, considerando un valore di Qb=300 ml/min, Qd=500ml/min e Qf=0 |  |  |
| Filtro HDF online Clearance della vitamina B12 con superficie compresa tra 1,9 mq e 2,3 mq, considerando un valore di Qb=300 ml/min, Qd=500ml/min e Qf=0 |  |  |
| Filtro HDF online Coefficiente di Sieving della ß2 microglobulina, considerando un valore di Qb=300 ml/min, Qd=500ml/min e Qf=60ml/min |  |  |

Le caratteristiche contrassegnate con “N/A” non saranno sottoposte né a comprova documentale né a verifica tecnica.