Allegato 11 – Riferimenti documentali

GARA A PROCEDURA APERTA IN 4 LOTTI PER LA CONCLUSIONE, IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO, DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI ATTIVI E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID SIGEF 1766

# LOTTO 1 – DEFIBRILLATORI MONOCAMERALI AD ALTA ENERGIA STANDARD

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Modo di stimolazione VVI-VVIR |  |  |
| Volume ≤37 cc |  |  |
| Energia erogata di almeno 35J |  |  |
| Disponibilità di modelli compatibili sia con attacco DF1 che attacco in linea DF4 |  |  |
| Regolazione automatica della sensibilità |  |  |
| Criteri per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie ventricolari (minimo onset e/o stability) |  |  |
| Possibilità di esclusione via software del coil SVC e/o della cassa dal circuito di shock |  |  |
| Sistema diagnostico con memorizzazione EGM su più canali |  |  |
| Possibilità di visualizzare trend diagnostici e trend dei parametri elettrici |  |  |
| Funzione di avviso su parametri elettrici e/o clinici o direttamente da device o da monitoraggio remoto consultabile dal medico |  |  |
| Terapia ATP (Anti-Tachy-Pacing) ventricolari prima o durante la carica dei condensatori |  |  |
| Possibilità di eseguire SEF da programmatore |  |  |
| Comunicazione RF tra programmatore e dispositivo |  |  |
| Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio) |  |  |
| Elettrocatetere ventricolare con disponibilità di fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil |  |  |

| Caratteristiche migliorative Vi | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| V1 – Almeno un algoritmo aggiuntivo per la discriminazione delle aritmie ventricolari basato sull’analisi del QRS |  |  |
| V2 – Algoritmi dedicati al riconoscimento diretto della fibrillazione atriale |  |  |
| V3 – Algoritmo di monitoraggio dell’integrità dell’elettrodo ventricolare con avviso dedicato e possibilità di riprogrammazione automatica dei criteri di discriminazione in caso di rilevamento di potenziale frattura |  |  |
| V4 – Monitoraggio dello scompenso cardiaco mediante valutazione poliparametrica (almeno tre parametri tra: frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, peso paziente, variabilità frequenza cardiaca, frequenza respiratoria) |  |  |
| V5 – Longevità ≥ 10 anni |  |  |
| V6 – Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1.5 Tesla con soddisfazione dei criteri “MR-conditional” estesa anche all’elettrocatetere |  |  |
| V7 - Servizio di Assistenza Tecnica e Post-Vendita | N/A |  |
| V8 - Servizio di Formazione | N/A |  |

# LOTTO 2 – DEFIBRILLATORI MONOCAMERALI AD ALTA ENERGIA CON FUNZIONI AVANZATE

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Modo di stimolazione VVI-VVIR |  |  |
| Volume ≤37 cc |  |  |
| Energia erogata di almeno 35 J |  |  |
| Disponibilità di modelli compatibili sia con attacco DF1 che attacco in linea DF4 |  |  |
| Regolazione automatica della sensibilità |  |  |
| Criteri per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie ventricolari (minimo onset e/o stability) |  |  |
| Possibilità di esclusione via software del coil SVC e/o della cassa dal circuito di shock |  |  |
| Sistema diagnostico con memorizzazione EGM su più canali |  |  |
| Possibilità di visualizzare trend diagnostici e trend dei parametri elettrici |  |  |
| Funzione di avviso su parametri elettrici e/o clinici o direttamente da device o da monitoraggio remoto consultabile dal medico |  |  |
| Terapia ATP (Anti-Tachy-Pacing) ventricolari prima o durante la carica dei condensatori |  |  |
| Possibilità di eseguire SEF da programmatore |  |  |
| Comunicazione RF tra programmatore e dispositivo |  |  |
| Monitoraggio dello scompenso cardiaco mediante valutazione poliparametrica (almeno tre parametri tra: frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, peso paziente, variabilità frequenza cardiaca) |  |  |
| Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio) |  |  |
| Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1.5 Tesla con soddisfazione dei criteri “MR-conditional” |  |  |
| Elettrocatetere ventricolare con disponibilità di fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil, labeling di compatibilità per l’utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1.5 Tesla |  |  |

| Caratteristiche migliorative Vi | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| V1 - Almeno un algoritmo aggiuntivo per la discriminazione delle aritmie ventricolari basato sull’analisi del QRS |  |  |
| V2 - Algoritmi dedicati al riconoscimento diretto della fibrillazione atriale |  |  |
| V3 - Algoritmo di monitoraggio dell’integrità dell’elettrodo ventricolare con avviso dedicato e possibilità di riprogrammazione automatica dei criteri di discriminazione in caso di rilevamento di potenziale frattura |  |  |
| V4 - Longevità ≥ 10 anni |  |  |
| V5 – Algoritmo specifico per il riconoscimento di oversensing di onda T |  |  |
| V6 – Diagnostica del monitoraggio delle apnee notturne |  |  |
| V7 – Monitoraggio remoto con trasmissione automatica quotidiana dei dati di default |  |  |
| V8 - Compatibilità con risonanza magnetica (“MRI conditional”) total body a 1.5 Tesla |  |  |
| V9 – Compatibilità con risonanza magnetica (“MRI conditional”) a 3.0 Tesla |  |  |
| V10 - Servizio di Assistenza Tecnica e Post-Vendita | N/A |  |
| V11 - Servizio di Formazione | N/A |  |

# LOTTO 3 – DEFIBRILLATORI BICAMERALI  AD ALTA ENERGIA STANDARD

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Modo di stimolazione DDD-DDDR |  |  |
| Volume ≤ 41 cc |  |  |
| Energia erogata di almeno 35 J |  |  |
| Disponibilità di modelli compatibili sia con attacco DF1 che attacco in linea DF4 |  |  |
| Regolazione automatica della sensibilità |  |  |
| Criteri per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie ventricolari (minimo onset e/o stability e criteri bicamerali) |  |  |
| Possibilità di esclusione via software del coil SVC e/o della cassa dal circuito di shock |  |  |
| Sistema diagnostico con memorizzazione EGM su più canali |  |  |
| Possibilità di visualizzare trend diagnostici e trend dei parametri elettrici |  |  |
| Funzione di avviso su parametri elettrici e/o clinici direttamente da device o da monitoraggio remoto consultabile dal medico |  |  |
| Terapia ATP (Anti-Tachy-Pacing) ventricolari prima o durante la carica dei condensatori |  |  |
| Possibilità di eseguire SEF da programmatore |  |  |
| Comunicazione RF tra programmatore e dispositivo |  |  |
| Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio) |  |  |
| Ritardo AV variabile programmabile almeno fino a 250 ms provvisto di isteresi con funzione di ricerca del ritmo intrinseco o altro algoritmo dedicato per minimizzare la stimolazione ventricolare non necessaria |  |  |
| Cambio modo in caso di aritmia atriale, con commutazione in modalità di non trascinamento |  |  |
| Elettrocatetere ventricolare con disponibilità di fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil |  |  |
| Elettrocatetere atriale bipolare con disponibilità di - Curvatura retta e/o preformata a J - Sistema di fissazione attiva e/o passiva - Sistema di rilascio di steroide - Diametro massimo 8 Fr |  |  |

| Caratteristiche migliorative Vi | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| V1 - Algoritmo di monitoraggio dell’integrità dell’elettrodo ventricolare con avviso dedicato e possibilità di riprogrammazione automatica dei criteri di discriminazione in caso di rilevamento di potenziale frattura |  |  |
| V2 – Algoritmo specifico di commutazione automatica AAI-DDD e viceversa in caso di blocco |  |  |
| V3 – Monitoraggio dello scompenso cardiaco mediante valutazione poliparametrica (almeno tre parametri tra: frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, peso paziente, variabilità frequenza cardiaca, frequenza respiratoria) |  |  |
| V4 - Longevità ≥ 8 anni |  |  |
| V5 – Possibilità di programmare una frequenza massima di stimolazione anche all’interno della zona di detezione di tachicardia |  |  |
| V6 – Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1.5 Tesla con soddisfazione dei criteri “MR-conditional” estesa anche all’elettrocatetere |  |  |
| V7 - Servizio di Assistenza tecnica e post-vendita | N/A |  |
| V8 - Servizio di Formazione | N/A |  |

# Lotto 4 – DEFIBRILLATORI BICAMERALI AD ALTA ENERGIA CON FUNZIONI AVANZATE

| Caratteristiche minime | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Modo di stimolazione DDD-DDDR |  |  |
| Volume ≤ 41 cc |  |  |
| Energia erogata di almeno 35 J |  |  |
| Disponibilità di modelli compatibili sia con attacco DF1 che attacco in linea DF4 |  |  |
| Regolazione automatica della sensibilità |  |  |
| Criteri per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie ventricolari (minimo onset e/o stability e criteri bicamerali) |  |  |
| Possibilità di esclusione via software del coil SVC e/o della cassa dal circuito di shock |  |  |
| Sistema diagnostico con memorizzazione EGM su più canali |  |  |
| Possibilità di visualizzare trend diagnostici e trend dei parametri elettrici |  |  |
| Funzione di avviso su parametri elettrici e/o clinici o direttamente da device o da monitoraggio remoto consultabile dal medico |  |  |
| Terapia ATP (Anti-Tachy-Pacing) ventricolari prima o durante la carica dei condensatori |  |  |
| Possibilità di eseguire SEF da programmatore |  |  |
| Comunicazione RF tra programmatore e dispositivo |  |  |
| Sistema di controllo remoto (compresa fornitura di trasmettitore e servizio) |  |  |
| Ritardo AV variabile programmabile almeno fino a 250 ms provvisto di isteresi con funzione di ricerca del ritmo intrinseco o altro algoritmo dedicato per minimizzare la stimolazione ventricolare non necessaria |  |  |
| Cambio modo in caso di aritmia atriale, con commutazione in modalità di non trascinamento |  |  |
| Monitoraggio dello scompenso cardiaco mediante valutazione poliparametrica (almeno tre parametri tra: frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, peso paziente, variabilità frequenza cardiaca) |  |  |
| Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1.5 Tesla con soddisfazione dei criteri “MR-conditional” |  |  |
| Elettrocatetere ventricolare con disponibilità di fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil, labeling di compatibilità per l’utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1.5 Tesla |  |  |
| Elettrocatetere atriale bipolare con disponibilità di - Curvatura retta e/o preformata a J - Sistema di fissazione attiva e/o passiva - Sistema di rilascio di steroide - Diametro massimo 8 Fr - Labeling di compatibilità per l’utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1.5 Tesla |  |  |

| Caratteristiche migliorative Vi | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| V1 - Algoritmo specifico di commutazione automatica AAI-DDD e viceversa in caso di blocco |  |  |
| V2 – Possibilità di trattamento delle aritmie atriali con ATP |  |  |
| V3 - Algoritmo di monitoraggio dell’integrità dell’elettrodo ventricolare con avviso dedicato e possibilità di riprogrammazione automatica dei criteri di discriminazione in caso di rilevamento di potenziale frattura |  |  |
| V4 - Longevità ≥ 8 anni |  |  |
| V5 – Algoritmo specifico per il riconoscimento di oversensing di onda T |  |  |
| V6 – Diagnostica del monitoraggio delle apnee notturne |  |  |
| V7 – Monitoraggio remoto con trasmissione automatica quotidiana dei dati di default |  |  |
| V8 – Compatibilità con risonanza magnetica (“MRI conditional”) total body a 1.5 Tesla |  |  |
| V9 – Compatibilità con risonanza magnetica (“MRI conditional) a 3.0 Tesla |  |  |
| V10 - Servizio di Assistenza Tecnica e Post-Vendita | N/A |  |
| V11 - Servizio di Formazione | N/A |  |

Le caratteristiche contrassegnate con “N/A” saranno oggetto di valutazione discrezionale della Commissione giudicatrice esclusivamente sulla base della Relazione Tecnica conforme all'Allegato 3.

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.