ALLEGATO 13 – Riferimenti documentali

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA, DI DIALISI PERITONEALE, DI FILTRI E TRATTAMENTI «SPECIALI» DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ED. 5

ID 2757

# LOTTO 1 TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA

Per ogni caratteristica tecnica elencata nella colonna “Caratteristica minima” o “Caratteristica migliorativa” compilare le tabelle seguenti riportando nella colonna “Nome file allegato” il nome del file caricato a Sistema a comprova della caratteristica e nella colonna “Riferimento pagina e/o Paragrafo” indicare il riferimento numerico della pagina o del paragrafo del file allegato a Sistema a comprova della suddetta caratteristica.

CARATTERISTICHE MINIME

| Introduttive | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Monitor automatico, con display in lingua italiana e con circuito idraulico single-pass in dialisi, che deve garantire l'esecuzione di emodialisi a basso ed alto flusso e di emodiafiltrazione online. Il monitor deve visualizzare in tempo reale: - Flusso ematico (ml/min) - Flusso di infusione (ml/min) - Velocità di ultrafiltrazione (ml/ora) - Infusione totale (ml) - Ultrafiltrato totale (ml) - Tempo di dialisi effettuato e/o rimanente (min) |  |  |
| Il sistema deve garantire il monitoraggio di tutti i parametri del trattamento dialitico e il rilevamento di eventuali perdite ematiche con blocco automatico del trattamento (BLD). L'apparecchiatura deve prevedere, inoltre, il monitoraggio, con blocco automatico in caso di anomalie, dei seguenti parametri: - Pressione di aspirazione (Arteriosa) e di restituzione (Venosa) del sangue nel circuito extracorporeo; - Variazioni della conducibilità e della temperatura al di fuori del range impostato; - Rilevamento preciso ed affidabile della presenza di aria e sistemi di sicurezza per evitare l’embolia gassosa. |  |  |
| Preparazione/Fine lavoro |  |  |
| Programmazione di autoaccensione, priming automatico, lavaggio, autospegnimento a fine disinfezione e funzione autocheck prima dell’inizio trattamento |  |  |
| Preparazione del bagno di dialisi da polvere di bicarbonato, in dose per singola dialisi, e soluzione acida, liquida o in polvere |  |  |
| Disinfezione dell’apparecchio di dialisi termica e/o chimica |  |  |
| Sicurezza |  |  |
| Punto di prelievo del dialisato per controllo elettrolitico, batteriologico, endotossinico durante il trattamento |  |  |
| Batteria tampone che, in caso di assenza di alimentazione elettrica, garantisca il funzionamento dell’apparecchiatura in emergenza (pompa sangue funzionante e tutte le sicurezze attive) per almeno 10 minuti |  |  |
| Sistema per la memorizzazione dei dati del paziente e possibilità di trasferimento dei dati prodotti durante il trattamento dialitico a qualsiasi tipologia di rete informatica |  |  |
| Sicurezza/trattamento |  |  |
| Funzione di gestione rapida delle criticità cliniche del paziente con singolo comando che determini la riduzione immediata del QB (flusso ematico), posizionamento a UF minima |  |  |
| Presenza di un sistema di ultrafiltrazione dei fluidi per dialisi capace di erogare liquido ultrapuro per HD e liquido sterile e apirogeno per HDF secondo normative internazionali. |  |  |
| Sistema per la determinazione dell'efficienza dialitica senza prelievi dal circuito |  |  |
| Sistema integrato per la misura continua del Kt/V in HD e in HDF |  |  |
| Sistema inglobato nell’apparecchiatura, con visualizzazione a video, per la misura automatica non invasiva della pressione arteriosa (sistolica e diastolica) e della frequenza cardiaca in corso di trattamento, con possibilità di impostare la soglia di allarme e gli intervalli di misura. Completo di bracciali di varie misure (es. per obesi, per pazienti di piccola taglia) |  |  |
| Trattamento |  |  |
| Range flussi: - Flusso ematico (QB): 0-500 ml/min - Flusso dialisato (QD): 300-700 ml/min |  |  |
| Possibilità di effettuare dialisi extracorporea (HD) anche in modalità ago singolo non solo in modalità click-clack |  |  |
| Possibilità di variare, anche durante il trattamento, la concentrazione di sodio, di bicarbonato e temperatura |  |  |
| Pompa della eparina incorporata, con velocità programmabile, allarme di fine infusione, possibilità di impostare lo spegnimento anticipato rispetto al termine della dialisi |  |  |
| Possibilità di collegamento e operatività dell’apparecchiatura con sistemi di distribuzione centralizzata del concentrato acido |  |  |
| Possibilità di esecuzione di UF isolata |  |  |
| Possibilità di effettuare dialisi con tampone citrato |  |  |
| Filtri |  |  |
| Sterilizzazione non ETO |  |  |
| Coefficiente di Ultrafiltrazione (KUF): < 40 ml/mmHg/h per i trattamenti HD a basso flusso |  |  |
| Coefficiente di Ultrafiltrazione (KUF): ≥ 40 ml/mmHg/h per i trattamenti HD ad alto flusso e per i trattamenti HDF online |  |  |
| Metrature disponibili |  |  |
| Kit di materiale di consumo |  |  |
| Il materiale di consumo deve essere totalmente compatibile con l’Apparecchiatura oggetto della fornitura |  |  |
| Filtro/i |  |  |
| Coppia di linee ematiche: sterilizzazione non ETO; comprende una linea arteriosa e una linea venosa (oppure, a richiesta dell’Amministrazione, una linea venosa per dialisi monoago) complete di set eparina, circuiti e raccordi perfettamente adattabili alle Apparecchiature e tali da garantire sicurezza igienica e funzionale |  |  |
| Set di infusione se non preassemblato nella coppia di linee ematiche |  |  |
| - Soluzione acida e basica per bagno dialisi (non sono ammesse soluzioni in tanica): - Perfettamente compatibile con le componenti dell'Apparecchiatura; - Completa di raccordi tali da garantire sicurezza igienica e funzionale; - Soluzione basica in liquido concentrato sterile oppure in polvere (da cui origini un liquido ultrapuro); Soluzione acida in liquido concentrato, secondo gli standard definiti dalla Farmacopea europea, oppure in polvere con formula di composizione da stabilire, a richiesta dell’Amministrazione. |  |  |
| Disinfettanti/disincrostanti perfettamente compatibili con l’Apparecchiatura ed i materiali offerti. |  |  |

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE

| Sicurezza | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Possibilità di monitoraggio post pompa, dei regimi pressori e/o della reologia del circuito all'ingresso del dializzatore in tutte le tipologie di trattamento oggetto della fornitura |  |  |
| Presenza di sensore esterno che valuti la perdita del circuito ematico extracorporeo (no sensore BLD - Blood Leak Detector) |  |  |
| Processi di preparazione dei fluidi per dialisi: sistemi implementati |  |  |
| Trattamento |  |  |
| Software di controllo per l'ottimizzazione dei flussi di reinfusione che, monitorando le variabili di Ultrafiltrazione (UF) e Pressione di TransMembrana (TMP), dia suggerimenti sulle modifiche delle condizioni operative o le modifichi automaticamente attraverso sistemi a retroazione ad ansa chiusa |  |  |
| Sistema integrato per la misura automatica di ricircolo dell’accesso vascolare con visualizzazione della misura percentuale, puntuale o binaria, del risultato sul display principale e/o menù dedicato |  |  |
| Sistema dedicato alla prevenzione degli episodi ipotensivi con metodologia in biofeedback con controllo a retroazione dei parametri |  |  |
| Presenza di sensori di volume ematico, saturazione ossigeno, urea rimossa ed altri eventuali, integrati senza disposable aggiuntivo, funzionanti in tutti i tipi di trattamenti, con visualizzazione a display, finalizzati al controllo della stabilità emodinamica e/o della efficienza dialitica |  |  |
| Presenza di un sistema di gestione automatizzata (senza manovre da parte dell'operatore) delle procedure di inizio e/o fine trattamento e restituzione |  |  |
| Possibilità di eseguire le configurazioni Ago Doppio o Ago Singolo Doppia pompa nelle modalità di trattamento di emodialisi (HD) ed emodiafiltrazione online (HDF OL) con un unico circuito extracorporeo |  |  |
| Sistema ematico air-free, senza contatto sangue-aria |  |  |
| Criteri ambientali | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| Sistemi/tecnologie, implementati nella apparecchiatura dialitica, e/o funzioni offerte incluse nel service, finalizzati al risparmio energetico e nell'ottica di una transizione ecologica del trattamento dialitico |  |  |
| Sistema programmabile automatico di risparmio del concentrato in attesa del collegamento al paziente (somma Flusso Dialisato e Flusso Pompa Sangue) |  |  |
| Dializzatore |  |  |
| Filtro HD basso flusso Clearance dei fosfati con superficie compresa tra 1,8 mq e 2,2 mq e considerando un valore di Qb=300 ml/min, Qd=500ml/min e Qf=0 |  |  |
| Filtro HD basso flusso Clearance della vitamina B12 con superficie compresa tra 1,8 mq e 2,2 mq, considerando un valore di Qb=300 ml/min, Qd=500ml/min e Qf=0 |  |  |
| Filtro HD alto flusso Clearance dei fosfati con superficie compresa tra 1,5 mq e 1,9 mq, considerando un valore di Qb=300 ml/min, Qd=500ml/min e Qf=0 Per 240 < Vi < 260: Ci = (Vi – 240) / 20 Per Vi ≥ 260: Ci = 1 Per Vi ≤ 240: Ci = 0 (Vi espresso in ml/min) |  |  |
| Filtro HD alto flusso Clearance dei fosfati con superficie compresa tra 1,91 mq e 2,3 mq, considerando un valore di Qb=300 ml/min, Qd=500ml/min e Qf=0 |  |  |
| Filtro HD alto flusso Clearance della vitamina B12 con superficie compresa tra 1,5 mq e 1,9 mq, considerando un valore di Qb=300 ml/min, Qd=500ml/min e Qf=0 |  |  |
| Filtro HD alto flusso Clearance della vitamina B12 con superficie compresa tra 1,91 mq e 2,3 mq, considerando un valore di Qb=300 ml/min, Qd=500ml/min e Qf=0 |  |  |
| Filtro HDF online Clearance dei fosfati con superficie compresa tra 1,5 mq e 1,9 mq, considerando un valore di Qb=300 ml/min, Qd=500ml/min e Qf=0 |  |  |
| Filtro HDF online Clearance dei fosfati con superficie compresa tra 1,91 mq e 2,3 mq, considerando un valore di Qb=300 ml/min, Qd=500ml/min e Qf=0 |  |  |
| Filtro HDF online Clearance della vitamina B12 con superficie compresa tra 1,5 mq e 1,9 mq, considerando un valore di Qb=300 ml/min, Qd=500ml/min e Qf=0 |  |  |
| Filtro HDF online Clearance della vitamina B12 con superficie compresa tra 1,91 mq e 2,3 mq, considerando un valore di Qb=300 ml/min, Qd=500ml/min e Qf=0 |  |  |
| Filtro HDF online Coefficiente di Sieving della ß2 microglobulina, considerando un valore di Qb=300 ml/min, Qd=500 ml/min e Qf=60ml/min Per 0,8 < Vi < 1: Ci = (Vi – 0,8) / 0,2 Per Vi ≥ 1: Ci = 1 Per Vi ≤ 0,8: Ci = 0 (Vi espresso in numero adimensionale) |  |  |

# LOTTO 2 SUB-LOTTO 2.1 TRATTAMENTI DI DIALISI PERITONEALE AUTOMATIZZATA (APD)

Per ogni caratteristica tecnica elencata nella colonna “Caratteristica minima” o “Caratteristica migliorativa” compilare le tabelle seguenti riportando nella colonna “Nome file allegato” il nome del file caricato a Sistema a comprova della caratteristica e nella colonna “Riferimento pagina e/o Paragrafo” indicare il riferimento numerico della pagina o del paragrafo del file allegato a Sistema a comprova della suddetta caratteristica.

CARATTERISTICHE MINIME

| Apparecchiatura | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Unità dialitica semiautomatica in grado di eseguire tutte le metodiche di APD: Tidal, CCPD, NIPD, NTPD, IPD |  |  |
| funzionamento con corrente elettrica (monofase) della rete domestica a 220 V |  |  |
| strumento portatile |  |  |
| Possibilità di concentrazione e volume ultima sacca diversa dalle altre |  |  |
| Durata del trattamento fino ad almeno 10 ore |  |  |
| Volume totale di trattamento variabile in un range compreso fra un limite minimo non superiore a 3 litri e un limite massimo non inferiore a 25 litri |  |  |
| Volume di carico variabile in un range compreso tra un limite minimo non superiore a 500 ml e un limite massimo non inferiore a 3 litri |  |  |
| Scarichi totali Tidal programmabili |  |  |
| Presenza di sistemi di allarme per temperatura, difficoltà di infusione, drenaggio insufficiente e interruzione energia elettrica |  |  |
| Possibilità di memorizzazione del programma dialitico |  |  |
| Istruzioni e messaggi sul display almeno nelle seguenti lingue: italiano, inglese, tedesco e francese |  |  |
| Materiale di consumo |  |  |
| Trattamento con soluzioni di scambio contenenti quale sostanza tampone lattato (range 10 – 40 mmol/l) e/o bicarbonato puro (range 10-40 mmol/l) e/o bicarbonato e lattato (range 10-40 mmol/l), glucosio come agente osmotico a diverse concentrazioni (range 1,3-4,6 %) ed elettroliti (Na+ 130-140 mEq/l, K+ 0-3 mEq/l, Ca++ 2,5-3,5 mEq/l, Mg++ 0,5-1,5 mEq/l) |  |  |
| Sacche con agente osmotico glucosio contenenti tra i 2 e i 5 litri di soluzione dializzante |  |  |
| Sacche apirogene sterilizzate a vapore inserite in un contenitore trasparente plastico non rigido apribile senza l'ausilio di taglienti fornite di tappo o tubicino per l'introduzione di farmaci direttamente nella sacca al fine di miscelarli correttamente alla soluzione |  |  |

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE

| Apparecchiatura | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Massima leggerezza, compattezza, dimensioni e peso ridotti, di facile trasportabilità anche con autovettura |  |  |
| Profilo di sicurezza nella connessione paziente per il numero di aperture del sistema |  |  |
| Caratteristiche del software gestionale con particolare riferimento alla possibilità di gestione automatizzata del volume di scarico e di personalizzazione del trattamento |  |  |
| Presenza di sistemi informativi che prevedano, oltre al monitoraggio da remoto dell’andamento dell'APD, la possibilità per gli operatori del centro di dialisi di modificare la prescrizione senza l'intervento del paziente. |  |  |
| Riconoscimento automatico delle sacche di soluzione dializzante per ridurre la possibilità di errore da parte del paziente |  |  |
| In caso di interruzione dell'alimentazione il cycler deve essere in grado di proseguire la fase di trattamento in corso (carico o scarico) |  |  |
| In caso di interruzione dell'alimentazione il cycler deve essere in grado di mantenere la memoria dello stato di avanzamento del trattamento e di riprendere dal punto in cui si è interrotto |  |  |
| Dialisi pediatrica: valutazione peso minimo ed età dei pazienti, disponibilità di programmi per la gestione di volumi infusionali ridotti e disponibilità di un kit dedicato |  |  |
| Disponibilità di software e/o hardware per la gestione e la elaborazione dei dati relativi alla efficienza dialitica |  |  |
| Soluzioni | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| Tipologia di soluzioni e tamponi disponibili |  |  |
| Bicarbonato 35-40 mEq/l o Bicarbonato/Lattato 35-40 mEq/l in sacca per esecuzione PET |  |  |
| Disponibilità di sacche con altro agente osmotico |  |  |
| Trattamento con soluzioni di scambio a ph > 7, contenenti quale sostanza tampone lattato (range 10 – 40 mmol/l) e/o bicarbonato puro (range 10-40 mmol/l) e/o bicarbonato e lattato (range 10-40 mmol/l), glucosio come agente osmotico a diverse concentrazioni (range 1,3-4,6 %) ed elettroliti (Na+ 130-140 mEq/l, K+ 0-3 mEq/l, Ca++ 2,5-3,5 mEq/l, Mg++ 0,5-1,5 mEq/l) |  |  |
| Servizi |  |  |
| Frequenza della consegne |  |  |
| Ritiro delle sacche dal domicilio del paziente e consegna all'Ospedale quando il paziente termina la DP (in caso di trapianto, cambio metodica, decesso) |  |  |
| Addestramento al personale della RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) o di altra residenza |  |  |
| Consegna macchina sostitutiva (in caso di guasto dell’apparecchiatura) al domicilio del paziente |  |  |

# LOTTO 2 SUB-LOTTO 2.2 TRATTAMENTI DI DIALISI PERITONEALE MANUALE (CAPD)

Per ogni caratteristica tecnica elencata nella colonna “Caratteristica minima” o “Caratteristica migliorativa” compilare le tabelle seguenti riportando nella colonna “Nome file allegato” il nome del file caricato a Sistema a comprova della caratteristica e nella colonna “Riferimento pagina e/o Paragrafo” indicare il riferimento numerico della pagina o del paragrafo del file allegato a Sistema a comprova della suddetta caratteristica.

CARATTERISTICHE MINIME

| Materiale di consumo | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Trattamento con soluzioni di scambio contenenti quale sostanza tampone lattato (range 10 – 40 mmol/l) e/o bicarbonato puro (range 10-40 mmol/l) e/o bicarbonato e lattato (range 10-40 mmol/l), glucosio come agente osmotico a diverse concentrazioni (range 1,3-4,3 %) ed elettroliti (Na+ 130-140 mEq/l, K+ 0-3 mEq/l, Ca++ 2,5-3,5 mEq/l, Mg++ 0,5-1,5 mEq/l) |  |  |
| Sacche apirogene sterilizzate a vapore inserite in un contenitore trasparente plastico non rigido apribile senza l'ausilio di taglienti fornite di tappo o tubicino per l'introduzione di farmaci direttamente nella sacca al fine di miscelarli correttamente alla soluzione |  |  |
| Doppia sacca con linee di connessione a Y |  |  |
| Assenza di disinfettante in linea |  |  |
| Disponibilità di sacche da 2 litri e/o da 2,5 litri di soluzione di dialisi con annessa sacca di scarico |  |  |

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE

| Soluzioni | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- |
| Tipologia di soluzioni e tamponi disponibili |  |  |
| Bicarbonato 35-40 mEq/l o Bicarbonato/Lattato 35-40 mEq/l in sacca per esecuzione PET |  |  |
| Disponibilità di sacche con altro agente osmotico |  |  |
| Trattamento con soluzioni di scambio a ph > 7, contenenti quale sostanza tampone lattato (range 10 – 40 mmol/l) e/o bicarbonato puro (range 10-40 mmol/l) e/o bicarbonato e lattato (range 10-40 mmol/l), glucosio come agente osmotico a diverse concentrazioni (range 1,3-4,6 %) ed elettroliti (Na+ 130-140 mEq/l, K+ 0-3 mEq/l, Ca++ 2,5-3,5 mEq/l, Mg++ 0,5-1,5 mEq/l) |  |  |
| Servizi |  |  |
| Frequenza della consegne |  |  |
| Ritiro delle sacche dal domicilio del paziente e consegna all'Ospedale quando il paziente termina la DP (in caso di trapianto, cambio metodica, decesso) |  |  |
| Addestramento al personale della RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) o di altra residenza |  |  |