ALLEGATO 13

RIFERIMENTI DOCUMENTALI

ID 2171

Lotto 1 – Tomografi Computerizzati (TC) General Purpose/Cardio - acquisto

| Caratteristiche minime | Verifica documentale | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| Gantry: |  |  |  |
| Diametro del tunnel ≥ 70 cm | SI |  |  |
| Tubo radiogeno: |  |  |  |
| Capacità termica anodica ≥ 7 MHU o, in alternativa, Raffreddamento dell'anodo in bagno d'olio ≥ 0,5 MHU | SI |  |  |
| Doppia macchia focale | SI |  |  |
| Generatore: |  |  |  |
| Potenza nominale massima ≥ 70 kW | SI |  |  |
| Tensione minima ≤ 80 kV e tensione massima ≥ 135 kV | SI |  |  |
| Corrente massima selezionabile sul protocollo clinico ≥ 600 mA | SI |  |  |
| Detettori: |  |  |  |
| Dimensione fisica del detettore lungo l'asse Z misurata all'isocentro ≥ 38 mm | SI |  |  |
| Numero di elementi per fila/riga di detettori fisicamente presenti nel piano XY ≥ 672 | SI |  |  |
| Tavolo porta paziente: |  |  |  |
| Massima lunghezza scansionabile ai raggi X del tavolo in scansione elicoidale ≥ 170 cm | SI |  |  |
| Minima altezza da terra ≤ 65 cm | SI |  |  |
| Carico massimo durante la scansione e la movimentazione verticale del tavolo in fase di posizionamento del paziente ≥ 200 kg | SI |  |  |
| Scansione assiale, elicoidale e dinamica: |  |  |  |
| Tempo di rotazione minimo su 360° ≤ 0,4 s | SI |  |  |
| Minimo 128 strati acquisiti o ricostruiti in singola rotazione su 360° | SI |  |  |
| Sistemi di riduzione della dose: |  |  |  |
| Software di riduzione della dose, con modulazione automatica della corrente lungo gli assi x, y e z in scansione assiale ed elicoidale e in funzione del profilo anatomico e morfologico del paziente | SI |  |  |
| Algoritmo iterativo di ultima generazione e di ultima introduzione sul mercato, basato su modellizzazioni di parti del processo di acquisizione e con elaborazioni nel campo dei dati grezzi e nel campo delle immagini | SI |  |  |
| Consolle di comando ed elaborazione di ultima generazione con elevata capacità di memoria e ampia capacità del disco per la memorizzazione degli esami. La consolle dovrà essere completa di tavolo, tastiera alfanumerica, mouse e monitor: |  |  |  |
| Un monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni ≥ 19” in grado di visualizzare immagini e/o parametri di acquisizione | SI |  |  |
| Conformità allo standard DICOM 3 con fornitura delle seguenti classi: Storage (Send/Receive), Query/Retrieve, Print, Get Worklist (HIS /RIS), MPPS, Storage Commitment, Viewer on CD/DVD, Structured Report | SI |  |  |
| Software di base: archiviazione automatica, Stampa automatica, Ricostruzioni multiplanari in tempo reale, 3D (ricostruzioni tridimensionali), VR (Volume Rendering), MPR (ricostruzioni multiplanari e curvilinee), Angio CT con algoritmo MIP (Maximum Intensity Projection) | SI |  |  |
| Software di acquisizione per la rimozione dell'artefatto metallico in unica scansione | SI |  |  |

| DISPOSITIVI OPZIONALI | Verifica documentale | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| Workstation di post-elaborazione indipendente dalla consolle di comando, di ultima generazione con elevata capacità di memoria e ampia capacità del disco per la memorizzazione degli esami. La workstation dovrà essere completa di tavolo, tastiera alfanumerica, mouse e monitor: |  |  |  |
| Monitor a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni ≥ 24” o, in alternativa, Due monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni ≥ 19” | SI |  |  |
| Conformità allo standard DICOM 3 con fornitura delle seguenti classi: Storage (Send/Receive), Query/Retrieve, Print, Storage Commitment, Viewer on CD/DVD | SI |  |  |
| Esportazione immagini, filmati e volumi 3D sia in formato DICOM che in formati non proprietari (ad esempio: jpeg, bitmap, AVI, …) | SI |  |  |
| Software di base: archiviazione automatica, Stampa automatica, Ricostruzioni multiplanari in tempo reale, 3D (ricostruzioni tridimensionali), VR (Volume Rendering), MPR (ricostruzioni multiplanari e curvilinee), Angio CT con algoritmo MIP (Maximum Intensity Projection) | SI |  |  |
| Software di simulazione e navigazione endoscopica | SI |  |  |
| Software di rimozione automatica dell'osso | SI |  |  |
| Software oncologico che garantisca una valutazione delle lesioni sulla base del volume e dei criteri internazionali riconosciuti, quali ad es. RECIST, WHO, etc. | SI |  |  |
| Pacchetto Software Cardio/Vascolare |  |  |  |
| Hardware e software dedicati all’esecuzione di esami coronarici e cardiologici in grado di espletare un’analisi quantitativa del calcio e morfologica delle arterie coronarie, con relativo monitor dedicato per la visualizzazione dell’ECG | SI |  |  |
| Software per lo studio del distretto cardiaco che ricostruisca automaticamente il cuore, differenziando le varie strutture (muscolo da coronarie) | SI |  |  |
| Software per la valutazione cinetica sul ventricolo | SI |  |  |
| Software per lo studio automatico dei vasi che comprenda il calcolo del livello di stenosi e la possibilità di misurazione di un trombo | SI |  |  |
| Software dedicato al preimpianto degli stent con produzione di relativo report | SI |  |  |
| Software per le procedure TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) |  |  |  |
| Software per le procedure TAVI. Analisi automatica di tutti i diametri per il calcolo della dimensione della valvola aortica | SI |  |  |
| Pacchetto Software Polmonare |  |  |  |
| Software per lo studio del nodulo polmonare che permetta il riconoscimento automatico, la segmentazione, ovvero la sua estrapolazione automatica dal background del parenchima polmonare, l'analisi morfologica e volumetrica del nodulo. Il software inoltre deve consentire il follow-up dei noduli polmonari, ovvero il calcolo del tempo di raddoppiamento del volume e della percentuale di accrescimento | SI |  |  |
| Software per la valutazione dell’enfisema | SI |  |  |
| Software per il riconoscimento anatomico delle strutture bronchiali e per la segmentazione automatica in 3D | SI |  |  |
| Pacchetto Software Neurologico |  |  |  |
| Software dedicato per la perfusione cerebrale | SI |  |  |
| Pacchetto Software Addome |  |  |  |
| Software per il calcolo dei volumi degli organi solidi addominali | SI |  |  |
| Software di navigazione dedicato allo studio del colon per l'identificazione e segnalazione automatica del polipo e possibilità di rimozione elettronica delle feci marcate con un'acquisizione prona e un'acquisizione supina | SI |  |  |
| Software per l’identificazione delle lesioni epatiche con analisi volumetrica delle lesioni | SI |  |  |
| Software Dentale |  |  |  |
| Software Dentale | SI |  |  |
| Software Fusione |  |  |  |
| Software di fusione immagini almeno PET, TC e RM | SI |  |  |
| Iniettore mezzo di contrasto |  |  |  |
| Iniettore di Mezzo di Contrasto per TC a doppia o tripla via e relativa consolle di comando con: Possibilità di memorizzare almeno 30 protocolli di iniezione; Scelta di flussi compresa almeno tra 0,5 e 9 ml/sec; Alert al raggiungimento della pressione limite; Carrello con ruote | SI |  |  |

| Caratteristiche migliorative | Verifica documentale | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| Gantry: |  |  |  |
| Diametro del tunnel [cm] | SI |  |  |
| Tubo radiogeno: |  |  |  |
| Potenza massima utile applicabile sul fuoco fine [kW] | SI |  |  |
| Generatore: |  |  |  |
| Potenza nominale massima [kW] | SI |  |  |
| Differenza tra tensione massima e tensione minima impostabili in uso clinico [kV] | SI |  |  |
| Corrente massima selezionabile sul protocollo clinico [mA] | SI |  |  |
| Detettori: |  |  |  |
| Numero di elementi, ad eccezione degli elementi dedicati esclusivamente alla calibrazione, per fila/riga di detettori fisicamente presenti nel piano XY | SI |  |  |
| Frequenza di campionamento [kHz] | SI |  |  |
| Tavolo porta paziente: |  |  |  |
| Movimentazione trasversale del lettino per un'ottimale centratura del cuore | SI |  |  |
| Tavolo, da offrire in alternativa al tavolo base, con una lunghezza scansionabile ai raggi X in scansione elicoidale ≥ 190 cm e con carico massimo durante la scansione e la movimentazione verticale del tavolo in fase di posizionamento del paziente ≥ 220 kg | SI |  |  |
| Scansione assiale, elicoidale e dinamica: |  |  |  |
| Tempo di rotazione minimo su 360° per tutti i protocolli clinici [s] | SI |  |  |
| Velocità di ricostruzione per immagini assiali di matrice 512x512, a partire dai dati grezzi, con algoritmo iterativo di ricostruzione delle immagini e al massimo livello di iterazione [n° immagini al secondo] | SI |  |  |
| Sistemi di riduzione della dose: |  |  |  |
| Software di riduzione della dose (ulteriore rispetto alla modulazione della corrente lungo gli assi x, y e z) che prevede l’attenuazione della radiazione diretta su organi sensibili quali iride, cristallino, mammella, tiroide e gonadi | SI |  |  |
| Possibilità di selezionare, da parte dell’utente nei protocolli di ricostruzione, diversi livelli dell'algoritmo iterativo oppure diversi livelli percentuali di riduzione della dose dell’algoritmo iterativo, lasciando invariati tutti gli altri parametri e senza modificare il protocollo clinico in uso | SI |  |  |
| Consolle di comando ed elaborazione di ultima generazione con elevata capacità di memoria e ampia capacità del disco per la memorizzazione degli esami. La consolle dovrà essere completa di tavolo, tastiera alfanumerica, mouse e monitor: |  |  |  |
| Un monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni ≥ 23” in grado di visualizzare sia immagini che parametri di acquisizione o, in alternativa, Due monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e in grado di visualizzare sia immagini che parametri di acquisizione ≥ 19” | SI |  |  |
| Conformità allo standard DICOM 3 con fornitura delle seguente classe: Enhanced | SI |  |  |
| Dispositivi opzionali |  |  |  |
| Workstation di post-elaborazione indipendente dalla consolle di comando, di ultima generazione con elevata capacità di memoria e ampia capacità del disco per la memorizzazione degli esami. La workstation dovrà essere completa di tavolo, tastiera alfanumerica, mouse e monitor: |  |  |  |
| Possibilità di esportare file in formato STL dalla consolle (per la stampa 3D) | SI |  |  |
| Pacchetto software Cardio/Vascolare |  |  |  |
| In caso di aritmia durante l’esecuzione dell’esame, l'apparecchiatura deve poter modificare la sua acquisizione, attendendo il battito successivo | SI |  |  |
| Risoluzione temporale [ms] | SI |  |  |
| Pacchetto software Neurologico |  |  |  |
| Possibilità di estendere il campo di acquisizione lungo l'asse Z | SI |  |  |

Lotto 2 – Tomografi Computerizzati (TC) per applicazioni avanzate

| Caratteristiche minime | Verifica documentale | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| Gantry: |  |  |  |
| Diametro del tunnel ≥ 70 cm | SI |  |  |
| Tubo radiogeno: |  |  |  |
| Capacità termica anodica ≥ 6,7 MHU o, in alternativa, Raffreddamento dell'anodo in bagno d'olio ≥ 0,5 MHU | SI |  |  |
| Doppia macchia focale | SI |  |  |
| Generatore: |  |  |  |
| Potenza nominale massima ≥ 100 kW | SI |  |  |
| Tensione minima ≤ 80 kV e tensione massima ≥ 135 kV | SI |  |  |
| Corrente massima selezionabile sul protocollo clinico ≥ 700 mA | SI |  |  |
| Detettori: |  |  |  |
| Dimensione fisica del detettore lungo l'asse Z misurata all'isocentro ≥ 80 mm o, in alternativa, Dimensione fisica del detettore lungo l'asse Z misurata all'isocentro ≥ 38 mm con doppio tubo radiogeno | SI |  |  |
| Numero di elementi per fila/riga di detettori fisicamente presenti nel piano XY ≥ 672 | SI |  |  |
| Tavolo porta paziente: |  |  |  |
| Massima lunghezza scansionabile ai raggi X del tavolo in scansione elicoidale ≥ 170 cm | SI |  |  |
| Minima altezza da terra ≤ 65 cm | SI |  |  |
| Carico massimo durante la scansione e la movimentazione verticale del tavolo in fase di posizionamento del paziente ≥ 200 kg | SI |  |  |
| Scansione assiale, elicoidale e dinamica: |  |  |  |
| Tempo di rotazione minimo su 360° ≤ 0,28 s | SI |  |  |
| Sistemi di riduzione della dose: |  |  |  |
| Software di riduzione della dose, con modulazione automatica della corrente lungo gli assi x, y e z in scansione assiale ed elicoidale e in funzione del profilo anatomico e morfologico del paziente | SI |  |  |
| Algoritmo iterativo di ultima generazione e di ultima introduzione sul mercato, basato su modellizzazioni di parti del processo di acquisizione e con elaborazioni nel campo dei dati grezzi e nel campo delle immagini | SI |  |  |
| Consolle di comando ed elaborazione di ultima generazione con elevata capacità di memoria e ampia capacità del disco per la memorizzazione degli esami. La consolle dovrà essere completa di tavolo, tastiera alfanumerica, mouse e monitor: |  |  |  |
| Un monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni ≥ 23” in grado di visualizzare sia immagini che parametri di acquisizione o, in alternativa, Due monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e in grado di visualizzare sia immagini che parametri di acquisizione ≥ 19” | SI |  |  |
| Conformità allo standard DICOM 3 con fornitura delle seguenti classi: Storage (Send/Receive), Query/Retrieve, Get Worklist (HIS /RIS), MPPS, Storage Commitment, Viewer on CD/DVD, Structured Report | SI |  |  |
| Software di base: archiviazione automatica, Ricostruzioni multiplanari in tempo reale, 3D (ricostruzioni tridimensionali), VR (Volume Rendering), MPR (ricostruzioni multiplanari e curvilinee), Angio CT con algoritmo MIP (Maximum Intensity Projection) | SI |  |  |
| Software di acquisizione per la rimozione dell'artefatto metallico in unica scansione | SI |  |  |

| DISPOSITIVI OPZIONALI | Verifica documentale | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| Workstation di post-elaborazione indipendente dalla consolle di comando, di ultima generazione con elevata capacità di memoria e ampia capacità del disco per la memorizzazione degli esami. La workstation dovrà essere completa di tavolo, tastiera alfanumerica, mouse e monitor: |  |  |  |
| Monitor a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni ≥ 24” o, in alternativa, Due monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni ≥ 19” | SI |  |  |
| Conformità allo standard DICOM 3 con fornitura delle seguenti classi: Storage (Send/Receive), Query/Retrieve, Print, Storage Commitment, Viewer on CD/DVD | SI |  |  |
| Esportazione immagini, filmati e volumi 3D sia in formato DICOM che in formati non proprietari (ad esempio: jpeg, bitmap, AVI, …) | SI |  |  |
| Software di base: archiviazione automatica, Stampa automatica, Ricostruzioni multiplanari in tempo reale, 3D (ricostruzioni tridimensionali), VR (Volume Rendering), MPR (ricostruzioni multiplanari e curvilinee), Angio CT con algoritmo MIP (Maximum Intensity Projection) | SI |  |  |
| Software di simulazione e navigazione endoscopica | SI |  |  |
| Software di rimozione automatica dell'osso | SI |  |  |
| Software oncologico che garantisca una valutazione delle lesioni sulla base del volume e dei criteri internazionali riconosciuti, quali ad es. RECIST, WHO, etc. | SI |  |  |
| Pacchetto Software Cardio/Vascolare |  |  |  |
| Hardware e software dedicati all’esecuzione di esami coronarici e cardiologici in grado di espletare un’analisi quantitativa del calcio e morfologica delle arterie coronarie, con relativo monitor dedicato per la visualizzazione dell’ECG. In caso di aritmia durante l’esecuzione dell’esame, l'apparecchiatura deve poter modificare la sua acquisizione, attendendo il battito successivo | SI |  |  |
| Software per lo studio del distretto cardiaco che ricostruisca automaticamente il cuore, differenziando le varie strutture (muscolo da coronarie) | SI |  |  |
| Software per la valutazione cinetica sul ventricolo | SI |  |  |
| Software per studio funzionale del distretto cardiaco, che comprenda le informazioni di frazione di eiezione e studio della parete del miocardio | SI |  |  |
| Software per lo studio automatico dei vasi che comprenda il calcolo del livello di stenosi e la possibilità di misurazione di un trombo | SI |  |  |
| Software dedicato al preimpianto degli stent con produzione di relativo report | SI |  |  |
| Software per le procedure TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) |  |  |  |
| Software per le procedure TAVI. Analisi automatica di tutti i diametri per il calcolo della dimensione della valvola aortica | SI |  |  |
| Pacchetto Software Polmonare |  |  |  |
| Software per lo studio del nodulo polmonare che permetta il riconoscimento automatico, la segmentazione, ovvero la sua estrapolazione automatica dal background del parenchima polmonare, l'analisi morfologica e volumetrica del nodulo. Il software inoltre deve consentire il follow-up dei noduli polmonari, ovvero il calcolo del tempo di raddoppiamento del volume e della percentuale di accrescimento | SI |  |  |
| Software per la valutazione dell’enfisema | SI |  |  |
| Software per il riconoscimento anatomico delle strutture bronchiali e per la segmentazione automatica in 3D | SI |  |  |
| Pacchetto Software Neurologico |  |  |  |
| Software dedicato per la perfusione cerebrale | SI |  |  |
| Pacchetto Software Addome |  |  |  |
| Software per il calcolo dei volumi degli organi solidi addominali | SI |  |  |
| Software di navigazione dedicato allo studio del colon per l'identificazione e segnalazione automatica del polipo e possibilità di rimozione elettronica delle feci marcate con un'acquisizione prona e un'acquisizione supina | SI |  |  |
| Software Fusione |  |  |  |
| Software di fusione immagini almeno PET, TC e RM | SI |  |  |
| Iniettore mezzo di contrasto |  |  |  |
| Iniettore di Mezzo di Contrasto per TC a doppia o tripla via e relativa consolle di comando con: Possibilità di memorizzare almeno 30 protocolli di iniezione; Scelta di flussi compresa almeno tra 0,5 e 9 ml/sec; Alert al raggiungimento della pressione limite; Carrello con ruote. | SI |  |  |

| Caratteristiche migliorative | Verifica documentale | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| Gantry: |  |  |  |
| Diametro del tunnel [cm] | SI |  |  |
| Tubo radiogeno: |  |  |  |
| Tripla macchia focale | SI |  |  |
| Potenza massima utile applicabile sul fuoco fine [kW] | SI |  |  |
| Generatore: |  |  |  |
| Differenza tra tensione massima e tensione minima impostabili in uso clinico [kV] | SI |  |  |
| Detettori: |  |  |  |
| Dimensione fisica del detettore lungo l'asse Z misurata all'isocentro pari a 160 mm | SI |  |  |
| Numero di elementi, ad eccezione degli elementi dedicati esclusivamente alla calibrazione, per fila/riga di detettori fisicamente presenti nel piano XY | SI |  |  |
| Frequenza di campionamento [kHz] | SI |  |  |
| Tavolo porta paziente: |  |  |  |
| Movimentazione trasversale del lettino per un'ottimale centratura del cuore | SI |  |  |
| Tavolo, da offrire in alternativa al tavolo base, con una lunghezza scansionabile ai raggi X in scansione elicoidale ≥ 190 cm e con carico massimo durante la scansione e la movimentazione verticale del tavolo in fase di posizionamento del paziente ≥ 220 kg | SI |  |  |
| Scansione assiale, elicoidale e dinamica: |  |  |  |
| Velocità di ricostruzione per immagini assiali di matrice 512x512, a partire dai dati grezzi, con algoritmo iterativo di ricostruzione delle immagini e al massimo livello di iterazione [n° immagini al secondo] | SI |  |  |
| Sistemi di riduzione della dose: |  |  |  |
| Software di riduzione della dose (ulteriore rispetto alla modulazione della corrente lungo gli assi x, y e z) che prevede l’attenuazione della radiazione diretta su organi sensibili quali iride, cristallino, mammella, tiroide e gonadi | SI |  |  |
| Possibilità di selezionare, da parte dell’utente nei protocolli di ricostruzione, diversi livelli dell'algoritmo iterativo oppure diversi livelli percentuali di riduzione della dose dell’algoritmo iterativo, lasciando invariati tutti gli altri parametri e senza modificare il protocollo clinico in uso | SI |  |  |
| Consolle di comando ed elaborazione di ultima generazione con elevata capacità di memoria e ampia capacità del disco per la memorizzazione degli esami. La consolle dovrà essere completa di tavolo, tastiera alfanumerica, mouse e monitor: |  |  |  |
| Conformità allo standard DICOM 3 con fornitura delle seguente classe: Enhanced | SI |  |  |
| Software per il post processing delle immagini acquisite in modalità Doppia Energia (DUAL ENERGY) |  |  |  |
| Acquisizione in doppia energia in un'unica scansione spirale continua | SI |  |  |
| Risoluzione temporale in spectral imaging intesa come ritardo di acquisizione da una vista a energia più bassa e quella a energia più alta [ms] | SI |  |  |
| Possibilità di ricostruzione di immagini monoenergetiche a partire dai dati grezzi | SI |  |  |
| Software per la separazione e l'analisi dei tessuti, in particolare calcio, iodio e acido urico | SI |  |  |
| Dispositivi opzionali |  |  |  |
| Workstation di post-elaborazione indipendente dalla consolle di comando, di ultima generazione con elevata capacità di memoria e ampia capacità del disco per la memorizzazione degli esami. La workstation dovrà essere completa di tavolo, tastiera alfanumerica, mouse e monitor: |  |  |  |
| Possibilità di esportare file in formato STL dalla consolle (per la stampa 3D) | SI |  |  |
| Pacchetto software Cardio/Vascolare |  |  |  |
| Risoluzione temporale [ms] | SI |  |  |
| Pacchetto software Neurologico |  |  |  |
| Possibilità di estendere il campo di acquisizione lungo l'asse Z | SI |  |  |

Lotto 3 – Tomografi Computerizzati (TC) General Purpose/Cardio -  PAY PER USE

| Caratteristiche minime | Verifica documentale | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| Gantry: |  |  |  |
| Diametro del tunnel ≥ 70 cm | SI |  |  |
| Tubo radiogeno: |  |  |  |
| Capacità termica anodica ≥ 7 MHU o, in alternativa, Raffreddamento dell'anodo in bagno d'olio ≥ 0,5 MHU | SI |  |  |
| Doppia macchia focale | SI |  |  |
| Generatore: |  |  |  |
| Potenza nominale massima ≥ 70 kW | SI |  |  |
| Tensione minima ≤ 80 kV e tensione massima ≥ 135 kV | SI |  |  |
| Corrente massima selezionabile sul protocollo clinico ≥ 600 mA | SI |  |  |
| Detettori: |  |  |  |
| Dimensione fisica del detettore lungo l'asse Z misurata all'isocentro ≥ 38 mm | SI |  |  |
| Numero di elementi per fila/riga di detettori fisicamente presenti nel piano XY ≥ 672 | SI |  |  |
| Tavolo porta paziente: |  |  |  |
| Massima lunghezza scansionabile ai raggi X del tavolo in scansione elicoidale ≥ 170 cm | SI |  |  |
| Minima altezza da terra ≤ 65 cm | SI |  |  |
| Carico massimo durante la scansione e la movimentazione verticale del tavolo in fase di posizionamento del paziente ≥ 200 kg | SI |  |  |
| Scansione assiale, elicoidale e dinamica: |  |  |  |
| Tempo di rotazione minimo su 360° ≤ 0,4 s | SI |  |  |
| Minimo 128 strati acquisiti o ricostruiti in singola rotazione su 360° | SI |  |  |
| Sistemi di riduzione della dose: |  |  |  |
| Software di riduzione della dose, con modulazione automatica della corrente lungo gli assi x, y e z in scansione assiale ed elicoidale e in funzione del profilo anatomico e morfologico del paziente | SI |  |  |
| Algoritmo iterativo di ultima generazione e di ultima introduzione sul mercato, basato su modellizzazioni di parti del processo di acquisizione e con elaborazioni nel campo dei dati grezzi e nel campo delle immagini | SI |  |  |
| Consolle di comando ed elaborazione di ultima generazione con elevata capacità di memoria e ampia capacità del disco per la memorizzazione degli esami. La consolle dovrà essere completa di tavolo, tastiera alfanumerica, mouse e monitor: |  |  |  |
| Un monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni ≥ 19” in grado di visualizzare immagini e/o parametri di acquisizione | SI |  |  |
| Conformità allo standard DICOM 3 con fornitura delle seguenti classi: Storage (Send/Receive), Query/Retrieve, Print, Get Worklist (HIS /RIS), MPPS, Storage Commitment, Viewer on CD/DVD, Structured Report | SI |  |  |
| Software di base: archiviazione automatica, Stampa automatica, Ricostruzioni multiplanari in tempo reale, 3D (ricostruzioni tridimensionali), VR (Volume Rendering), MPR (ricostruzioni multiplanari e curvilinee), Angio CT con algoritmo MIP (Maximum Intensity Projection) | SI |  |  |
| Software di acquisizione per la rimozione dell'artefatto metallico in unica scansione | SI |  |  |

| DISPOSITIVI OPZIONALI | Verifica documentale | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| Workstation di post-elaborazione indipendente dalla consolle di comando, di ultima generazione con elevata capacità di memoria e ampia capacità del disco per la memorizzazione degli esami. La workstation dovrà essere completa di tavolo, tastiera alfanumerica, mouse e monitor: |  |  |  |
| Monitor a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni ≥ 24” o, in alternativa, Due monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni ≥ 19” | SI |  |  |
| Conformità allo standard DICOM 3 con fornitura delle seguenti classi: Storage (Send/Receive), Query/Retrieve, Print, Storage Commitment, Viewer on CD/DVD | SI |  |  |
| Esportazione immagini, filmati e volumi 3D sia in formato DICOM che in formati non proprietari (ad esempio: jpeg, bitmap, AVI, …) | SI |  |  |
| Software di base: archiviazione automatica, Stampa automatica, Ricostruzioni multiplanari in tempo reale, 3D (ricostruzioni tridimensionali), VR (Volume Rendering), MPR (ricostruzioni multiplanari e curvilinee), Angio CT con algoritmo MIP (Maximum Intensity Projection) | SI |  |  |
| Software di simulazione e navigazione endoscopica | SI |  |  |
| Software di rimozione automatica dell'osso | SI |  |  |
| Software oncologico che garantisca una valutazione delle lesioni sulla base del volume e dei criteri internazionali riconosciuti, quali ad es. RECIST, WHO, etc. | SI |  |  |
| Pacchetto Software Cardio/Vascolare |  |  |  |
| Hardware e software dedicati all’esecuzione di esami coronarici e cardiologici in grado di espletare un’analisi quantitativa del calcio e morfologica delle arterie coronarie, con relativo monitor dedicato per la visualizzazione dell’ECG | SI |  |  |
| Software per lo studio del distretto cardiaco che ricostruisca automaticamente il cuore, differenziando le varie strutture (muscolo da coronarie) | SI |  |  |
| Software per la valutazione cinetica sul ventricolo | SI |  |  |
| Software per lo studio automatico dei vasi che comprenda il calcolo del livello di stenosi e la possibilità di misurazione di un trombo | SI |  |  |
| Software dedicato al preimpianto degli stent con produzione di relativo report | SI |  |  |
| Software per le procedure TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) |  |  |  |
| Software per le procedure TAVI. Analisi automatica di tutti i diametri per il calcolo della dimensione della valvola aortica | SI |  |  |
| Pacchetto Software Polmonare |  |  |  |
| Software per lo studio del nodulo polmonare che permetta il riconoscimento automatico, la segmentazione, ovvero la sua estrapolazione automatica dal background del parenchima polmonare, l'analisi morfologica e volumetrica del nodulo. Il software inoltre deve consentire il follow-up dei noduli polmonari, ovvero il calcolo del tempo di raddoppiamento del volume e della percentuale di accrescimento | SI |  |  |
| Software per la valutazione dell’enfisema | SI |  |  |
| Software per il riconoscimento anatomico delle strutture bronchiali e per la segmentazione automatica in 3D | SI |  |  |
| Pacchetto Software Neurologico |  |  |  |
| Software dedicato per la perfusione cerebrale | SI |  |  |
| Pacchetto Software Addome |  |  |  |
| Software per il calcolo dei volumi degli organi solidi addominali | SI |  |  |
| Software di navigazione dedicato allo studio del colon per l'identificazione e segnalazione automatica del polipo e possibilità di rimozione elettronica delle feci marcate con un'acquisizione prona e un'acquisizione supina | SI |  |  |
| Software per l’identificazione delle lesioni epatiche con analisi volumetrica delle lesioni | SI |  |  |
| Software Dentale |  |  |  |
| Software Dentale | SI |  |  |
| Software Fusione |  |  |  |
| Software di fusione immagini almeno PET, TC e RM | SI |  |  |
| Iniettore mezzo di contrasto |  |  |  |
| Iniettore di Mezzo di Contrasto per TC a doppia o tripla via e relativa consolle di comando con: Possibilità di memorizzare almeno 30 protocolli di iniezione; Scelta di flussi compresa almeno tra 0,5 e 9 ml/sec; Alert al raggiungimento della pressione limite; Carrello con ruote | SI |  |  |

| Caratteristiche migliorative | Verifica documentale | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| Gantry: |  |  |  |
| Diametro del tunnel [cm] | SI |  |  |
| Tubo radiogeno: |  |  |  |
| Potenza massima utile applicabile sul fuoco fine [kW] | SI |  |  |
| Generatore: |  |  |  |
| Potenza nominale massima [kW] | SI |  |  |
| Differenza tra tensione massima e tensione minima impostabili in uso clinico [kV] | SI |  |  |
| Corrente massima selezionabile sul protocollo clinico [mA] | SI |  |  |
| Detettori: |  |  |  |
| Numero di elementi, ad eccezione degli elementi dedicati esclusivamente alla calibrazione, per fila/riga di detettori fisicamente presenti nel piano XY | SI |  |  |
| Frequenza di campionamento [kHz] | SI |  |  |
| Tavolo porta paziente: |  |  |  |
| Movimentazione trasversale del lettino per un'ottimale centratura del cuore | SI |  |  |
| Tavolo, da offrire in alternativa al tavolo base, con una lunghezza scansionabile ai raggi X in scansione elicoidale ≥ 190 cm e con carico massimo durante la scansione e la movimentazione verticale del tavolo in fase di posizionamento del paziente ≥ 220 kg | SI |  |  |
| Scansione assiale, elicoidale e dinamica: |  |  |  |
| Tempo di rotazione minimo su 360° per tutti i protocolli clinici [s] | SI |  |  |
| Velocità di ricostruzione per immagini assiali di matrice 512x512, a partire dai dati grezzi, con algoritmo iterativo di ricostruzione delle immagini e al massimo livello di iterazione [n° immagini al secondo] | SI |  |  |
| Sistemi di riduzione della dose: |  |  |  |
| Software di riduzione della dose (ulteriore rispetto alla modulazione della corrente lungo gli assi x, y e z) che prevede l’attenuazione della radiazione diretta su organi sensibili quali iride, cristallino, mammella, tiroide e gonadi | SI |  |  |
| Possibilità di selezionare, da parte dell’utente nei protocolli di ricostruzione, diversi livelli dell'algoritmo iterativo oppure diversi livelli percentuali di riduzione della dose dell’algoritmo iterativo, lasciando invariati tutti gli altri parametri e senza modificare il protocollo clinico in uso | SI |  |  |
| Consolle di comando ed elaborazione di ultima generazione con elevata capacità di memoria e ampia capacità del disco per la memorizzazione degli esami. La consolle dovrà essere completa di tavolo, tastiera alfanumerica, mouse e monitor: |  |  |  |
| Un monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni ≥ 23” in grado di visualizzare sia immagini che parametri di acquisizione o, in alternativa, Due monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e in grado di visualizzare sia immagini che parametri di acquisizione ≥ 19” | SI |  |  |
| Conformità allo standard DICOM 3 con fornitura delle seguente classe: Enhanced | SI |  |  |
| Dispositivi opzionali |  |  |  |
| Workstation di post-elaborazione indipendente dalla consolle di comando, di ultima generazione con elevata capacità di memoria e ampia capacità del disco per la memorizzazione degli esami. La workstation dovrà essere completa di tavolo, tastiera alfanumerica, mouse e monitor: |  |  |  |
| Possibilità di esportare file in formato STL dalla consolle (per la stampa 3D) | SI |  |  |
| Pacchetto software Cardio/Vascolare |  |  |  |
| In caso di aritmia durante l’esecuzione dell’esame, l'apparecchiatura deve poter modificare la sua acquisizione, attendendo il battito successivo | SI |  |  |
| Risoluzione temporale [ms] | SI |  |  |
| Pacchetto software Neurologico |  |  |  |
| Possibilità di estendere il campo di acquisizione lungo l'asse Z | SI |  |  |