ALLEGATO 13

RIFERIMENTI DOCUMENTALI

ID 2078

MAMMOGRAFI DIGITALI CON TOMOSINTESI

| Caratteristiche minime | Riscontro con verifica tecnica | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| Generatore |  |  |  |
| Generatore alta frequenza |  |  |  |
| Tempo massimo di acquisizione di una scansione completa di tomosintesi (dalla prima all'ultima esposizione) per uno spessore di PMMA di 50 mm ≤ 30 s |  |  |  |
| Tecniche di lavoro manuali e automatiche sia in mammografia 2D sia in tomosintesi |  |  |  |
| Gantry |  |  |  |
| Dispositivo di compressione manuale, automatico e servoassistito, con forza di compressione regolabile a stativo e a pedale, con rilascio automatico ad esposizione avvenuta |  |  |  |
| Pre-esposizione e controllo automatico in tomosintesi di tutti i fattori tecnici in base all'assorbimento della mammella |  |  |  |
| Presenza di più di un programma automatico di esposizione per la mammografia 2D |  |  |  |
| Set di piatti di compressione (almeno equivalente 18x24 cm2, 24x30 cm2, ingrandimento diretto, spot) |  |  |  |
| Collimazione automatica all'inserimento del relativo piatto di compressione |  |  |  |
| Display che indica il valore della compressione esercitata e lo spessore della mammella compressa con accuratezza dell'indicazione dello spessore compresso <= 5 mm |  |  |  |
| N° 2 (due) pedaliere entrambe per la movimentazione del dispositivo di compressione e dello stativo |  |  |  |
| Pulsante di arresto d'emergenza |  |  |  |
| Numero di proiezioni in tomosintesi > 7 con intervallo angolare tra due proiezioni successive < 5° |  |  |  |
| AEC |  |  |  |
| Pre-esposizione e controllo automatico per la mammografia 2D di tutti i fattori tecnici in base all'assorbimento della mammella |  |  |  |
| Rivelatore |  |  |  |
| Rivelatore full- field o a scansione con dimensione area attiva campo di acquisizione almeno pari a 23x29 cm2 |  |  |  |
| Detector element size, ovvero dimensione del pixel fisico, misurato dal centro di un pixel al centro del pixel adiacente ≤ 100 micron |  |  |  |
| Riduzione dello scattering |  |  |  |
| Griglia antidiffusione focalizzata per i sistemi full-field o con collimazione in ingresso e uscita della mammella per le macchine a scansione (mammografia 2D) |  |  |  |
| Workstation di acquisizione/elaborazione/visualizzazione immagini (in sala mammografica) |  |  |  |
| Monitor LCD dimensione 19'’ almeno 2 MP |  |  |  |
| Schermo di protezione anti X per l'operatore |  |  |  |
| Capacità HD interno per archiviazione bioimmagini ≥ 1TB |  |  |  |
| Dotata di dispositivo UPS per salvaguardia dei dati in caso di assenza di alimentazione elettrica |  |  |  |
| Funzioni di windowing / level / zoom / pan e disponibilità di strumenti di misura sull'immagine |  |  |  |
| Possibilità di salvare/esportare in formato DICOM FOR PROCESSING sia FFDM sia le proiezioni di tomosintesi |  |  |  |
| Presenza di algoritmo di ricostruzione con riduzione degli artefatti per la tomosintesi |  |  |  |
| Interfacciamento con il sistema pre-esistente di rilevamento della dose, ove presente, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla Direttiva 2013/59 EURATOM |  |  |  |
| Ricostruzione dell’immagine sulla workstation di acquisizione |  |  |  |
| Intervallo campionamento piani tomografici ("spessore" slice) < 2 mm |  |  |  |
| Dimensione del pixel dell'immagine ≤ 100 micron |  |  |  |
| Formato immagini mammografiche DICOM MG, DICOM BTO e/o DICOM CT - Conformità completa allo standard DICOM |  |  |  |
| Possibilità di ricostruire mammografie 2D "sintetiche" a partire dalle immagini di tomosintesi |  |  |  |
| Ulteriori caratteristiche |  |  |  |
| Possibilità di registrare la storia dosimetrica della paziente e fare statistiche mediante software integrabile con PACS aziendale, in aggiunta al Report Strutturato di Dose. |  |  |  |
| Possibilità di rielaborare slice di tomosintesi ricostruendo slab di dimensione predefinita e/o a scelta dell'operatore sulla ws di acquisizione e/o sulla ws di refertazione |  |  |  |

| DISPOSITIVI OPZIONALI | Riscontro con verifica tecnica | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| Workstation di refertazione con doppio Monitor LCD di dimensione minima 21'', almeno 5MP (o un monitor unico da almeno 10 MP) con applicativo per immagini di Tomosintesi che consentano di visualizzare le immagini full screen in scala 1:1. - Stazione di refertazione conforme al technical framework mammografico IHE e allo standard DICOM |  |  |  |
| Sistema per esecuzione biopsie con metodo stereotassico integrabile con il mammografo, utilizzabile con metodo VABB |  |  |  |
| Dispositivo per la radiografia dei frustoli estratti estratti mediante biopsia |  |  |  |
| Software di quantificazione della densità della mammella sulla base dei dati della mammografia 2D o di tomosintesi con indicazione delle categorie di rischio in accordo con la classificazione proposta da ACR BI-RADS (ultima edizione) |  |  |  |
| Software CAD (Computer Aided Detection) specifico per l'identificazione assistita di lesioni sospette per mammografia 2D |  |  |  |
| Poltrona o poltrona convertibile in lettino per pazienti ipocollaboranti completa di meccanismo di bloccaggio delle ruote, dotata di poggiatesta/schienale alto che permetta di poggiare la testa, regolabile in altezza/Lettino per l’esecuzione di biopsie in posizione prona |  |  |  |

| Caratteristiche migliorative | Riscontro con verifica tecnica | Nome file allegato | Riferimento pagina e/o paragrafo |
| --- | --- | --- | --- |
| Tempo massimo di acquisizione di una scansione completa di tomosintesi (dalla prima all'ultima esposizione) per uno spessore di PMMA di 50 mm < 30 sec |  |  |  |
| Presenza di più di un programma automatico di esposizione per la tomosintesi |  |  |  |
| Possibilità di scelta dell'area di misura per la pre-esposizione da parte dell'operatore per la mammografia 2D e per la tomosintesi |  |  |  |
| Monitor LCD dimensione almeno 19'' ≥ 3MP |  |  |  |
| Tempo di ricostruzione di tutte le slice della tomosintesi in proiezione cranio-caudale CC per 50 mm di PMMA sulla stazione di acquisizione misurato dall'ultima esposizione [sec] |  |  |  |
| Dimensione del pixel dell'immagine 2D "sintetica" (micron) < 100 |  |  |  |
| Tools di navigazione per una facile localizzazione di aree sospette, che consentano almeno la correlazione topografica automatica tra immagini 2D sintetiche e tra strato di tomosintesi mediante puntatore e/o ROI, finalizzata a ridurre i tempi refertazione |  |  |  |
| Fornitura di algoritmi di compressione delle immagini senza perdita di informazioni (lossless) sulla workstation di refertazione |  |  |  |
| Produzione immagini 2D sintetiche con valenza diagnostica (FDA approved) |  |  |  |
| Possibilità di selezionare più di un angolo di scansione a scelta dell'operatore |  |  |  |
| Apparecchiatura CESM (contrast enhanced spectral mammography) ready |  |  |  |
| Sistema per esecuzione biopsie con metodo stereotassico integrabile con il mammografo, utilizzabile con metodo VABB con accesso laterale e verticale |  |  |  |
| Sistema per biopsia sotto guida tomosintesi |  |  |  |
| Possibilità di effettuare biopsie con paziente in posizione prona. |  |  |  |

Documento firmato digitalmente

____________________