Allegato 13 – Riferimenti documentali

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO suddiviso in quattro lotti PER LA FORNITURA di dispositivi impiantabili per resincronizzazione cardiaca (crt) per le pubbliche amministrazioni - ID 2232

Lotto 1 - DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE (CRT-D) CON FUNZIONI STANDARD

Caratteristiche minime

| n° | CARATTERISTICHE MINIME | NOME FILE ALLEGATO | RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modo di stimolazione DDD-DDDR |  |  |
| 2 | Volume ≤ 40 cc |  |  |
| 3 | Energia erogata di almeno 35J |  |  |
| 4 | Possibilità di esclusione via software del coil SVC e/o della cassa dal circuito di shock |  |  |
| 5 | Stimolazione RV e LV programmabile separatamente |  |  |
| 6 | Regolazione automatica della sensibilità ventricolare destra (autosensing) |  |  |
| 7 | Criteri per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie ventricolari (minimo onset e/o stability e criteri bicamerali) |  |  |
| 8 | Possibilità di memorizzazione EGM su più canali |  |  |
| 9 | Possibilità di visualizzazione di trend dei parametri elettrici e dei trend diagnostici |  |  |
| 10 | Funzione di alert su parametri elettrici e/o clinici direttamente da device o da monitoraggio remoto consultabile dal medico |  |  |
| 11 | Terapia ATP (Anti-Tachy-Pacing) ventricolare prima o durante la carica dei condensatori |  |  |
| 12 | Possibilità di eseguire SEF ventricolari da programmatore |  |  |
| 13 | Comunicazione wireless tra programmatore e dispositivo |  |  |
| 14 | Fornitura del servizio di monitoraggio remoto |  |  |
| 15 | Monitoraggio dello scompenso cardiaco mediante valutazione di almeno tre parametri tra: frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, variabilità frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, segnale correlato alla contrattilità cardiaca, Burden di fibrillazione atriale, aritmie ventricolari non sostenute, percentuale di stimolazione CRT |  |  |
| 16 | Cambio modo in caso di aritmia atriale, con commutazione in modalità di non trascinamento |  |  |
| 17 | Elettrocatetere ventricolare destro con almeno: fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil |  |  |
| 18 | Elettrocatetere atriale bipolare con disponibilità di curvatura retta e/o preformata a J, sistema di fissazione attiva e/o passiva, sistema di rilascio di steroide, diametro massimo 9 Fr |  |  |
| 19 | Sistema per cannulazione del seno coronarico con almeno 2 differenti curve e subselettori |  |  |
| 20 | Longevità > 5 anni Condizioni di calcolo: Output 2,5V, 0,4 ms/0,35 ms, 100% stimolazione biventricolare, 15% stimolazione atriale, 500 Ohm di impedenza, 60 bpm, memorie e monitoraggio remoto attivi e diagnostiche accese, onset e egm sempre attivi, 3 shock/anno alla massima energia. |  |  |
| 21 | Connessione in linea DF4 |  |  |

Caratteristiche miGLIORATIVE

| n° | CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE | NOME FILE ALLEGATO | RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Volume massimo del dispositivo impiantato comprensivo di tutte le parti costituenti (non soltanto della cassa in titanio) |  |  |
| 2 | Elettrocatetere ventricolare sinistro quadripolare |  |  |
| 3 | Elettrocatetere ventricolare sinistro quadripolare a fissazione attiva |  |  |
| 4 | Compatibilità dell’intero sistema (dispositivo + elettrocateteri) con risonanza magnetica (MRI - conditional) total body 1,5 Tesla: - con elettrocatetere/i ventricolare/i o atriale/i destro/i a fissazione attiva o passiva: Coefficiente C4.i = 0,5 o in alternativa - elettrocatetere/i ventricolare/i e atriale/i destro/i a fissazione attiva e passiva: Coefficiente C4.i = 1 |  |  |
| 5 | Riconoscimento automatico dell'ambiente RM con riprogrammazione automatica in modalità permanente al termine dell'esame |  |  |
| 6 | Algoritmo specifico in grado di effettuare il riconoscimento di oversensing di onda T senza riduzione/modifica della soglia di sensibilità, quindi senza modificare la performance di sensing del dispositivo attraverso funzione o filtro |  |  |
| 7 | Algoritmo automatico per la gestione delle soglie atriali e ventricolari (autosoglia) su tutte le camere |  |  |
| 8 | Possibilità di programmare una frequenza massima di stimolazione anche all’interno della zona di detezione della tachicardia |  |  |
| 9 | Algoritmi per la riduzione degli shock inappropriati in caso di oversensing di attività elettriche anomale dovute a malfunzione dell’elettrocatetere o interferenze esterne |  |  |
| 10 | Longevità Condizioni di calcolo: output 2,5V, 0,4ms/0,35ms, 100% stimolazione biventricolare, 15% stimolazione atriale, 500 Ohm di impedenza, 60 bpm, memorie e monitoraggio remoto attivi e diagnostiche accese, onset e egm sempre attivi, 3 shock/anno alla massima energia |  |  |
| 11 | Monitoraggio dello scompenso cardiaco mediante valutazione poliparametrica (frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, variabilità frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, segnale correlato alla contrattilità cardiaca, Burden di fibrillazione atriale, aritmie ventricolari non sostenute, percentuale di stimolazione CRT): - da 4 a 6 parametri Coefficiente C11.i = 0,5 o in alternativa: - da 7 a 9 parametri Coefficiente C11.i = 1 |  |  |
| 12 | Sistema di controllo remoto: trasmissione quotidiana dei dati |  |  |
| 13 | Sistema di controllo remoto: Allarmi automatici per aritmie ventricolari non trattate e/o trattate con terapie di antitachipacing senza shock |  |  |
| 14 | Almeno un algoritmo aggiuntivo per la discriminazione delle aritmie ventricolari basato sull’analisi del QRS |  |  |
| 15 | Algoritmi per la diagnostica della fibrillazione atriale |  |  |
| 16 | Servizio di Assistenza Tecnica e Post-Vendita | n/a |  |
| 17 | Servizio di Formazione | n/a |  |

Lotto 2 - Defibrillatore biventricolare (CRT-D) con funzioni avanzate

Caratteristiche minime

| n° | CARATTERISTICHE MINIME | NOME FILE ALLEGATO | RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modo di stimolazione DDD-DDDR |  |  |
| 2 | Volume ≤ 40 cc |  |  |
| 3 | Energia erogata di almeno 35 J |  |  |
| 4 | Possibilità di esclusione via software del coil SVC e/o della cassa dal circuito di shock |  |  |
| 5 | Stimolazione RV e LV programmabile separatamente |  |  |
| 6 | Regolazione automatica della sensibilità ventricolare destra (autosensing) |  |  |
| 7 | Criteri per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie ventricolari (minimo onset e/o stability e criteri bicamerali) |  |  |
| 8 | Possibilità di memorizzazione EGM su più canali |  |  |
| 9 | Capacità complessiva di memorizzazione EGM di almeno 15 minuti |  |  |
| 10 | Possibilità di visualizzazione di trend dei parametri elettrici e dei trend diagnostici |  |  |
| 11 | Funzione di alert su parametri elettrici o diagnostici, direttamente da device o da monitoraggio remoto, consultabile dal medico |  |  |
| 12 | Terapia ATP (Anti-Tachy-Pacing) ventricolare prima o durante la carica dei condensatori |  |  |
| 13 | Possibilità di eseguire SEF ventricolari da programmatore |  |  |
| 14 | Comunicazione wireless tra programmatore e dispositivo |  |  |
| 15 | Fornitura del servizio di monitoraggio remoto |  |  |
| 16 | Monitoraggio dello scompenso cardiaco mediante valutazione di almeno tre parametri tra: frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, variabilità frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, segnale correlato alla contrattilità cardiaca, Burden di fibrillazione atriale, aritmie ventricolari non sostenute, percentuale di stimolazione CRT |  |  |
| 17 | Cambio modo in caso di aritmia atriale, con commutazione in modalità di non trascinamento |  |  |
| 18 | Almeno 6 configurazioni di stimolazione ventricolare sinistra |  |  |
| 19 | Elettrocatetere ventricolare destro con almeno: fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil |  |  |
| 20 | Elettrocatetere atriale bipolare con disponibilità di curvatura retta e/o preformata a J, sistema di fissazione attiva e/o passiva, sistema di rilascio di steroide, diametro massimo 9 Fr |  |  |
| 21 | Sistema per cannulazione del seno coronarico con almeno 2 differenti curve e subselettori |  |  |
| 22 | Longevità > 5 anni Condizioni di calcolo: Output 2,5V, 0,4ms/0,35ms, 100% stimolazione biventricolare, 15% stimolazione atriale, 500 Ohm di impedenza, 60 bpm, memorie e monitoraggio remoto attivi e diagnostiche accese, onset e egm sempre attivi, 3 shock/anno alla massima energia |  |  |
| 23 | Elettrocatetere ventricolare sinistro quadripolare |  |  |
| 24 | Connessione in linea DF4 |  |  |

Caratteristiche miGLIORATIVE

| n° | CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE | NOME FILE ALLEGATO | RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Volume massimo del dispositivo impiantato comprensivo di tutte le parti costituenti (non soltanto della cassa in titanio) |  |  |
| 2 | Elettrocatetere ventricolare sinistro quadripolare a fissazione attiva |  |  |
| 3 | Stimolazione sinistra multi-sito attraverso un unico catetere quadripolare sinistro |  |  |
| 4 | Presenza di algoritmi automatici per l’identificazione dei vettori di stimolazione ottimali |  |  |
| 5 | Compatibilità dell’intero sistema (dispositivo + elettrocateteri) con risonanza magnetica (MRI - conditional) total body 1,5 Tesla - con elettrocatetere/i ventricolare/i o atriale/i destro/i a fissazione attiva o passiva: Coefficiente C5.i = 0,5 o in alternativa - elettrocatetere/i ventricolare/i e atriale/i destro/i a fissazione attiva e passiva: Coefficiente C5.i = 1 |  |  |
| 6 | Compatibilità dell’intero sistema offerto (dispositivo + elettrocateteri) con risonanza magnetica a 3 Tesla total body |  |  |
| 7 | Riconoscimento automatico dell'ambiente RM con riprogrammazione automatica in modalità permanente al termine dell'esame |  |  |
| 8 | Algoritmo per l’ottimizzazione automatica direttamente da dispositivo e senza l’ausilio del programmatore: - del ritardo AV Coefficiente C8.i = 0,5 o in alternativa - del ritardo AV e VV Coefficiente C8.i = 1 |  |  |
| 9 | Doppio sensore per funzione RR - non attivabili in modo integrato Coefficiente C9.i = 0,5 o in alternativa - attivabili in modo integrato in un unico algoritmo che integri le differenti informazioni Coefficiente C9.i = 1 |  |  |
| 10 | Longevità Condizioni di calcolo: output 2,5V, 0,4ms/0,35ms, 100% stimolazione biventricolare, 15% stimolazione atriale, 500 Ohm di impedenza, 60 bpm, memorie e monitoraggio remoto attivi e diagnostiche accese, onset e egm sempre attivi, 3 shock/anno alla massima energia |  |  |
| 11 | Monitoraggio dello scompenso cardiaco mediante valutazione poliparametrica (frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, variabilità frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, segnale correlato alla contrattilità cardiaca, Burden di fibrillazione atriale, aritmie ventricolari non sostenute, percentuale di stimolazione CRT): - da 4 a 6 parametri Coefficiente C11.i = 0,5 o in alternativa: - da 7 a 9 parametri Coefficiente C11.i = 1 |  |  |
| 12 | Algoritmo automatico per la gestione delle soglie atriali e ventricolari (autosoglia) su tutte le camere |  |  |
| 13 | Possibilità di programmare una frequenza massima di stimolazione anche all’interno della zona di detezione della tachicardia |  |  |
| 14 | Algoritmo specifico in grado di effettuare il riconoscimento di oversensing di onda T senza riduzione/modifica della soglia di sensibilità, quindi senza modificare la performance di sensing del dispositivo attraverso funzione o filtro |  |  |
| 15 | Algoritmi per la riduzione degli shock inappropriati in caso di oversensing di attività elettriche anomale dovute a malfunzione dell’elettrocatetere o interferenze esterne |  |  |
| 16 | Sistema di controllo remoto: trasmissione quotidiana dei dati |  |  |
| 17 | Sistema di controllo remoto: Allarmi automatici per aritmie ventricolari non trattate e/o trattate con terapie di antitachipacing senza shock |  |  |
| 18 | Almeno un algoritmo aggiuntivo per la discriminazione delle aritmie ventricolari basato sull’analisi del QRS |  |  |
| 19 | Algoritmi per la diagnostica della fibrillazione atriale |  |  |
| 20 | Servizio di Assistenza Tecnica e Post-Vendita | n/a |  |
| 21 | Servizio di Formazione | n/a |  |

Lotto 3 - DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE (CRT-D) CON FUNZIONI AVANZATE, COMPATIBILE CON UTILIZZO DI RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE

Caratteristiche minime

| n° | CARATTERISTICHE MINIME | NOME FILE ALLEGATO | RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modo di stimolazione DDD-DDDR |  |  |
| 2 | Volume ≤ 40 cc |  |  |
| 3 | Energia erogata di almeno 35 J |  |  |
| 4 | Possibilità di esclusione via software del coil SVC e/o della cassa dal circuito di shock |  |  |
| 5 | Stimolazione RV e LV programmabile separatamente |  |  |
| 6 | Criteri per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie ventricolari (minimo onset e/o stability e criteri bicamerali) |  |  |
| 7 | Algoritmi per il mantenimento della stimolazione ventricolare |  |  |
| 8 | Possibilità di memorizzazione EGM su più canali |  |  |
| 9 | Capacità complessiva di memorizzazione EGM di almeno 15 minuti |  |  |
| 10 | Possibilità di visualizzazione di trend dei parametri elettrici e dei trend diagnostici |  |  |
| 11 | Funzione di alert su parametri elettrici o diagnostici, direttamente da device o da monitoraggio remoto, consultabile dal medico |  |  |
| 12 | Terapia ATP (Anti-Tachy-Pacing) ventricolari prima o durante la carica dei condensatori |  |  |
| 13 | Possibilità di eseguire SEF ventricolari da programmatore |  |  |
| 14 | Comunicazione wireless tra programmatore e dispositivo |  |  |
| 15 | Fornitura del servizio di monitoraggio remoto |  |  |
| 16 | Monitoraggio dello scompenso cardiaco mediante valutazione di almeno tre parametri tra: frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, variabilità frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, segnale correlato alla contrattilità cardiaca, Burden di fibrillazione atriale, aritmie ventricolari non sostenute, percentuale di stimolazione CRT |  |  |
| 17 | Cambio modo in caso di aritmia atriale, con commutazione in modalità di non trascinamento |  |  |
| 18 | Elettrocatetere ventricolare sinistro quadripolare |  |  |
| 19 | Elettrocatetere ventricolare destro con almeno: fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil |  |  |
| 20 | Elettrocatetere atriale bipolare con disponibilità di curvatura retta e/o preformata a J, sistema di fissazione attiva e/o passiva, sistema di rilascio di steroide, diametro massimo 9 Fr |  |  |
| 21 | Sistema per cannulazione del seno coronarico con almeno 2 differenti curve e subselettori |  |  |
| 22 | Longevità > 5 anni Condizioni di calcolo: output 2,5V, 0,4 ms/0,35ms, 100% stimolazione biventricolare, 15% stimolazione atriale, 500 Ohm di impedenza, 60 bpm, memorie e monitoraggio remoto attivi e diagnostiche accese, onset e egm sempre attivi, 3 shock/anno alla massima energia |  |  |
| 23 | Algoritmo automatico per la gestione delle soglie atriali e ventricolari su tutte le camere (autosoglia) |  |  |
| 24 | Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare total body a 1.5 tesla con soddisfazione dei criteri MRI-Conditional estesa anche all’elettrocatetere |  |  |
| 25 | Almeno 10 configurazioni di stimolazione ventricolare sinistra |  |  |
| 26 | Connessione in linea DF4 |  |  |
| 27 | Stimolazione sinistra multisito attraverso un unico catetere quadripolare sinistro |  |  |

Caratteristiche miGLIORATIVE

| n° | CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE | NOME FILE ALLEGATO | RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Volume massimo del dispositivo impiantato comprensivo di tutte le parti costituenti (non soltanto della cassa in titanio) |  |  |
| 2 | Elettrocatetere ventricolare sinistro quadripolare a fissazione attiva |  |  |
| 3 | Programmabilità disgiunta dei vettori di stimolazione sinistra in caso di stimolazione multisito |  |  |
| 4 | Presenza di algoritmi automatici per l’identificazione dei vettori di stimolazione ottimali |  |  |
| 5 | Compatibilità dell’intero sistema offerto (dispositivo + elettrocateteri) con risonanza magnetica a 3 Tesla total body |  |  |
| 6 | Riconoscimento automatico dell'ambiente RM con riprogrammazione automatica in modalità permanente al termine dell'esame |  |  |
| 7 | Doppio sensore per funzione RR - non attivabili in modo integrato Coefficiente C7.i = 0,5 o in alternativa - attivabili in modo integrato in un unico algoritmo che integri le differenti informazioni Coefficiente C7.i = 1 |  |  |
| 8 | Possibilità di trattamento automatico delle aritmie atriali con ATP senza l’ausilio del programmatore |  |  |
| 9 | Diagnostica del monitoraggio delle apnee notturne |  |  |
| 10 | Longevità Condizioni di calcolo: output 2,5V, 0,4ms/0,35ms, 100% stimolazione biventricolare, 15% stimolazione atriale, 500 Ohm di impedenza, 60 bpm, memorie e monitoraggio remoto attivi e diagnostiche accese, onset e egm sempre attivi, 3 shock/anno alla massima energia |  |  |
| 11 | Algoritmo per la prevenzione dello scompenso cardiaco in grado di integrare misurazioni provenienti da diversi sensori in un unico indice diagnostico: - visualizzabile dal medico attraverso il monitoraggio remoto: Coefficiente C11.i = 0,5 o in alternativa - con allarme dedicato: Coefficiente C11.i = 1 |  |  |
| 12 | Algoritmo specifico in grado di effettuare il riconoscimento di oversensing di onda T senza riduzione/modifica della soglia di sensibilità, quindi senza modificare la performance di sensing del dispositivo attraverso funzione o filtro |  |  |
| 13 | Algoritmi per la riduzione degli shock inappropriati in caso di oversensing di attività elettriche anomale dovute a malfunzione dell’elettrocatetere o interferenze esterne |  |  |
| 14 | Algoritmo per l’ottimizzazione automatica direttamente da dispositivo e senza l’ausilio del programmatore: - del ritardo AV Coefficiente C14.i = 0,5 o in alternativa - dei ritardi AV e VV Coefficiente C14.i = 1 |  |  |
| 15 | Sistema di controllo remoto: trasmissione quotidiana dei dati |  |  |
| 16 | Sistema di controllo remoto: Allarmi automatici per aritmie ventricolari non trattate e/o trattate con terapie di antitachipacing senza shock |  |  |
| 17 | Almeno un algoritmo aggiuntivo per la discriminazione delle aritmie ventricolari basato sull’analisi del QRS |  |  |
| 18 | Algoritmi per la diagnostica della fibrillazione atriale |  |  |
| 19 | Servizio di Assistenza Tecnica e Post-Vendita | n/a |  |
| 20 | Servizio di Formazione | n/a |  |

Lotto 4 - PACEMAKER BIVENTRICOLARE (CRT-P) CON FUNZIONI AVANZATE

Caratteristiche minime

| n° | CARATTERISTICHE MINIME | NOME FILE ALLEGATO | RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modo di stimolazione DDD-DDDR |  |  |
| 2 | Peso ≤ 35 gr |  |  |
| 3 | Programmabilità disgiunta di sensing e pacing atriale e ventricolare destro |  |  |
| 4 | Output ≥5V di ampiezza e ≥1ms di durata per la stimolazione ventricolare destra |  |  |
| 5 | Regolazione automatica della sensibilità ventricolare destra (autosensing) |  |  |
| 6 | Possibilità di memorizzazione EGM su più canali |  |  |
| 7 | Possibilità di visualizzazione di trend dei parametri elettrici e dei trend diagnostici |  |  |
| 8 | Fornitura del servizio di monitoraggio remoto |  |  |
| 9 | Comunicazione wireless tra programmatore e dispositivo |  |  |
| 10 | Monitoraggio dello scompenso cardiaco mediante valutazione di almeno un parametro tra: frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, variabilità frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, segnale correlato alla contrattilità cardiaca, Burden di fibrillazione atriale, aritmie ventricolari non sostenute, percentuale di stimolazione CRT |  |  |
| 11 | Cambio modo in caso di aritmia atriale, con commutazione in modalità di non trascinamento |  |  |
| 12 | Elettrocatetere ventricolare destro a fissazione attiva e/o passiva |  |  |
| 13 | Elettrocatetere atriale bipolare con disponibilità di curvatura retta e/o preformata a J, sistema di fissazione attiva e/o passiva, sistema di rilascio di steroide, diametro massimo 9 Fr |  |  |
| 14 | Sistema per cannulazione del seno coronarico con almeno 2 differenti curve e subselettori |  |  |
| 15 | Longevità > 5 anni Condizioni di calcolo: 100% stimolazione biventricolare, 15% di stimolazione atriale, uscita atriale e ventricolare 2,5 V per 0,4ms/0,35ms, impedenza di stimolazione 500 Ohm, utilizzo del monitoraggio remoto, memorie diagnostiche attivate, 60bpm, onset ed EGM sempre attivi |  |  |
| 16 | Stimolazione RV e LV programmabile separatamente |  |  |
| 17 | Gestione automatica della cattura ventricolare destra (autosoglia) |  |  |
| 18 | Multiprogrammabilità della stimolazione ventricolare sinistra per ridurre i rischi di stimolazione del nervo frenico |  |  |
| 19 | Elettrocatetere ventricolare sinistro quadripolare |  |  |

Caratteristiche miGLIORATIVE

| n° | CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE | NOME FILE ALLEGATO | RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Volume massimo del dispositivo impiantato comprensivo di tutte le parti costituenti (non soltanto della cassa in titanio) |  |  |
| 2 | Elettrocatetere ventricolare sinistro quadripolare a fissazione attiva |  |  |
| 3 | Stimolazione sinistra multi-sito attraverso un unico catetere quadripolare sinistro |  |  |
| 4 | Presenza di algoritmi automatici per l’identificazione dei vettori di stimolazione ottimali |  |  |
| 5 | Compatibilità dell’intero sistema (dispositivo + elettrocateteri) con risonanza magnetica (MRI - conditional) total body 1,5 Tesla - con elettrocatetere/i ventricolare/i o atriale/i destro/i a fissazione attiva o passiva: Coefficiente C5.i = 0,5 o in alternativa - elettrocatetere/i ventricolare/i e atriale/i destro/i a fissazione attiva e passiva: Coefficiente C5.i = 1 |  |  |
| 6 | Compatibilità dell’intero sistema offerto (dispositivo + elettrocatetere) con risonanza magnetica a 3 Tesla total body |  |  |
| 7 | Riconoscimento automatico dell'ambiente RM con riprogrammazione automatica in modalità permanente al termine dell'esame |  |  |
| 8 | Possibilità di trattamento automatico delle aritmie atriali con ATP senza l’ausilio del programmatore |  |  |
| 9 | Algoritmo automatico per la gestione delle soglie atriali e ventricolari (autosoglia): - In almeno due camere Coefficiente C9.i = 0,5 - Su tutte le camere Coefficiente C9.i = 1 |  |  |
| 10 | Longevità Condizioni di calcolo: output 2,5V, 0,4ms/0,35ms, 100% stimolazione biventricolare, 15% stimolazione atriale, 500 Ohm di impedenza, 60 bpm, memorie e monitoraggio remoto attivi e diagnostiche accese, onset e egm sempre attivi |  |  |
| 11 | Diagnostica del monitoraggio delle apnee notturne |  |  |
| 12 | Algoritmo per l’ottimizzazione automatica direttamente da dispositivo e senza l’ausilio del programmatore: - del ritardo AV Coefficiente C12.i = 0,5 o in alternativa - dei ritardi AV e VV Coefficiente C12.i = 1 |  |  |
| 13 | Doppio sensore per funzione RR - non attivabili in modo integrato Coefficiente C13.i = 0,5 o in alternativa - attivabili in modo integrato in un unico algoritmo che integri le differenti informazioni Coefficiente C13.i = 1 |  |  |
| 14 | Algoritmo per la prevenzione dello scompenso cardiaco in grado di integrare misurazioni provenienti da diversi sensori in un unico indice diagnostico visualizzabile dal medico attraverso il monitoraggio remoto |  |  |
| 15 | Monitoraggio dello scompenso cardiaco mediante valutazione poliparametrica (frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, variabilità frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, segnale correlato alla contrattilità cardiaca, Burden di fibrillazione atriale, aritmie ventricolari non sostenute, percentuale di stimolazione CRT): - da 2 a 4 parametri Coefficiente C15.i = 0,3 - da 5 a 6 parametri Coefficiente C15.i = 0,6 - da 7 a 9 parametri Coefficiente C15.i = 1 |  |  |
| 16 | Sistema di controllo remoto: trasmissione quotidiana dei dati |  |  |
| 17 | Sistema di controllo remoto: trasmissione automatica degli allarmi |  |  |
| 18 | Servizio di Assistenza Tecnica e Post-Vendita | n/a |  |
| 19 | Servizio di Formazione | n/a |  |

Le caratteristiche contrassegnate con “N/A” saranno oggetto di valutazione discrezionale della Commissione giudicatrice esclusivamente sulla base della Relazione Tecnica conforme all'Allegato 12.