Allegato 13 – Riferimenti documentali

PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO PER OGNI LOTTO PER LA fornitura di dispositivi impiantabili per la resincronizzazione cardiaca CRT, PM leadless e ICD non transvenosi PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 2788

Lotto 1 – Defibrillatori biventricolari (CRT-D) fascia media

| n° | CARATTERISTICHE MINIME | NOME FILE ALLEGATO | RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stimolazione del ventricolo destro e del ventricolo sinistro programmabile separatamente |  |  |
| 2 | Sistema di monitoraggio remoto con trasmissione automatica |  |  |
| 3 | Autosoglia o autocattura su atrio e ventricolo destro |  |  |
| 4 | Monitoraggio dell’integrità degli elettrocateteri |  |  |
| 5 | Algoritmo per assicurare la massima percentuale di pacing biventricolare |  |  |
| 6 | Monitoraggio dello scompenso cardiaco mediante valutazione di almeno tre parametri tra: frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, variabilità frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, segnale correlato alla contrattilità cardiaca, Burden di fibrillazione atriale, aritmie ventricolari non sostenute, percentuale di stimolazione CRT |  |  |
| 7 | Longevità ≥ 5 anni con output 2,5V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), 100% stimolazione biventricolare, 15% stimolazione atriale, 500 Ohm di impedenza, 60 bpm, memorie e monitoraggio remoto attivi e diagnostiche accese, onset e EGM sempre attivi, 3 shock/anno alla massima energia |  |  |
| 8 | Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1,5 Tesla total body (MRI-conditional) estesa ad almeno una configurazione di elettrocateteri offerti |  |  |

| n° | CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE | NOME FILE ALLEGATO | RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 3 Tesla total body (MRI-conditional) estesa a tutte le tipologie di elettrocateteri offerti |  |  |
| 2 | Riconoscimento automatico dell'ambiente RM con riprogrammazione automatica in modalità permanente al termine dell’esame |  |  |
| 3 | Algoritmo specifico in grado di effettuare il riconoscimento di oversensing di onda T senza riduzione/modifica della soglia di sensibilità, quindi senza modificare la performance di sensing del dispositivo attraverso funzione o filtro |  |  |
| 4 | Algoritmo automatico per la gestione della soglia in ventricolo sinistro |  |  |
| 5 | Possibilità di programmare una frequenza massima di stimolazione anche all’interno della zona di detezione della tachicardia |  |  |
| 6 | Algoritmi per la riduzione degli shock inappropriati in caso di oversensing di attività elettriche anomale dovute a malfunzionamento dell’elettrocatetere o interferenze esterne |  |  |
| 7 | Longevità Condizioni di calcolo: output 2,5V, 0,4ms (o il valore più prossimo), 100% stimolazione biventricolare, 15% stimolazione atriale, 500 Ohm di impedenza, 60 bpm, memorie e monitoraggio remoto attivi e diagnostiche accese, onset e egm sempre attivi, 3 shock/anno alla massima energia |  |  |
| 8 | Monitoraggio dello scompenso cardiaco mediante valutazione poliparametrica (frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, variabilità frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, segnale correlato alla contrattilità cardiaca, Burden di fibrillazione atriale, aritmie ventricolari non sostenute, percentuale di stimolazione CRT): - da 4 a 6 parametri o in alternativa: - da 7 a 9 parametri |  |  |
| 9 | Parità di genere ex art. 108 comma 7 del D.lgs n. 36/2023 - Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 |  |  |

Lotto 2 – Defibrillatori biventricolari (CRT-D) fascia avanzata

| n° | CARATTERISTICHE MINIME | NOME FILE ALLEGATO | RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stimolazione del ventricolo destro e del ventricolo sinistro programmabile separatamente |  |  |
| 2 | Sistema di monitoraggio remoto con trasmissione automatica |  |  |
| 3 | Autosoglia o autocattura su atrio e ventricolo destro |  |  |
| 4 | Monitoraggio dell’integrità degli elettrocateteri |  |  |
| 5 | Algoritmo per assicurare la massima percentuale di pacing biventricolare |  |  |
| 6 | Possibilità di eseguire SEF in atrio destro |  |  |
| 7 | Algoritmi per ottimizzazione di AV e/o VV |  |  |
| 8 | Monitoraggio dello scompenso cardiaco mediante valutazione di almeno tre parametri tra: frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, variabilità frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, segnale correlato alla contrattilità cardiaca, Burden di fibrillazione atriale, aritmie ventricolari non sostenute, percentuale di stimolazione CRT |  |  |
| 9 | Longevità ≥ 5 anni con output 2,5V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), 100% stimolazione biventricolare, 15% stimolazione atriale, 500 Ohm di impedenza, 60 bpm, memorie e monitoraggio remoto attivi e diagnostiche accese, onset e EGM sempre attivi, 3 shock/anno alla massima energia |  |  |
| 10 | Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1,5 Tesla total body (MRI-conditional) estesa ad almeno una configurazione di elettrocateteri offerti |  |  |

| n° | CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE | NOME FILE ALLEGATO | RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica a 3 Tesla total body (MRI-conditional) estesa a tutte le tipologie di elettrocateteri offerti |  |  |
| 2 | Riconoscimento automatico dell'ambiente RM con riprogrammazione automatica in modalità permanente al termine dell'esame |  |  |
| 3 | Algoritmo per l’ottimizzazione automatica direttamente da dispositivo e senza l’ausilio del programmatore, dopo attivazione, del ritardo AV e VV* |  |  |
| 4 | Longevità Condizioni di calcolo: output 2,5V, 0,4ms (o il valore più prossimo), 100% stimolazione biventricolare, 15% stimolazione atriale, 500 Ohm di impedenza, 60 bpm, memorie e monitoraggio remoto attivi e diagnostiche accese, onset e egm sempre attivi, 3 shock/anno alla massima energia |  |  |
| 5 | Monitoraggio dello scompenso cardiaco mediante valutazione poliparametrica (frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, variabilità frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, segnale correlato alla contrattilità cardiaca, Burden di fibrillazione atriale, aritmie ventricolari non sostenute, percentuale di stimolazione CRT): - da 4 a 6 parametri o in alternativa: - da 7 a 9 parametri |  |  |
| 6 | Algoritmo automatico per la gestione della soglia in ventricolo sinistro |  |  |
| 7 | Possibilità di programmare una frequenza massima di stimolazione anche all’interno della zona di detezione della tachicardia |  |  |
| 8 | Algoritmo specifico in grado di effettuare il riconoscimento di oversensing di onda T senza riduzione/modifica della soglia di sensibilità, quindi senza modificare la performance di sensing del dispositivo attraverso funzione o filtro |  |  |
| 9 | Algoritmi per la riduzione degli shock inappropriati in caso di oversensing di attività elettriche anomale dovute a malfunzionamento dell’elettrocatetere o interferenze esterne |  |  |
| 10 | Possibilità di sensing da elettrocatetere in ventricolo destro ed elettrocatetere in seno coronarico |  |  |
| 11 | Parità di genere ex art. 108 comma 7 del D.lgs n. 36/2023 - Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 |  |  |

* Caratteristica migliorativa da comprovare mediante letteratura scientifica

Lotto 3 - Pacemaker biventricolari (CRT-P) funzioni avanzate

| n° | CARATTERISTICHE MINIME | NOME FILE ALLEGATO | RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regolazione automatica della sensibilità ventricolare destra (autosensing) |  |  |
| 2 | Sistema di monitoraggio remoto con trasmissione automatica |  |  |
| 3 | Algoritmo automatico per la gestione delle soglie atriali e ventricolari in almeno due camere |  |  |
| 4 | Monitoraggio dello scompenso cardiaco mediante valutazione di almeno un parametro tra: frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, variabilità frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, segnale correlato alla contrattilità cardiaca, Burden di fibrillazione atriale, aritmie ventricolari non sostenute, percentuale di stimolazione CRT |  |  |
| 5 | Longevità ≥ 5 anni con 100% stimolazione biventricolare, 15% di stimolazione atriale, uscita atriale e ventricolare 2,5 V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), impedenza di stimolazione 500 Ohm, utilizzo del monitoraggio remoto, memorie diagnostiche attivate, 60bpm, onset ed EGM sempre attivi |  |  |
| 6 | Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1,5 Tesla total body (MRI-conditional) estesa ad almeno una configurazione di elettrocateteri offerti |  |  |

| n° | CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE | NOME FILE ALLEGATO | RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 3 Tesla total body (MRI-conditional) estesa a tutte le tipologie di elettrocateteri offerti |  |  |
| 2 | Algoritmo automatico per la gestione delle soglie atriali e ventricolari su tutte le camere |  |  |
| 3 | Riconoscimento automatico dell'ambiente RM con riprogrammazione automatica in modalità permanente al termine dell'esame |  |  |
| 4 | Longevità Condizioni di calcolo: 100% stimolazione biventricolare, 15% di stimolazione atriale, uscita atriale e ventricolare 2,5 V, 0,4 ms (o il valore più prossimo), impedenza di stimolazione 500 Ohm, utilizzo del monitoraggio remoto, memorie diagnostiche attivate, 60bpm, onset ed EGM sempre attivi |  |  |
| 5 | Monitoraggio dello scompenso cardiaco mediante valutazione poliparametrica (frequenza cardiaca, attività fisica, impedenza transtoracica, variabilità frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, segnale correlato alla contrattilità cardiaca, Burden di fibrillazione atriale, aritmie ventricolari non sostenute, percentuale di stimolazione CRT): - da 2 a 4 parametri - da 5 a 6 parametri - da 7 a 9 parametri |  |  |
| 6 | Parità di genere ex art. 108 comma 7 del D.lgs n. 36/2023 - Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 |  |  |

Lotto 4 - Pacemaker (PM) leadless

| n° | CARATTERISTICHE MINIME | NOME FILE ALLEGATO | RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stimolazione nelle seguenti modalità di pacing: VVI o VVI-R |  |  |
| 2 | Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1.5 Tesla total body (MRI-conditional) |  |  |

| n° | CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE | NOME FILE ALLEGATO | RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 3 Tesla total body (MRI-conditional) |  |  |
| 2 | Longevità Condizioni di calcolo: 50% di pacing, 60bpm, 500 Ohm di impedenza, sensore OFF, con ampiezza e durata dell’impulso come da impostazioni nominali standard |  |  |
| 3 | Sistema di monitoraggio remoto con trasmissione manuale |  |  |
| 4 | Soglia di pacing e/o autosensing automatici |  |  |
| 5 | Registrazione EGM di episodi aritmici |  |  |
| 6 | Parità di genere ex art. 108 comma 7 del D.lgs n. 36/2023 - Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 |  |  |

Lotto 5 - Defibrillatori (ICD) non transvenosi

| n° | CARATTERISTICHE MINIME | NOME FILE ALLEGATO | RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stimolazione post-shock |  |  |
| 2 | Sistema di monitoraggio remoto manuale o automatico |  |  |
| 3 | Frequenza di riconoscimento dell’aritmia programmabile |  |  |
| 4 | Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 1.5 Tesla total body (MRI-conditional) |  |  |

| n° | CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE | NOME FILE ALLEGATO | RIFERIMENTO PAGINA E/O PARAGRAFO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Compatibilità con utilizzo di risonanza magnetica nucleare a 3 Tesla total body (MRI-conditional) |  |  |
| 2 | Longevità Condizioni di calcolo: EGM sempre attivo, 3 cariche/anno |  |  |
| 3 | Parità di genere ex art. 108 comma 7 del D.lgs n. 36/2023 - Possesso della certificazione della parità di genere ai sensi dell’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 |  |  |